附件：

一、品名：全温程光反应仪

1.全温程光反应仪

2.PhtotSyn-MJ；数量：5台

3.详细参数

3.1 LED 灯珠功率：0 ~ 1000 mW

3.2 LED 灯珠：电压 6.6 ~ 7 V / 电流 1.4 A

▲3.3 调节精度：50mW，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

3.4 光源波段：365 ~ 980 nm

▲3.5 工作温度：-80 ~ 80 ℃，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

▲3.6 最高光量子密度：400mW / cm2，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

3.7 显示屏：6.87 寸液晶电容触控屏

3.8 反应体积：1 ~ 5 mL

3.9 标准 #19 磨口：搭配 10 mL，25 ml 反应管

3.10 连接线：Type-C 伸缩线 8 根

3.11 电源：交流电 220 V

3.12 产品重量：4.3 kg

3.13产品尺寸：270 * 180 * 228 mm

▲4.配置清单

全温程光反应仪、电源线、说明书、保修卡、合格证

5.质保要求

仪器安装调试、验收合格后，由制造商提供质保服务，保修期为仪器安装验收合格后12个月或者发货后15个月，以先到者为准。

二、品名：平行光反应仪

1. PhotoSyn-YL：数量：3台

2.用途：平行光反应仪主要用于药物合成与筛选，材料修饰，生物改性等多领域光催化反应的科学研究。

3.详细参数

3.1 输出电压：±48V；

3.2 输出功率： 144W；

3.3 工作环境温度：0 oC ~ 50oC；

3.4 搅拌功能：集成，有效避免出现“极化现象”；

3.5 显示温度：-55 oC -125 ℃；

3.6 多通道平行合成：有6位恒流模块可选，提高效率；

3.7 6*2颗灯珠，每灯位功率18W，建议使用范围2-15W；

3.8 显示屏：4.3寸液晶电容触控屏；

3.9 铷磁铁：转速200-1000 rmp，建议使用范围300-500rpm；

3.10 风扇：24 V直流风扇

3.11 铝合金灯筒：直径38 mm，距灯珠中心位置深度50 mm；

▲3.12 适用波长： 365-980 nm，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

▲3.13 灯源光强：最高可达10.6 W/cm2，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

3.14 温度传感器：1个DS18B20传感器。

▲4.配置清单

平行光反应仪、温度探棒、电源线、说明书、保修卡、合格证

5.质保要求

仪器安装调试、验收合格后，由制造商提供质保服务，保修期为仪器安装验收合格后2个月或者发货后15个月，以先到者为准。

三、品名：高通量光反应筛选仪

1.高通量光筛仪PhotoSyn-GK；数量：1台

2.用途：高通量光筛仪主要用于化学反应初筛、生物医药光酶催化等领域。

3.详细参数

3.1 输出电压： 24 V/ 2.5 A；

3.2 输入电压：100-240 V~ /1.5 A

3.3 工作环境温度：-20 oC ~ 50 oC；

3.4 显示温度：-30  oC - 85 ℃；

▲3.5 高效适用高通量筛选用的96 孔板，24 孔板等孔板，提供生产厂家出具的技术白皮书证明；

▲3.6  6*4 颗灯珠，整个灯板最大功率50 W，提供生产厂家出具的技术白皮书及实物照片证明；

3.7 显示屏：4.3 寸液晶电容触控屏；

3.8 风扇：24 V直流风扇，控温小于37 摄氏度；

3.9 适用波长：365-980 nm ；

▲3.10 为保证设备的安全性，须提供具有CNAS标识的第三方检测机构的电磁兼容检测报告。

▲4.配置清单

高通量光筛仪，可更换式LEDs灯盖，适配电源器，产品说明书，保修卡，合格证。

5.质保要求

仪器安装调试、验收合格后，由制造商提供质保服务，保修期为仪器安装验收合格后12个月或者发货后15个月，以先到者为准。

四、品名：高频震荡球磨反应仪（含合成反应罐）

1、GT300；数量：1台

2、最大进样尺寸：不大于10mm，

3、最终出样粒度：小于5um；

4、研磨方式:干磨,湿磨及冷冻研磨；

5、样品处理量:0.2-20ml；

★6、摆动频率:30赫兹设备转速不小于1800转/分钟,是设备的摆动频率，（根据客户的需求可做35赫兹转速最高可达2100转/分钟），连续可调,数字显示；

7、研磨平台数:2个（研磨罐或多孔适配器）；

8、研磨时间设置：00：01~99：59(分/秒)或连续运行，数字显示，连续可调；

9、可选研磨套件:研磨罐、适配器；

10、研磨罐尺寸及材质:不锈钢、特殊钢（铬钢）、碳化钨、玛瑙、氧化锆、特氟龙(聚四氟乙烯)制，体积有5ml、10ml、25ml、35ml、50ml；

▲11、适配器材质及尺寸: 4孔（不锈钢材质，配套独有的5ml不锈钢制离心管）、5孔、6孔、12孔、24孔、32孔及96孔（均可冷冻）；

▲12、仪器具有程序控制、参数存储功能，先进的LED 5英寸触摸屏设计，能够轻松的控制仪器程序，设置研磨参数；程序控制：可设置间歇、停止、总运行时间；参数存储：仪器可存储9组研磨参数，方便记忆、快速调取使用；

13、仪器上盖有透明可视窗，可让实验者随时掌握研磨情况；

14、仪器采用集成电机开关,使得机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,最大限度的保证了操作的安全性；

▲15、紧固把手为不锈钢材质而非硬质塑料材质，操作舒适、坚固耐用；把手内部的夹紧装置设有自动中心定位和自锁装置，能有效防止研磨罐松动；紧固装置中的垫片可拆卸，更换、维护更方便；

★16、管理控制系统：仪器的使用状态可通过手机实时可查，通过后台管理端查看使用数据；用户可通过手机端 APP 进行远程设备的电源控制（提供操作截图以佐证前述参数）；后台系统可以实现对设备电流、电压的实时监测功能。可实现设备使用时长的统计（提供操作截图以佐证前述参数）；设备管理系统可实现给多个用户授权使用。

▲17、可选配的冷冻研磨套件：绝缘保温盒、研磨罐用夹具、护目镜；

▲18、仪器具备欧盟的CE认证；(提供国家认证资质机构出具的检验报告或国家认证资质机构出其的证书，相关证明材料并加盖投标人鲜章)

★19、仪器具有防尘IP30证书；(提供国家认证资质机构出具的检验报告或国家认证资质机构出其的证书，相关证明材料并加盖投标人鲜章)

20、仪器功率：300W；

二、所有配置（根据用户需求可选）

1.高能混合仪主机，                              1台；

2.5毫米不锈钢研磨球                             1包

3.5毫升的不锈钢研磨罐                           1套

三、售后服务及资格能力

1.3年的保修期，仪器终生维护；

2.免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；

3.仪器生产厂家在国内外设有代理或直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行做样演示；

*4、生产厂商获得ISO9001质量管理体系认证且具有10年的生产、销售、研发能力。

五、品名：动态天平

数量：4台

1、量程： 820g

2、称量精度： 1mg

3、校准方式： 内部自动校准

4、供电电源： 交流电

5、GLP/GMP/ISO校准记录

6、校准记录可以有时间、日期，符合GLP/GMP/ISO要求。

7、预先设定上下限值，按试样重量显示合格、过量、不足。

8、PSC 全自动内校

9、测定数据可直接输到Windows应用程序上，无需安装其它软件。

10、测定数据可自动打印输出。

六、品名：电化学工作站

数量：1台

▲参数：CV和LSV扫描速度：  0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s；扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）；CA的最小采样间隔：0.4 ms， 双通道同步；CC的最小采样间隔： 0.4 ms；CC模拟积分器；DPV和NPV的脉冲宽度：0.001   至 10 sec；SWV频率： 1 Hz至   100 kHz；i-t 的最小采样间隔：0.4ms， 双通道同步；ACV频率范围：0.1 Hz至 10   kHz；SHACV频率范围：0.1Hz 至 5 kHz； FTACV频率范围：0.1Hz 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据；交流阻抗： 0.00001Hz 至 3 MHz；交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值。

▲配置清单

（1）CHI750F双恒电位仪  1台 （含设备配件：电机线、USB通讯线、电源线）

（2）数据处理系统        1套（型号：联想扬天M4000q）

（3）电化学测试配件各一件：玻碳电极、Ag/Ag+电极、铂丝电极、Ag/AgCl电极、电极台架、普通电解池、抛光绒布、玻璃底座。

七、品名：等离子体反应器

CTP-2000K；数量：1台

（1） 可以在高压、常压和低气压下各种气氛环境中进行弧光放电、介质阻挡放电和辉光放电试验。

可以驱动各种介质阻挡放电装置产生长期稳定的流注放电或辉光放电。并有输入功率测量、

高压输出电压和电流检测接口。可以配接各种气体反应器、气液反应器或气固反应器。

（2）中心频率：10KHz

（3）频率可调范围：5KHz～20KHz

（4）电源功率：0～500W；

（5）输出电压：0～30KV；

（6）电源检测端口：输出电压检测（内部带 1000：1 的电容分压器），瞬时电流检测，积分电流检测。

8.气体扩散电解池。碳氮还原流动电化学池（1*1 cm2）;蠕动泵（CX100）;纯Pt片（20*20*0.1 mm），氯化银参比电极，氧化汞参比电极，杜邦质子交换膜等。

九、品名：微流控LNP 制备仪

型号：NEXSTAR NANO 2；数量：1台

性能参数:

处理量:1-20ml/次

两相比范围:1:10~1：1

芯片材质：316L,可多次重复使用。

制备纳米颗粒粒径：70-300nm

PDI:0.3以下

流速范围:芯片14mL/min ，芯片212mL/min，

注射器规格:1.3.5.10ml

尺寸：L*W*H：30cm*24cm*35cm

电源：220V 两相

十、品名：电泳印迹套装

数量：1台

包括电泳和印迹系统，10 孔，1.0 毫米，4 根凝胶系统（#1658001），印迹模块（#1703935），电源（#1645050）

基础电泳仪 PowerPac Basic (164-5050)

一、配置:

1、基础电源

2、电源线

二、性能指标

1、为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率

2、能设定电泳的时间

*3、功率:1-75W,

*4、电压:10-300伏,

*5、电流:4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。

小型垂直电泳槽 Mini-Protean Tetra(165-8001)

一、配置:

1、 电泳槽和盖

2、长玻板和短玻板

3、梳子

4、制胶架

5、制胶框

6、上样引导装置

二、性能指标

*1、凝胶数:1-4

2、玻璃尺寸:短玻板(10.1x7.3cm);长玻板(10.1x8.2cm)

*3、凝胶大小:手灌胶(8.3x7.3cm);预制胶(8.6x6.8cm)

4、典型上层缓冲液体积:120ml

5、典型下层缓冲液体积:180ml

6、典型SDS-PAGE电泳时间:45分钟(200V恒压)

7、体积(WxLxH):12x16x18cm

8、重量:2.0Kg

*9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶;

10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板;

*11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合;

*12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎;

13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。

小型转印槽 Mini Trans-Blot (1703935)

一、配置：

1、2个制胶夹

2、4块纤维垫

3、1盒预切滤纸

4、电极模块组合

5、Bio-Ice冷却中心

二、性能指标

*1、最大凝胶尺寸(WxL)10x7.5 cm

2、缓冲液要求450ml

3、凝胶容量2块Mini-PROTEAN Tetra 凝胶，2块Ready Gel 预制胶

4、1小时内转印2块7.5x10cm凝胶;也可进行低强度的过夜转印

*5、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印

*6、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向

*7、内置Bio-IceTM冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

8、Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器5只（4640010，4640110，4640030，4640040，4640060)。

十一：品名：杜瓦

数量：1台

1,适配horiba公司Fluoromax-Plus荧光光谱仪； 2,温度：77K；

3，单次加液氮保温时间不少于50分钟； 4,包含液氮杜瓦只、杜瓦适配支架和盖子一套；5、制造商提供现场安装并能测试到液氮低温下的液体样品信号。

十二、品名：迷你型电化学分析仪

型号：EmStat4R；数量：1台

1、仪器技术参数：

1.1  操作模式：恒电位、恒电流、交流阻抗、ZRA，三电极模式：WE/RE/CE/GND。

1.2  恒电位模式，电位分辨率：100μV，电位精度：≤ 0.2 % ±1mV偏置误差，电流量程：1nA ~10mA(8档)；测量电流分辨率： 0.009 % (最小92 fA) ，；测量电流精度 ：≤ 0.2 %。

1.3  恒电流模式，电流量程：10nA to 10 mA (4 档)；电流范围：所选电流量程±3倍；电流分辨率：所选电流量程的0.01%；测量电位分辨率：96 µV (1 V)，48 µV (500 mv)，19.2 µV (200 mV)，9.6 µV (100 mV)，4.8 µV (50 mV,)；测量电位精度：≤0.2% ±1mV偏置误差。

1.4  恒电位交流阻抗模式，频率范围：10μHz ~ 200 kHz，交流阻抗振幅：1 mV to 900 mV rms, or 2.5 V p-p。恒电流交流阻抗模式，频率范围：10μHz ~ 100 kHz，交流阻抗振幅：0.9 * CR A rms，(CR为所选的电流量程)。

1.5  电位范围：±3 V，槽压范围：±5 V，电流范围：±30 mA。

1.6  带宽：500 KHz ，信号采集速率最大：100万点/秒，输入阻抗：>1TOhm // 10pF。

配置：

1）主机，2）测试器，3）数据线，4）电极线，5）电化学分析软件（电脑端和安卓端各一），6）说明书，7）手提箱。

十三、品名：氙灯光源

1. 型号：CEL-HXF300-H；数量：2台

2. 用途：光催化氙灯光源可被用于光解水制氢、CO2还原、光催化、光热催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照、光学检查、各类光照老化实验等领域的研究。

3. 基本参数：

3.1)灯泡功率：300W；

3.2)功率调整范围：180W-320W连续可调（点灯电压30KV）；

3.3)电流调节范围：14-21A；工作电压14V；

3.4)光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）；

3.5)总光功率：50W，红外区28.8W，紫外区2.6W；

3.6)光功率密度：≤2000mw/cm2；

3.7)平行光光斑直径：60mm；

3.8)发散角度：5°

3.9)灯泡寿命：≥1000H

3.10)光稳定度：±1.5%；

4. 所有配置

CEL-HXF300-H氙灯光源                        1套；

CEL-LB70光化学实验箱                        1件；

紫外防护眼镜                                  1副；

可更换备用灯泡                                1个。

十四、品名：旋转蒸发仪

数量：6台

一、技术参数及性能要求

1.▲玻璃组件左右两方向均可安装，主机与浴槽自由配合放置，标准通风橱內可同时摆放两台旋转蒸发仪，有效利用空间（提供官方彩页和机器实图）。

2.★转速范围：10～310 rpm。

3.转速显示：显示实际转速/设定转速。

4.蒸发能力：≥23 mL/min(水蒸发量)。

5.★升降功能：手动升降，无极调节，升降行程≥180 mm。

6.电机：DC无刷电机。

7.★正转反转功能：具有正转、反转和正反交替旋转的功能，有助于增加粉体干燥效力。

8.★主机配通信端子，与真空控制器连接时可联动控制全套设备启动运行。

9.冷凝管：直立式双层冷凝管·冷凝面积≥0.146 m2。

10.回收瓶：球型瓶 1 L球磨口 S35/20。

11.试料瓶：梨型瓶1 L标准磨口 S29/38。

12.旋转轴：内径18×全长272 mm S29/38。

13.真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型。

14.浴锅温度调节范围·精度：室温+5 ℃-180 ℃·±1.5 ℃（水）± 3 ℃（油）。

15.浴锅温度显示方式：数字显示，显示实际温度/设定温度。

16.★浴锅尺寸·材质·容量：内径240×高120 mm·铝+特氟龙涂层·≥5.4 L。

17.管路连接口径：接口外径10 mm。

18.使用环境温度：5～35 ℃。

19.主机外形尺寸﹒重量：531W×352D×823H mm·13.4 kg。

20.循环泵制冷量(W )：1700-370。

21.循环泵功率(W)：50、循环泵流量(L/min)：17、循环泵扬程(m)：2~4。

22.循环泵整机功率(W)：830、开口尺寸(mm)：80*125、储液槽尺寸(mm)：200*130。

★二、配置清单

1.旋蒸主机1台

2.每两台旋蒸主机配套1台冷却水循环泵。

十五、品名：顶照连续流光反应系统

数量：4台

可见区独立100WLED筒形光源，特定波长，波长范围390-690nm任选，可选390nm~480nm（间隔5nm），480~520nm（间隔10nm），540nm-690nm (间隔20-30nm)，正白，冷白，暖白，包括风冷散热系统，铁架台固定挂钩。需配合100Wled光源控制盒使用。独立100WLED光源控制器，数字式0-100%百分比亮度调节，光照强度和百分比线性关系，包括一个48V3A电源适配器及开关。1.6mm蚊香盘管连续流模块，内盘1.6mm外径透明聚四氟管，驻留体积4.8ml，配合顶部照射，可通入循环冷却液控制低温，需配合加热磁力搅拌器使用实现加热功能，模块配套适合限位器。

十六、品名：高压柱塞泵

数量：3台

型号：JJRZ2-02020S精睿不锈钢泵

1.流路材料：316L、PFA、PTFE、PCTFE、FFKM、陶瓷、宝石；

2.泵头形式：双柱塞并联模式，浮动柱塞设计，自适应高压密封圈；

3.可设定流量范围：0-20mL/min；

4.增量：0.01mL/min；

5.建议流量：>0.03mL/min；

6.流量准确度：±0.5%或±0.01mL/min（水，取大值）；

7.最大压力：≤20MPa；

8.单向阀形式：双单向阀设计，双泵头8个单向阀，大幅度提升稳定性能；

9.泵头材质：316L不锈钢；

10.出口管路规格：外径1/8”（Φ3.175mm），316L不锈钢管，1米；

11.入口管路规格：外径1/8”（Φ3.175mm），PFA管，1米；

12.显示屏：1.8寸触摸屏；

13.流量补偿：支持用户自定义的5个流量点补偿；

14.脉冲消除方式：极致拟合的凸轮结合电子抑制脉冲，将脉冲降至最低；

15.通信功能：RS232；RS485/422；支持Modbus RTU协议；

16.电源：AC220V±10%，50Hz，功率<100W；

17.内置高精度智能泵控系统，用独特的压力流量模型保障在不同压力下的不同流量准确性；

18.可设置通讯地址、奇偶校验位、波特率等；

19.尺寸：长360mm*宽200mm*高168mm。

十七、品名：超低温反应器

型号DHJF-8002；数量：2台

空载最低温度-80℃

储液桶容积2L

控温能力控温精度±2℃分辨率0.5℃

使用范围99~-80℃

设定方式在使用范围内任意设定，

制冷量320-1750 W

安全保护过载、延时、过电流、过热

电压220V50Hz

功率1200W

电流6.5A

冷媒R404A复合型

循环系统无

搅拌内磁力搅拌、功率：30W

环境温度≤25℃

相对湿度60%

回转速度100-1000r/min

储液槽Φ160x110

整机尺寸600x405x530(mm)

整机重量66kg"

十八、品名：螺杆泵

数量：1台

VACUU·PURE 10C

*1.极限真空：5 x 10-3 mbar，在1013 mbar环境压力下

*2.最大抽数：9 m3/h

*3.100%无油

*4.耐化学腐蚀，内部与抽取气体接触材料的部件均为耐化学腐蚀的高分子聚合物，转子及定子材质为厚壁PEEK

5.无易损件，两个转子无接触旋转，没有易损件

6.最大出气口压力 (绝对压力)：高于大气压15mbar

7.防护等级：IP20

8.尺寸：507*269*413mm

9.重量：21.5Kg

10.进气口接口：KF DN 25小法兰

11.出气口接口：KF DN 25小法兰

十九、品名：实验室冻干机

数量：2台

冻干面积 0.12 m2；物料盘 Ф200mm×4个；冷阱温度（空载）-55℃；真空度（空载）<6Pa；捕水能力3L；冻干效率2L/24H；压缩机功率7/8HP；电源要求220VAC/50Hz/900W；主机尺寸（约）W470*D600*H400；BIOVAC真空泵。

二十、品名：阿贝折射仪

数量：5台

主要技术参数

测定范围（nD） 1.3000-1.7000

(Brix) 0-95%

测量准确度（nD） ± 0.0002

折射率nD最小分度值  0.0005

糖度浓度最小分度值 0.25

目镜放大倍数 2×

读数放大倍数 30×

质量（净重） 2.6kg

外形尺寸（长、宽、高） 27cm×18cm×37cm"

二十一、品名：大型离心机

数量：1台

一、技术参数及性能要求

1、制冷离心模块:

1.1 开机智能检测，具有不平衡监测功能，搭配RFID转子自动识别功能

1.2 可存储1000组程序组，可存储1000条使用记录.

1.3.▲升降速速率可调，支持多档设置,具备自由停机功能.(提供降速40档设置界面截图)

1.4 变频压缩机控温、无氟制冷剂，控温准确，最快可6分钟预冷到4℃（环温15-25℃）.

1.5 ≥7段阶梯离心功能，满足多元化实验离心需求.

1.6 ▲最高转速≥14000 r/min,最大离心力≥18800 ×g,最大容量≥12×5ml ,转速精度±10 r/min。

1.7 ★12*5ml角转子（生物安全型,提供国家认证机构提供的检测报告)最高转速≥14000rpm，最大相对离心力≥15930×g。

2、大容量离心模块:

2.1转头自动识别，确保安全电子安全门锁,不平衡保护.

2.2采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态.

2.3故障自动诊断,全钢机身，不锈钢离心室.

2.4▲≥12个常用程序储存，≥19级升降速速率可调(提供≥19档降速界面设置截图)

2.5RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算,仪器在运行中可以修改运行参数

2.6★最高转速≥ 18500 r/min,最大离心力≥ 24700 ×g,最大容量 ≥4×500ml（4000rpm）,转速精度±10 r/min,既能支持角转头同时也支持适配大容量水平转头.(提供厂家技术白皮书)

3、微量离心模块

3.1最高转速≥16500rpm,最大离心力≥18262xg,最大容量≥8*5ml

3.2▲钢制门扣+智能门锁：自动感应门锁，主动监测开关门状态，离心完成自动开门，方便取样.

3.3▲高磁自动吸附转子盖，无需拧紧，轻移轻取

3.4彩色液晶屏，参数全位数显示，无需×倍数,RPM与RCF之间自动换算，同时显示，无需人工计算

3.5电阻式触摸屏，带上手套也能正常操作设备,运行过程中也可以修改离心参数

3.6便携式,体重小于3.9kg,仿生吸盘底座,固定简单,移动方便.

4、微波模块：微波频率≥2450MHZ，温度范围：室温-200℃，带搅拌功能，转数0-1800rpm。

5、防腐供液模块

5.1转速范围0.1～150rpm 正反转可逆，转速分辨率0.1转（转速≤100rpm）， 转速分辨率1转（转速＞100rpm）；

5.2面膜按键调速；≥2通道；定时运行0.1~999秒/分/时；显示方式为视窗≥77mm*32mm，单色≥132x32点阵；

6、搅拌模块

6.1无碳刷直流马达，最大搅拌量≥5 L（水），最大粘度≥ 4,000 mPas，最大扭矩≥7.5 Ncm，钻头夹持范围: 0.5-8 mm

6.2★穿透式搅拌桨，无极调速，1 rpm 步进，转速范围: 0/50-2000 rpm。转速条件方式为旋钮（无极调速），转速显示方式为LED显示，转速偏差：± 3 rpm (n < 300 rpm); ± 1%(n > 300 rpm)，标配USB接口，可进行实时固件升级。

7、移液器采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌；所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调的结合。

★二、配置清单

1.制冷离心模块1套（含12*5ml角转子，最高转速14000rpm，最大相对离心力15930×g）

2.大容量离心模块1套（含4*100ml角转头，最高转速10000rpm；4*250ml水平转头，最高转速4000rpm)

3.微量离心模块2套（含12*1.5ml角转头，最高转速16500rpm)

4.微波模块1套（室温-200℃，带搅拌，转数0-1800rpm，微波频率2450MHZ。）

5.防腐供液模块2套(含2米管路）

6.顶置搅拌模块1套（含支架、固定夹、夹头）

7.8通道可整支高温高压灭菌移液器2支（10-100ul和30-300ul各一支）"

二十二、品名：小型离心机

数量：5台

一、技术参数及性能要求

1.转头自动识别 ，防止超速

2.▲40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用

3.三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态，并可调节响应值

4.故障自动诊断，自动记录

5.▲可进行≥5段速度、时间阶梯离心，曲线显示

6.可储存≥1000条使用记录并可USB导出

7.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算

8.运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数

9.★最高转速≥20000 r/min

10.★最大离心力≥27000×g

11.最大容量≥6×100ml

12.转速精度：±10 r/min

★二、配置清单

1.主机1台

2.12×15ml角转子1个 （最高转速10000rpm，最大离心力11000×g）"

二十三、品名：天平

数量：5台

一、技术参数及性能要求

1.量程（g）：≥120；

2.可读性（mg）：≤0.1；

3.秤盘尺寸（mm）：Ø≥90；

4.典型稳定时间（s）：≤1.5；

5.★重复性（mg，负载5%）：≤±0.08；

6.▲线性（mg，典型值）：≤±0.06；

7.采用超级单体传感器；

8.彩色LED 触摸屏；

9. 校准方式：外校；

10.外壳采用聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)材料；

11. 自动检测并图形显示打印机、电脑等外设是否连接正常；

12. 电脑直连功能，称量数据可直接传输到电脑；

13. 内置多种应用程序；

14. 具有过载保护功能

15. 双接口：USB及RS232；

16. 密码保护功能，防止意外更改天平设置；

★二、配置清单

电子天平主机1台

防静电玻璃防风罩1个

二十四、品名：超声波清洗机

数量：4台

一、技术参数及性能要求

1.数显设定超声清洗时间，实时显示清洗槽内实际温度，操作程序采用单片机软件，工作参数断电记忆功能，仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢，工作时间倒计时显示。

2.内槽 长·宽·高(mm) L/W/H：≥300*240*150

3.容量L：≥10

4.频率KHz：≥40

5.功率W：≥240

6.加热功率W：≥800

7.温度可调℃：室温-80

8. 时间可调min：1-999

9.网架/降音盖/排水：有

★二、配置清单

主机1台（含网架、降音盖、排水）。

二十五、品名：小型振荡器

数量：5台

一、技术参数及性能要求

1.控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

2.显示方式： LCD(液晶显示屏)

3.对流方式： 强制对流式

4.振荡方式： 回旋振荡式

5.驱动方式： 轨道驱动式

6.环境温度要求（℃）：5～35

7.温度控制范围（℃）：室温+5～60

8.温度分辨精度（℃）：≤0.1

9.温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

10.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

11.★回旋频率范围（r/min）：30～600

12.回旋频率精度（r/min）：±1

13.▲摇板振荡幅度（mm）：Φ1～50无级可调 （提供厂家技术白皮书证明材料）

14.摇板尺寸（mm）：≥270*220

15.摇板数量（块）：1

16.净重（kg）：≤32

17.容积（L）：≥‌18

18.内胆尺寸（mm）：≥330*290*170

19.外型尺寸（mm）：≤450*420*405

20.最大容量（ml*支）：≥50*16或100*9或250*6

★二、配置清单

主机1台（含弹簧摇板）。

二十六、品名：自动菌落计数器

数量：1台

一、技术参数及性能要求

1.★全封闭钢铝合金机箱（≤32×34×46cm）（提供厂家技术白皮书）

2.平皿载样舱：铝合金框，下拉式隔断窗

3.凌透背光照明及复式悬浮暗视野照明：白色LED光源，照度范围 100—5500 Lux 显色指数74%

4.雾光漫反射照明：96颗LED列阵与纳米光反射材料构成嵌入式雾光系统， 360°连续漫反射

5.标清工业定焦镜头：8mm、 3.0 mega-pixel、1/2＂、Distortion <1%、 F1.4～F32、C-Mount

6.专业型CMOS相机：芯片尺寸1/2.5＂；CMOS物理像素500万；单个像素尺寸2.2x2.2µm

7.★滚轮参数调节统计（4种）及一键响应统计（3种）：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景、单色统计、霉菌统计、反式统计

8.平皿类型：倾注、涂布、膜滤

9.菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落

10.★数据安全与管理：管理、操作、复核”多重架构，分设职能与权限，确保数据安全、完整和真实（提供厂家技术白皮书）

★二、配置清单

1.全自动菌落计数仪主机1台

2.数据处理系统1套

3.菌落分析软件1套"

二十七、品名：FTIR傅里叶红外在线监测系统

数量：1台

1.1 系统配置最新的模数转换器及32位动态范围，非传统的24位动态范围，电子噪声更小。

▲1.2干涉仪：全镀金镜面，入射角度30度，有效防止偏振效应的高稳定立体角镜干涉仪，恒久准直。

▲1.3分束器：中红外硒化锌分束器及窗片，能长期适应实验室环境。

1.4光谱范围：5,000-500cm-1 (适用于湿度较大环境)；

1.5光谱分辨率：优于0.85 cm-1

1.6 波数精度：优于0.01 cm-1

1.7检测器：采用高灵敏度的DLaTGS检测器，内置ADC。

1.8 红外光源：长寿命中红外陶瓷光源，1550K。

1.9 网络化：红外主机与计算机之间通过网线连接。

1.10 激光器：半导体激光器，使用寿命≥10年。

1.11仪器密闭系统：仪器具有良好的密封防潮性能，可长期保持水汽的湿度低于5%，保护元器件免受湿度干扰，如高于20%，软件会自动报警以提高密闭性。软件实时显示仪器内部温度和湿度数值，；具有可再生的旋拧干燥管，可提供干涉仪和检测器的长期防护。

1.12软件实时在线监控所有光学元器件，实时显示主要元器件的温度、湿度及电流值，显示故障问题并指导使用者进行解决。仪器采用金属外壳设计，保证腔体内密封干燥，防止实验室环境的潮湿空气对仪器的影响。

★1.13在线流通池模块，与金刚石ATR模块偶联，配套PEEK接头1/8及刃环，可以有效监测不同浓度的液体反应过程及实时定量分析，需配置相应的在线软件。

▲1.14 红外操作软件：Win10及以上操作系统下的全中文版处理软件，中文数据处理、中文操作。功能包括：红外光谱测量软件、光谱数据预处理、谱图快速比较、用户自建标准谱库、定量分析等。软件能自动扣除金刚石、CO2的吸收峰干扰。需要提供软件界面证明资料。

▲1.15 软件具有智能混合物搜索功能，结合数学算法，可连续进行谱图剥离搜索，快速获得混合毒品的主要成分；软件可设置差减的次数；并且软件可以自动进行合成谱图，和测量谱图进行对比，进一步核验搜索结果；软件还可以给出各个组分的谱图的相对占比比例，给用户提供半定量的参考含量。（需要提供软件界面证明资料。）

▲1.15 在线软件：实时显示反应进程的中文软件界面，自主开发，可根据用户要求进行界面的设计和重组，添加新的应用界面。实时显示每一个时刻的谱图以及趋势图、定量结果等。

1.15.1 用户可以分别加载不同的积分方法及定量方法，积分类型即可以进行面积计算，又可以进行峰高计算；

1.15.2 不同物种的趋势图可以显示测量的绝对时间轴或者相对时间轴，用户可以勾选“相对时间”来切换；

1.15.3 勾选“全自动采集”，软件可以设置每2次测量之间的间隔时间，这样软件就会按照用户设置的间隔时间，定期进行连续的测试；

1.15.4 用户在“趋势图”上可以随时添加备注，注明变化的信息；用户可以装载已经测量的趋势文件，进行回看；

1.15.5 趋势图数据和添加的备注，以及扫描的谱图可以导出txt，重新进行作图。

▲1.16 可扩展：气体池，反射附件，前置反射附件，流通池附件，可加热ATR附件等（提供可扩展功能的图片支撑材料）

1.17 金属外壳，仪器整体密封性更好。

2. 配置清单

2.1 傅里叶变换红外光谱主机  1台

2.2在线金刚石ATR  1个

2.3 控制系统  1台

3. 保修期：

3.1 主机一年。

3.2 干涉仪、激光器使用寿命十年。

二十八、品名：红外热像仪

数量：1台

*1、红外分辨率：464*348

2、帧频：30hz

*3、热灵敏度：30mk

4、镜头：24°×18°

5、光谱范围：7.5-14.0μm

*6、测量范围：-20℃-1500℃，且需涵盖0℃-650℃分段量程

*7、精度：±2℃或读数的±2%

8、温度较正：自带黑体较正

9、可见光相机：500万像素

10、WiFi选配：WLAN 2.4/5 GHz + Wi-Fi

11、对比增强: FSX、直方图均衡

*12、以太网供电: POE供电

13、接口：M12 8引脚X型、Wi-Fi（母头 RP-SMA）、M12/12针A型、RS232、RS485

*14、专用协议支持：MQTT协议 Modbus

*15、专用接口支持：REST API

*16、智能红外控制及数据处理软件功能

（1）	快速的热事件后处理; 利用实时图像或记录系列生成时间-温度图像。开始、停止记录条件的高级设置; 分析功能众多(点测、线测、区域测量);

（2）	软件可对数据导出带有软件分析功能界面的图像数据文件，该文件在未安装软件的电脑上可以直接打开、播放、数据分析等；

（3）	支持被测物规格及面积计算功能，可以通过软件计算被测物的尺寸、面积等数据；

（4）	支持预触发、后触发，支持多台热像仪同时记录;

（5）	支持图像过滤工具箱;辐射数字细节增强(DDE)，增强对热场景理解，保证辐射测量精度;

二十九、品名：原子荧光光度计

数量：1台

1、适用领域

对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定

2、检出限(D.L.)： As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L；Ge＜0.05µg/L  Zn＜1.0µg/L；Au＜3.0µg/L

3、重复性（RSD）＜ 0.6%

4、检测通道：双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定，并且能自动识别高强度单或双编码空芯阴极灯，同时自动设置阴极灯能量

5、光源系统：高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式

▲6、具有通道间干扰及空芯阴极灯漂移脉动实时自动扣除功能；汞灯光源恒能量自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量，确保汞灯光源能量的长期一致性（提供恒能量自动控制软件截图）

7、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，炉高可以调节，根据所测不同元素设定最佳炉高位置。

▲8、进样系统：采用新型内置式断续流动系统；具备气泡间隔技术，有效降低样品在毛细管中的扩散效应，提高测量稳定性。（提供气泡间隔技术软件截图和实物图片）

▲9、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统；需配置双光束双检测器光源漂移校准，光源能量实时校准并动态调节（提供仪器图片，并在图片上标明两个检测器）

10、采用高效涌流式化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置，反应平稳完全，分离效果好，测量稳定性高；

▲11、气路系统: 开机自检、气路自动控制（拒绝浮子流量手动调节）、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本

12、主机电路板采用高集成度数字电路设计，强、弱电分离，消除相互之间的干扰，保证在潮湿地区仪器平稳运行；仪器维护、维修成本较低。

▲13、具有外置氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态（在仪器样本图片中标明观察窗）

14、软件系统：采用Windows的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量，多种报告格式；备存专家帮助系统，推荐最佳仪器条件和优选方法，及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南；无需脱机/联机工作切换；样品空白和管理样校正个数无限制。 测量结果可随时转换成EXCEL格式，实现资源网络共享。

15、具备形态分析接口，与液相色谱联用可升级对As、Hg、Se等元素的价态、形态进行分析。

★16、配置要求：原子荧光光度计主机1台；配套软件1套；附件箱1套（含工具包）；元素灯7支（砷、汞、硒、铅、镉、锌、铋各1支）；数据输入系统1台；数据输出系统1套；氩气钢瓶及减压阀1套

三十、品名：高效液相色谱仪

数量：1台

招标参数LC-16

一、工作条件

1、工作环境温度：4-35℃

2、工作环境湿度：20-85%

3、工作电压：220V，50Hz

二、技术要求

1、输液泵

★1.1、输液泵：串联双柱塞方式，由主泵头和副泵头组成，无阻尼器（提供泵的图片证明）；流量精密度：≤0.065%RSD（提供流量精密度的测试方法及测试数据）；流量设定范围：0.001-10.00mL/min（提供流量设定范围的软件截图）；恒压输液：可以。

★1.2、梯度：二元高压梯度（具有两个独立的泵单元，任何一个泵单元故障，另外一个还可独立运行）（提供系统的图片证明），梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时，梯度混合准确度：±1%以内（需提供技术参数或彩页资料证明）

1.3、最大排液压力：≥40MPa（0.001-5.000mL/min）；送液脉动：±0.08MPa （水，1.0mL/min,8MPa送液时）

1.4、梯度设定范围：0-100%  0.1%增量

1.5、安全措施：漏液传感器，高压、低压限制

2、自动进样器

2.1、进样方式：样品环进样，进样量可变式

2.2、耐压：35MPa

2.3、进样量设定范围：0.1-100μL（选配件可扩展至2000μL），反复进样次数1-30/样品，样品容量: 1.5mL样品瓶不低于100位；4.0mL样品瓶不低于50位；96孔板：最多2块（样品数192个）

★2.4、进样重现性：≤0.28%RSD以下(10μL进样时）（提供进样重现性测试方法及测试数据）；交叉污染：≤0.015%；进样速度：最快10s以下（10μL进样时）（需提供技术参数或彩页资料证明）

★2.5、样品预处理功能：编程、自动稀释、样品自动衍生功能（提供24种氨基酸标样的分析示例色谱图和20种氨基酸重现性数据证明材料）

2.6、漏液传感器：有

3、柱温箱

3.1、温度控制范围: 室温-100℃；温度控制精度：±0.1℃

3.2、温度设定/显示：双四位LED，步长0.1℃

4、紫外检测器

★4.1波长设定范围: 190nm～700nm（提供波长设定范围的软件截图），波长准确度：±1nm，波长重现性：±0.2nm

★4.2双波长功能：有；波长扫描功能：有；比例色谱（峰纯度）：有；时间程序：有（提供截图或相关的分析数据证明）；噪声水平：±0.25×10-5 AU，漂移：±0.5 X 10-4 AU/h，线性：2 AU （ASTM规格）（需提供技术参数或彩页资料证明）

5、软件操作系统

5.1、软件结构：有三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能

5.2、报告格式：可任意编制,也可选择模板

★5.3、手机终端进行监测/操作/分析：可支持（提供官网截图和制造厂家公开印刷的彩页资料佐证）

6、系统控制器

6.1、可连接单元：输液单元：最多4台；自动进样器：1台；检测器：最多2台

6.2、连接单元数：5个单元

6.3、事件输入出：输入：2  输出：2

7、控制面板

★7.1、配置外插式控制面板，外插式控制面板可以控制单元，设定参数（提供官网照片截图、制造厂家公开印刷彩页资料加现场验收照片证明，仪器验收时需要现场演示）

8、配置要求：

8.1、输液泵    2套

8.2、梯度混合器    1套

8.3、紫外检测器    1套

8.4、手持控制器    1套

8.5、柱温箱    1套

8.6、自动进样器    1套

8.7、色谱工作站    1套

8.8、C18色谱柱1根 250mm*4.6mm。

三十一、品名：光诊疗激光器

数量：1台

1.	★波长：1064±1nm

2.	工作模式：连续，

3.	输出功率：≥1.5W,

4.	功率稳定性：≤3%,

5.	光斑模式：TEM00,M2≤1.5,

6.	★光斑直径2-20mm连续可调,

7.	发散角≤1.7mrad偏振比≥100:1，

8.	工作温度：10-35℃，

9.	激光功率连续可调，

10.	带TTL调制，

11.	电源：配散热片

12.	配置：主机1套，膜载体2个，1000ul挤压注射器2只

三十二、品名：显微镜

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.▲光学系统：无限远光学系统；齐焦距离≥60mm

2.总放大倍数：≥40X—400X；

3.观察头：铰链式双目头，45°倾斜，瞳距≥48-75mm

4.目镜：大视野10倍目镜，视场数≥20mm

5.物镜：无限远平场长工作距离物镜：4X≥0.10 WD≥22mm；无限远平场长工作距离相衬物镜：10X≥0.25 WD ≥6.2mm；20X≥0.40 WD≥3.1mm；40X≥0.55 WD≥2.2mm；

6.转换器：内向式五孔转换器

7.▲聚光镜：超长工作距离聚光镜≥NA0.3,  LWD≥72mm；卸下聚光镜后培养皿高度≥150mm

8.对中望远镜：对中望远镜（镜筒Φ30mm）

9.相衬滑板：10X、20X、40X可调心型相衬滑板

10.载物台：平面载物台≥230mm×250mm，机械移动尺，右手低位同轴X、Y旋钮，移动范围≥80mm×120mm，多种载台试板：载物台插入圆板、Terasaki托架、Φ38培养皿托架、Φ54培养皿托架；

11.调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm ,调节范围向上4.5mm，向下4.5mm

12.照明系统：LED光源，中心、亮度连续可调，可扩展复眼照

13.★≥双摄影输出端口，相机端口和目镜可实现100/0、20/80、0/100三种分光比，适应数码摄像头或数码相机不同图像采集方式

14.数码：科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率2592×1944,有效像素500万，USB2.0接口供电；可拍照、录制视频，观察、拍照、传输、储存数据方便快捷；图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；并具备点、直线、曲线、圆、椭圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量，自动生成Excel

★二、配置清单

1.主  体 1只

2.三目观察筒 1只

3.大视场高眼点目镜10X/20 1对

4.无穷远平场长距物镜4X    1只

5.无穷远平场长距相衬物镜10X 1只

6.无穷远平场长距相衬物镜20X 1只

7.无穷远平场长距相衬物镜40X(弹簧)  1只

8.5孔转换器 1只

9.10X、20X-40X预调中心相衬滑板 1套

10.LED灯 1只

11.超长工作距离聚光镜 1只

12.电源线 1根

13.防尘罩 1只

14.高清数码摄像头（500万像素） 1只。

三十三、品名：浊度仪

数量：3台

一、技术参数及性能要求

1.最小示值（MCF）：≤0.01 MCF

2.测量范围（MCF）：0～5 MCF（麦氏浊度单位）

3.示值误差（准确度）：±5％

4.重复性：≤1.0%

5.比色皿参数：10mm（1cm）比色皿

6.比色管参数：φ16

7.光化学稳定性：20min内数值漂移小于0.005A；

8.存储数据：≥800万组；

9.操作系统：Android 7.1.1 智能操作系统；

10.显示屏：≥8英寸高清晰度彩色液晶触摸屏；

11.网络接口：WiFi、热点、RJ45；

12.操作界面：中文/英文（出厂可选）；

13.比色方式：比色皿或比色管；

14.打印机：热敏行式打印机；

15.通讯接口：USB2.0、WIFI、热点、蓝牙、RJ45；

16.数据导出格式：Excel表格；

17.云平台：仪器带有监管平台，连接网络，检测结果直接传至环境安全监管平台；

18.真空泵：双抽头防腐，流量≥60L/min，扬程≥8M，最大真空度可达0.098Mpa，单头抽气量≥10L/min ，储水箱容积≥15L。

★二、配置清单

1.主机1台

2.5ml数显移液枪 1把

3.比色皿 4只

4.比色管4只

5.双抽头防腐真空泵1台"

三十四、品名：超净工作台（配套移液器）

数量：6台

一、技术参数及性能要求

1.垂直层流机型，顶部满布高效过滤器，保证工作区始终在洁净气流的保护之下，无盲区。

2.箱体采用宝钢产优质冷轧钢板，静电涂装，抗腐蚀。采用前端圆弧曲面一体成型的不锈钢工作台面，符合人体工程学设计。

3.★滑动前窗采用卷簧定位悬挂结构，前窗玻璃≥5MM厚的钢化玻璃，可任意定位，升降自如，性能可靠、免维护。避免配重结构钢丝断裂砸伤操作人员。

4.▲背部采用透明玻璃材质封板（提供厂家技术白皮书）

5.工作区需设置有LED节能灯具和紫外灯，满足区域照明和紫外线消毒要求。

6.工作区配置一个具有超载保护功能的防水插座。

7.进风口配备粗效过滤器以延长高效过滤器使用寿命。

8.送风高效过滤器采用玻璃纤维材质的滤纸制作而成，制作工艺为铝框无隔板结构，对0.3um的尘埃粒子过滤效率≥99.99%，保证工作区洁净度能够达到100级（ISO 5）。

9.外部尺寸（L×D×H）：≤1500×730×1600（mm×mm×mm）

10.内部尺寸（L×D×H）：≥1360×690×520（mm×mm×mm）

11.洁净等级：ISO5级（100级）

12.平均风速  ≥0.3m/s(三档可调)；

13.振动半峰值：≤5um

14.噪音等级：≤62dB（A）

15.照度：≥300lux

16.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合

17.50ul及以下小量程的移液器为双活塞设计，增加≥50%吹出能力，降低挂壁和残留，提高移液器的精准度。

18.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。

19.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌；

20.1-10ul量程，增量0.02 μl。移液体积10ul时准确度≤±1.00%精确度（CV%）≤0.5；移液体积5ul时准确度≤±1.50%精确度（CV%）≤0.8；移液体积1ul时准确度≤±3.50%精确度（CV%）≤3；

21.10-100ul量程，增量0.2 μl。移液体积100ul时准确度≤±0.80%精确度（CV%）≤0.2；移液体积50ul时准确度≤±1.20%精确度（CV%）≤0.4；移液体积10ul时准确度≤±3.00%精确度（CV%）≤1；

22.20-200ul量程，增量0.2 μl。移液体积200ul时准确度≤±0.60%精确度（CV%）≤0.2；移液体积100ul时准确度≤±1.00%精确度（CV%）≤0.4；移液体积20ul时准确度≤±1.80%精确度（CV%）≤0.7；

23.100-1000ul量程，增量1 μl。移液体积1000ul时准确度≤±0.60%精确度（CV%）≤0.2；移液体积500ul时准确度≤±0.80%精确度（CV%）≤0.3；移液体积100ul时准确度≤±1.00%精确度（CV%）≤0.6；

24.1-10ml量程，增量0.02ml。移液体积10000ul时准确度≤±0.50%精确度（CV%）≤0.2；移液体积5000ul时准确度≤±0.80%精确度（CV%）≤0.3；移液体积1000ul时准确度≤±2.00%精确度（CV%）≤0.8；

★二、配置清单

1.超净工作台主机1套

2.可整只高压灭菌、紫外灭菌消毒移液附件1套（包含：1-10ul规格1支、10-100ul规格1支、20-200ul规格2支、100-1000ul规格2支、1-10ml规格1支、支架2个）。

三十五、品名：灭菌锅

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.★高压灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。

2.容量:50-60升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥32CM 可放入直径≥30CM,高度≥61.7957CM的灭菌架;

3.▲压力容器设计压力≥0.3mpa，压力容器设计使用年限10年（生产厂家提供压力容器容器数据表）；

4.灭菌工作温度105-135度；

5.★干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；（提供腔体底部图片）

6.▲开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置；

7.闭盖微动开关：闭盖指示微动开关采用隐藏式结构，没有直接裸露在台面上，防止误触；

8.▲水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

9.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-7957分钟 ；

10.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

11.具有成熟的灭菌器压力容器制造技术，具有8年以上压力容器制造经验（提供近8年来的压力容器制造资质证明）；

12.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于1.8平方米(长*宽)；

13.安全装置：自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护；

14.安全阀起跳压力0.28 MPa；

15.腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全；

16.人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm；

★二、配置清单

1.主机1台（到货后厂家负责办理四川成都地区特种设备使用登记证。）

2.不锈钢提篮3个

三十六、品名：涡旋

数量：5台

一、技术参数及性能要求

1.转速范围 ：0-2800rpm

2.转速显示 ：刻度

3.震荡方式 ：圆周

4.运行模式 ：点动/连续运转

5.振荡直径 ：4mm

6.电机输入功率 ：60w

★二、配置清单

主机1台（含耐磨标准头 ）

三十七、品名：中央台

数量：12台

4、主要技术参数指标及要求：

4.1台面：实验室专用≥12.7mm厚实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。台面要求：

4.1.1▲通过具有检测资质的“第三方检测机构”检测，参照GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验。盐酸（37%）；2、氢氟酸(40%)；3、硫酸（98%）；4、硝酸（65%）；5、氢氧化钠（40%）；6、二氯乙酸；7、甲酸（88%）；8、乙酸(99%)；9、苯；10、甲苯等66种溶液或试剂，检验结果均为：无明显变化；分级结果：5级。

4.1.2▲通过具有检测资质的“第三方检测机构”检测，按照GB/T 17657-2022国家标准进行检验：密度：大于或等于1.91g/cm3 ；.耐高温性能（120℃，2h）：表面无裂纹；表面耐水蒸气性：≥5级无变化；表面耐龟裂性：≥5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；表面耐干热性能（180℃）外观光泽：≥5级，无明显变化 ；表面耐湿热性能：≥5级 无明显变化 ；抗冲击性能（0.324kg,1m）：凹痕直径小于或等于6.28mm 无破损。

4.1.3▲通过具有检测资质的“第三方检测机构”检测，按照国家标准进行检验：

根据GB/T 1036-2008，线膨胀系数（-30~30℃）：1.6×10-5 ℃-¹；

根据GB/T 8807-1988，光泽度（60°）：10.0光泽单位；

根据GB/T 1043.1-2008，简支梁无口冲击强度（23℃）：10（C）kJ/㎡。

4.1.4▲通过具有检测资质的“第三方检测机构”检测，GB/T 17657-2022检测标准检测，表面耐划痕(金刚石划痕法)检验结果为：4级，4N试件表面没有明显的痕迹，微弱的表面痕迹，或不连续的划痕；表面耐磨性检验结果为1550r。通过“第三方检测机构”检测，根据GB31604.15-2016检测方法3%乙酸60℃/6H，三聚氰胺迁移量检测结果小于或等于0.2；95%乙醇60℃/6H，三聚氰胺迁移量检测结果小于或等于0.2。

4.2、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4.3、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4.4、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4.5、底柜五金配件:

▲4.5.1导轨：金属件外观性能要求合格，垂直向下静载荷（过载）、水平侧向静载荷（过载）、猛关或猛开（过载）、操作力（推力或拉力）≤25N，抽屉导轨组件底部变形和抽屉导轨组件结构强度均合格，耐久性（10万次）无损，垂直向下静载荷和水平侧向静载荷均合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的4%，可溶性元素（铅、镉、铬、汞）≤2mg/kg，金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验和乙酸盐雾试验≥24h)≥10级。检测依据包括QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准及要求。

▲4.5.2铰链：采用304不锈钢，每片门板至少配置两只。铰链：过载（垂直静载荷、水平静载荷）、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）均检测合格，金属镀层耐腐蚀等级（乙酸盐雾试验≥24h）达到10级。符合包括但不限于QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准要求。

4.6、把手：采用304不锈钢把手。

4.7、试剂架：材质采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，层板选用≥10mm厚钢化玻璃，护栏采用铝合金型材，总层数≥2层。试剂架的侧板或横梁内侧提供国标五孔插座（10A/250V）电源接口，支持多设备同时供电。

4.8水盆：实验室专用一体成型PP水盆，采用高品质新材料，杜绝使用回收料。安全环保，无有害物质挥发（无异味）

4.9三口水龙头：实验室专用三联水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，陶瓷阀芯，PP旋钮，其中高头单口鹅颈出水嘴可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，管体部份为黄铜合金制，表面经高压静电加厚环氧树脂粉末喷涂处理处理，防锈耐腐蚀

4.10、滴水板：

4.10.1、材质：高密度PP滴水棒和背板，PP滴水棒可拆卸。

4.10.2、类型：单面。

4.10.3.底部托盘中间设有排水孔，排水孔连接排水管道至水池内。

4.10.4.配备27个滴水棒。

4.11、给排水管：给水管为PPR-DN25，由使用点位接驳到主水管，配角阀，排水管为PPR-DN50（或PVC-DN50）接驳到就近排水点。含穿墙开孔、堵漏。

三十八、品名：中央台上通风柜

数量：6台

3.1、全钢结构，柜体外壳：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

▲3.2.通风柜符合JG/T 222-2007实验室变风量排风柜、JB/T 6412-1999排风柜标准，提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告。

3.3、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，安全防爆,为同步带传动，手动升降时阻力小。

3.4、平衡砝码：采用无断变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。

3.5、排气罩：采用φ315mmPP一次成型。

▲3.6、提供实验室用定风量标准排风柜环境保护产品认证证书。认证依据:《排风柜》JB/T 6412-1999

三十九、品名：双边排风系统

数量：6台

配置及附件：

玻璃钢离心风机、PP风管、活性炭吸附箱，控制箱、线缆、风管外墙安装等

3、主要技术参数指标及要求：

3.1、玻璃钢离心风机：风机功率4KW，风量风压需满足使用需求，偏差范围不得超过3%;

3.1.1、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；

3.1.2、轴封：采用油封密封，以防止有毒有害气体的泄漏

3.1.3、轴心材质：45#钢(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂);机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂);

3.1.4、电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60~115;风机外壳需配置清洁孔，以便利于风机叶轮的日常清理；

3.1.5、风机需配减震，为防止撞击与腐蚀。

3.1..6、转子动平衡：符合JB/T9101-2014规范G2.5等级；

▲3.1.7、叶轮动平衡：符合GB/T1236-2017规范4.5mm/s等级；隔振效率应≥85%。提供具有检测资质的第三方机构出具的《测试报告》复印件加盖公章。

3.2、PP风管：PP风管依据JG/T258-2018《非金属及复合风管》标准单位面积漏风量（m³/h.㎡）≦6，风管抗压能力强，管道內静压达到500Pa时管壁变形量（%）≦3。

3.3、活性炭吸附箱：风量：≥7000M3/h，箱采用10mm厚的PP板材(聚丙烯)拼接，再经过对内部结构焊接，形成抽屉式活性炭吸附箱，最后装入吸附效果强的蜂窝活性炭。两端配置适配的风管尺寸接口，安装简易。采用吸附工艺处理，压力损失≦2.5KPa,废气吸附的净化主材采用专用蜂窝活性炭模块吸附，苯、甲苯、二甲苯、氮氧化物等净化率达≥90%以上。

3.4、控制箱：国标定制，冷轧钢板喷涂，（室内箱）；主要元气件；远控，时控，连锁启停，符合相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、指示灯、风扇、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线，按房间进行组合配置安装。

3.5、线缆：按房间配套BV4mm2线缆接驳至就近配电箱，RVVP2×1.0mm2线缆起停控制点位接驳至控制箱。

四十、品名：边台

数量：6台

主要技术参数指标及要求：

3.1、台面：实验室专用12.7mm厚实芯理化板，四周加边至25.4mm。密度：大于或等于1.91g/cm3 ；.耐高温性能（120℃，2h）：表面无裂纹；表面耐水蒸气性：5级无变化；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；表面耐干热性能（180℃）外观光泽：5级，无明显变化 ；表面耐湿热性能：5级 无明显变化 ；抗冲击性能（0.324kg,1m）：凹痕直径小于或等于6.28mm 无破损。

3.2、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.3、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.4、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.5、底柜五金配件:，采用实验台专用高承制三节自闭导轨。

3.6、铰链：采用304不锈钢合页，每片门板至少配置两只合页。

3.7、把手：采用304不锈钢把手。

四十一、品名：边台台上通风柜

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

3.1、全钢结构，柜体外壳：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.2、通风柜符合JG/T 222-2007实验室变风量排风柜、JB/T 6412-1999排风柜，检验项目及要求。

3.3、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，安全防爆,为同步带传动，手动升降时阻力小。

3.4、平衡砝码：采用无断变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。

3.5、排气罩：采用φ315mmPP一次成型。

四十二、品名：步入通风柜

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

3.1、全钢结构，柜体外壳：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.2.通风柜符合JG/T 222-2007实验室变风量排风柜、JB/T 6412-1999排风柜标准，检验项目及要求。

3.3、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，安全防爆,为同步带传动，手动升降时阻力小。

3.4、平衡砝码：采用无断变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。

3.5、排气罩：采用φ315mmPP一次成型。

四十三、品名：单边排风系统

数量：2台

配置及附件：

玻璃钢离心风机、PP风管、活性炭吸附箱，控制箱、线缆、风管外墙安装等

3、主要技术参数指标及要求：

3.1、玻璃钢离心风机：风机功率2.2KW，风量风压需满足使用需求，偏差范围不得超过3%;

（3.1.1、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；

3.1.2、轴封：采用油封密封，以防止有毒有害气体的泄漏

3.1.3、轴心材质：45#钢(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂);机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂);

3.1.4、电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60~115;风机外壳需配置清洁孔，以便利于风机叶轮的日常清理；

3.1.5、风机需配减震，为防止撞击与腐蚀。

3.1..6、转子动平衡：符合JB/T9101-2014规范G2.5等级；

3.2、PP风管：PP风管依据JG/T258-2018《非金属及复合风管》标准单位面积漏风量（m³/h.㎡）≦6，风管抗压能力强，管道內静压达到500Pa时管壁变形量（%）≦3。

3.3、活性炭吸附箱：风量：≥4000M3/h,箱采用10mm厚的PP板材(聚丙烯)拼接，再经过对内部结构焊接，形成抽屉式活性炭吸附箱，最后装入吸附效果强的蜂窝活性炭。两端配置适配的风管尺寸接口，安装简易。采用吸附工艺处理，压力损失≦2.5KPa,废气吸附的净化主材采用专用蜂窝活性炭模块吸附，苯、甲苯、二甲苯、氮氧化物等净化率达≥90%以上。

3.4.控制箱：国标定制，冷轧钢板喷涂，（室内箱）；主要元气件；远控，时控，连锁启停，符合相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、指示灯、风扇、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线，按房间进行组合配置安装。

3.5、线缆：按房间配套BV4mm2线缆接驳至就近配电箱，RVVP2×1.0mm2线缆起停控制点位接驳至控制箱。

四十四、品名：边台

数量：19台

主要技术参数指标及要求：

3.1、台面：实验室专用12.7mm厚实芯理化板，四周加边至25.4mm。密度：大于或等于1.91g/cm3 ；.耐高温性能（120℃，2h）：表面无裂纹；表面耐水蒸气性：5级无变化；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；表面耐干热性能（180℃）外观光泽：5级，无明显变化 ；表面耐湿热性能：5级 无明显变化 ；抗冲击性能（0.324kg,1m）：凹痕直径小于或等于6.28mm 无破损。

3.2、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.3、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.4、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

3.5、底柜五金配件:，采用实验台专用高承制三节自闭导轨。

3.6、铰链：采用304不锈钢合页，每片门板至少配置两只合页。

3.7、把手：采用304不锈钢把手。

四十五、品名：高温防爆烘箱

数量：2台

宽度 [mm] ：560

高度 [mm] ：625

深度 [mm] ：565

内部尺寸

宽度 [mm] ：360

高度 [mm] ：420

深度 [mm] ：380

测量

内部容积 [L] ：57

设备净重（空载） [kg] ：39

最大总负载 [kg] ：70

每个隔板的最大负载 [kg] ：30

温度性能数据

温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] ：300

温度偏差 在 150 °C [± K] ：2,3

温度波动度 在 150 °C [± K] ：0,4

加热时间 到 150 °C [min] ：50

30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] ：19

电气数据

额定功率 (版本 120 V) [kW] ：1,15

额定功率 (版本 230 V) [kW] ：1,05

固件

隔板数量（小时/最大） ：2/4

额定电压            选购型号 ：ED 56

230 V 1~ 50/60 Hz     标准----9010-0333

120 V 1~ 60 Hz        标准--- 9010-0334

带有防爆玻璃和防爆杆设计。

四十六、品名：恒温水浴锅

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。微电脑控制器，外壳为一体成型，ABS材料，耐酸碱腐蚀。

2.电源电压：AC220V 50HZ；消耗功率：1500W；控温范围：RT+5～99℃；

3.★恒温波动度：≤±0.5℃；跟踪报警：≤±2℃；容积：≥22.5L；双列六孔；标配防干烧功能，5键控制，防干烧保护需要手动启停进行复位，避免自动重启带来的风险；

4.内胆尺寸（mm）W×D×H：≥500×300×150；定时范围：定时范围 1～5999min；

★二、配置清单

双列六孔恒温水浴锅主机1台（放水塞1只）。

四十七、品名：-80冰箱

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.样式：立式，单门。

2.★容积≥570L，2ml样本量≥40000。

3.▲场地拥挤，机器占地面积应≤0.89m2。

4.最小进门尺寸800mm，方便进出门。

5.内部尺寸(宽*深*高mm)≥595*720*1310。

6.★箱体适用范围在-40℃～-86℃之间，控温精度0.1℃。

7.冰箱调节精度0.1℃。

8.▲箱体采用冷轧喷涂钢板，内胆采用不锈钢材质，且质量等级不低于304。不可为镀锌板。

9.箱内标配3层304不锈钢搁架。

10.冰箱采用LBA发泡+VIP保温隔热材料，发泡层厚度≤90mm，出具生产厂家盖章的LBA发泡保温技术证书，验收时提供实拍测量图。

11.▲VIP板为全机身覆盖且厚度≥25mm，验收时提供实拍测量图。

12.标配≥4个发泡内门，每个内门都配有压紧式把手。

13.外门标配≥4道门封，内门≥1道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温-100℃。

14.标配机械锁，可加挂锁。

15.标配≥2英寸LED按键屏，显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警等。

16.具有数据下载功能，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等。

17.多重保护系统：开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、显示大屏密码保护、断电记忆数据保护。

18.▲标配≥2台不关联可独立运行的高效压缩机，不可为低温级、高温级低效压缩机。验收时出具厂商盖章证明文件，结合铭牌、实机照片作为验收标准。

19.▲双机自复叠制冷系统，不可为老旧低效的复叠制冷系统。完全独立两套制冷系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能保持-80℃的状态下稳定运行，保障样本存储安全，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

20.按 GB/T 20154-2014 规定的检测方法，箱内特性点处的温度降至-81℃ 温度时所需时间≤2.9h，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

21.环温25℃，稳定状态下断电，箱内特性点温度从-81℃回升到-50℃的时间≥5.2h，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

22.依据 YY/T 1757-2021 规定的检测方法进行检测，内外门全开一分钟后关门，温度回升到特性点温度时间≤17min，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

23.根据GB/T 20154-2014规定的检测方法进行检测，在箱内每层布置5个测试点，箱内共布置20个测试点，测得温度均匀度≤3.5℃，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

24.根据YY/T 1757-2021规定的检测方法进行检测，实际测得箱内的温度波动度≤2.3℃，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

25.多重报警系统（声光报警方式）：高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警。

26.整机采用一套多种绿色混合碳氢环保高效冷媒，不可为两套高温级低温级低效冷媒。验收时出具厂商盖章证明文件，结合铭牌作为验收标准。

27.标配USB接口，可存储≥10年的数据。

28.标配远程报警接口。

29.标配5V供电接口。

30.标配门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象。

31.24小时耗电量≤11.5 kWh/24h，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

32.整机低噪音运行，且专门配置减噪措施，噪音≤49db(A)，提供具有具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。

33.冰箱生产厂家具备医疗器械生产许可，以及生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、TUV实验室资质、UL目击实验室资质。

34.产品具备医疗器械注册证，且为型号注册。

35.产品具备中国质量中心CQC节能环保认证，提供证书，验收时提供网站截图。

★二、配置清单

1.超低温冰箱主机1台

2.数据读取处理系统1套

四十八、品名：双开门防爆冰箱

数量：3台

一、技术参数及性能要求

1.有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；

3.材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用不锈钢内胆；

4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度≤0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度≤1 ℃，冷藏室温度范围3～16℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃；

5.资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证；

6.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求；

7.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

8.▲温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃；

9.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警；

10.数据存储：温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

11.箱内配置：冷藏室配有3个不锈钢搁板；冷冻室配有2个不锈钢搁架。

12.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

13.安全保障：冷藏/冷冻配备独立门锁；

14.运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；

15.停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

16.冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

17.换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封；

18.物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒；

19.★防爆类型：箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc；

20.过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。

★二、配置清单

主机1台。

四十九、品名：双开门冰箱

数量：7台

一、技术参数及性能要求

1.容积≥480L，冷藏≥273L，冷冻≥174L

2.一级能效、变频

3.控温方式：电脑控温

4.反应附件主体采用304不锈钢材质，内衬采用PPL材质，最高压力3Mpa，最高温度260℃，升温降温速率:≤5℃/min。

★二、配置清单

1.冰箱主机1台（容积≥480L）

2.50ml反应附件1套（不锈钢主体1个，PPL内衬3个）

3.100ml反应附件1套（不锈钢主体1个，PPL内衬3个）"

五十、品名：大摇床

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.温控范围：（环境温度-18℃）~ 60℃ (最低4℃)

2.温控精度：≤0.1℃

3.★温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)

4.摇板尺寸：≥550x470mm

5.最大烧瓶夹/粘贴垫数量：烧瓶夹：≥50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx16 / 1000mlx12 / 2000mlx6 / 3000ml x5

6.粘贴垫：50mlx80 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 /500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4

7.容  量： ≥ 205L

8.最大负载： ≥ 10kg

9.旋转转速： 0 (停止)，30~300rpm

10.转速精度： ≤1rpm

11.振  幅： φ26mm

12.★开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)

13.▲可编程段数：≥12段（提供厂家技术白皮书）

14.照 明：双向照明

15.灭 菌：紫外杀菌

16.开门方式：左开

17.设置参数保护：密码保护

18.曲线显示类型：温度曲线、速度曲线

19.显示方式：电容式，≥7寸彩色触控屏

20.定时范围： 0~999小时59分钟

21.U盘导出数据：有

22.屏上可查运行参数天数：≥ 7天

23.运行数据贮存周期：≥912天

24.运行数据贮存时间间隔： ≤1分钟

25.数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态

26.★自动除霜：不需设定间隔时间，自动检测适时化霜

27.自动关闭屏显：有

28.自动锁屏：有

29.第三层摇板高：1395mm

30.摇板带导轨：有

31.噪音等级：≤55dB (制冷时)

32.可水冲洗： 是

33.界面语言：可切换中文、英文显示

34.来电自动恢复功能：是

35.加热功率：≤600W

36.制冷功率：70~180W

37.净  重 ：190kg

38.内腔工作高度：≥345mm

39.外形尺寸：≤970x780x(570+80地脚高)mm

40.具有液量联动装置，可快速容量设置。顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作。

41.低于50ul量程采用双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；可以方便对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；标配校准保养工具，易于维修保养。

★二、配置清单

1.主机1台（每2台主机配一台-20℃至室温的4L低温冷却液循环泵和双头防腐循环水式真空泵）

2.1000ml夹具12个

3.积水盘1个

4.8通道移液器1支。

五十一、品名：培养箱

数量：3台

一、技术参数及性能要求

1.液晶显示，多组数据一屏显示，控温、控湿采用PID控制方式，菜单式操作页面。超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。

2.具有≥99个周期的程式，每周期分≥30段，每段≥99小时99分钟的循环步骤。

3.箱体和工作室采用圆弧结构设计，工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。

4.★培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。

5.装有漏电保护器、杀菌灯。装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作(针对加热)。具有USB接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。

6.容积（L）：≥275

7.★控温范围（℃）：0~65

8.温度分辨率(℃)：0.1

9.温度波动性（℃）：高温±0.5，低温±1

10.温度均匀性（℃）：±1

11.★湿度控制范围：40~90%RH

12.额定功率（W）：≥1800

13.湿度波动：±3%RH

14.制冷剂：R134a

15.电源：220V±10%，50Hz±2%

16.连续运转时间：可长时间连续运转

17.工作环境（℃）：5~40

★二、配置清单

主机1台（含隔板3块）。

五十二、品名：冷冻离心机

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.最高转速：≥ 15200rpm，1rpm步进

2.▲最大离心力：≥25830×g，1xg步进 （提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

3.水平转头最大容量: ≥4×400mL，需配置经认证的仿生物污染密封盖，单次处理容量：15ml尖底管不少于36根，50ml尖底管不少于16根；

4.温度设定范围：-10℃至+40℃

5.加减速控制：至少9级加速, 10级减速

6.▲转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可以在无需任何工具下3秒内实现转头的安全锁定&转头更换（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

7.生物安全性保证：配置转头需经第三方生物安全认证。（提供认证证书予以佐证）

8.可兼容吊杯数≤2个水平转头，此转头可同时处理15ml、50ml尖底管，采血管、酶标板等。

9.全彩色触摸屏，让操作和运行一目了然

10.程序：可存储至少100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定

11.数据记录: 记录所有的运行记录，并且可以实时查看

12.USB输出: 可以通过USB 接口将运行记录导出

13.▲温度显示: 可以选择显示离心腔温度或样品温度（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

14.▲速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

15.▲离心积分模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

16.▲转头生命周期: 可以查看离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

17.离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限

18.报错信息: 可及时查看仪器报错情况

19.运行时间控制: 最长99 小时59 分59 秒；采用连续和定制式脉冲模式

20.控制系统：微处理器控制系统

21.自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖

22.▲可选配转子数量: ≥17个,包括水平转头，定角转头，酶标板转头，转头材质包括碳纤维、铝合金等（提供制造商公开发行的产品彩页或产品说明书）

★二、配置清单

1.主机1台

2.生物安全认证定角转头1个，转头容量：≥14*50ml，最高转速≥8500rpm，最大离心机≥12000*g"

五十三、品名：干燥箱

数量：2台

一、技术参数及性能要求

1.采用具有控温保护，带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用钢板材料。

2.电源电压：220V 50Hz

3.控温范围：RT+10~250℃

4.恒温波动度：±1℃

5.温度分辨率：0.1℃

6.工作环境温度：+5~40℃

7.输入功率：2070W

8.内胆尺寸（W×D×H）：≥540×440×540 mm

9.外形尺寸（W×D×H）：≤840×660×740 mm

10.定时范围：1-9999 minutes

★二、配置清单

1. 主机 1台（含载物托架2块）。

五十四、品名：洗眼器

数量：5台

2、规格尺寸：标准、台式

3、主体：主体为黄铜材质

4、洗眼喷头：优质铜材，表面环氧树脂涂层，外加软性橡胶,出水经缓压处理避免二次伤害

5、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开

五十五、品名：试剂柜

数量：10台

主要技术参数指标及要求：

3.1、柜体：采用≥8mm瓷白色PP聚丙烯板材，经过同色同质焊条焊接而成。具有耐酸碱性能。活动层板：采用≥8mm磁白色PP板材。具有排风口。

3.2、拉手：采用PP材料经射出成型而得，具有耐腐蚀性能。

3.3、合页：采用PP材料经射出成型而得，具有耐腐蚀性能。

3.4、视窗：采用≥4mm钢化玻璃制作；

3.5、调整脚：柜体标配4个调整脚，即使地面不够平整也能很好的固定摆放。

3.6.PP聚丙烯材料要求：负荷变形温度≥85℃,弯曲模量≥1350MPa,悬臂梁缺口冲击强度≥8.0kj/㎡，拉伸模量≥1127MPa，维卡软化温度≥91℃，拉伸强度测试≥27.3MPa，断裂强度≥30.1Mpa

3.7.φ110mmPP风管就近接入排风系统内。