附件1

- 品名：全钢通风柜1

数量：32台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1500*915*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；以上规格尺寸误差为在5mm内，后置式配重；

- 钢板材质：采用不低于1.2mm厚的冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀，涂层厚度70μm；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 下柜：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含一层隔板，带抽气功能，面板留有多个一次冲压的抽气孔；

- 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；

- 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，能抗化学品溅出及化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道；

- 安全视窗：采用【同步带】移门结构，铝合金+PP材质, 6mm钢化玻璃制作（外贴防爆膜），全视窗的移动距离为≥750mm，操作人员可实时监测实验情况，以确保实验安全；

- 通风柜有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留；

- 照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备LED日光灯，确保操作区间的照度≥500Lux；

- 遥控水阀：2 组，分体式通风柜专用水阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂粉末烤漆，耐酸碱腐蚀，上柜两边各1 组；遥控气阀：2 组，分体式通风柜专用气阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀；含耐高压气管及配件，上柜两边各1 组；防水防尘插座：8个；合成实验架：采用耐腐蚀高分子材料。

- 品名：全钢通风柜2

数量：16台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1200*915*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；以上规格尺寸误差为在5mm内，后置式配重；

- 钢板材质：采用不低于1.2mm厚的冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀，涂层厚度70μm；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 下柜：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含一层隔板，带抽气功能，面板留有多个一次冲压的抽气孔；

- 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；

- 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，能抗化学品溅出及化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道；

- 安全视窗：采用【同步带】移门结构，铝合金+PP材质, 6mm钢化玻璃制作（外贴防爆膜），全视窗的移动距离为≥750mm，操作人员可实时监测实验情况，以确保实验安全；

- 通风柜有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留；

- 照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备LED日光灯，确保操作区间的照度≥500Lux；

- 遥控水阀：2 组，分体式通风柜专用水阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂粉末烤漆，耐酸碱腐蚀，上柜两边各1 组；遥控气阀：2 组，分体式通风柜专用气阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀；含耐高压气管及配件，上柜两边各1 组；防水防尘插座：8个；合成实验架：采用耐腐蚀高分子材料。

- 品名：台上型通风柜

数量：16台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1200*750*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；以上规格尺寸误差为在5mm内，后置式配重；

- 钢板材质：采用不低于1.2mm厚的冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀，涂层厚度70μm；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 下柜：材质：1.5mm厚度40mm*60mm方管焊接、专业环氧树脂喷涂。

- 品名：全钢中央水槽桌1

数量：8台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1500（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内。

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）。

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 水龙头：采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管 。

- 水盆：采用PP水槽，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。

- 滴水架：采用黑色PP材质, 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。

- 品名：全钢中央实验台1

数量：8台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2700（或实际尺寸）*1500*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内。

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 柜体:两抽两门落地式结构；中央台每延米4个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。

- 中央双层试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 吊柜：1）≥1.0mm优质冷轧钢板 ：柜体主结构，门板、层板。

2）≥2.0mm优质冷轧钢板：吊柜支撑挂件

3）柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

4）每个柜体均为完整独立的全钢制柜体设计。

5）柜体内有层板上下调节孔，每个柜体内设活动层板1块；

6）环氧树脂粉末静电喷涂

- 7）门板型式：采用双开门型式（柜门可为双玻门与双实门）（玻璃采用3C认证钢化玻璃），柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

- 品名：转角水槽桌1

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1000（或实际尺寸）*1000*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内。

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）。

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 水龙头：采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管 。

- 水盆：采用PP水槽，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。

- 滴水架：采用黑色PP材质, 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。

- 品名：转角桌1

数量：4台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1150（或实际尺寸）*1150*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 采用合金C型把手，304不锈钢合页；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计.

- 品名：全钢边台1

数量：8台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2400（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

- 试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：仪器台1

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2500（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台2

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2000（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内.

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂。

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性。

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台3

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4000（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台4

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：5500（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内.

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂。

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性。

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台5

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4100（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台6

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3900（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台7

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000（或实际尺寸）*1800*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：仪器台8

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：6700（或实际尺寸）*900*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 落地式结构：材质采用SPCC优质冷轧钢材质（厚度≥1.2mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，模块化设计提供稳定性和承重能力。环氧树脂粉末静电喷涂

- 可拆卸背板：可根据需求背板可提供插座的拓展，可拆式背板方便检修管路系统。嵌入式设计：提升操作安全性

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计（柜体一般标准为单抽单门、双抽双门、单门、双门（如有特殊要求可根据客户需求）。每个柜体单元配备4个调整脚，支撑柜体及调节水平；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂。

- 品名：全钢抽气药品柜1

数量：6台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：900（或实际尺寸）*500*1800mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- 柜体：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含四层隔板，隔板高度可调带抽风功能，对开门带观察窗。

- 品名：全钢溶剂安全柜

数量：4台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：900（或实际尺寸）*460*1800mm；

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，双层防火结构,表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂（黄色），耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）；

- 柜体：柜体全身均为双层防火设计，双层钢板间的距离为 38mm ；

- 天地杆式上下联动门锁，铝钢复合材质，带钥匙，可上锁使用也可度不上锁使用；钢琴式门铰链（排链）确保门 180 度敞开；带通风口，层板可调。

- 品名：废液柜

数量：8台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：600（或实际尺寸）*400*1800mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- 柜体：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含四层隔板，隔板高度可调带抽风功能。

- 品名：钢架台1

数量：8台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1000（或实际尺寸）*750*850mm

- 材质：1.5mm厚度40mm*60mm方管焊接、1.2mm厚冷轧钢板台面、专业环氧树脂喷涂；一块层板，可调高度。

- 品名：钢架台2

数量：2台

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1200（或实际尺寸）*750*850mm

- 材质：1.5mm厚度40mm*60mm方管焊接、1.2mm厚冷轧钢板台面、专业环氧树脂喷涂；一块层板，可调高度。

- 品名：万象抽气罩

数量：23套

主要技术参数指标及要求：

- 主体：PP材质；关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304不锈钢；

- 关节松紧旋钮：PP材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；伸缩导管φ75/105mm 高密度PP材质；

- PP材质360°旋转装置：以固定架为中心活动半径≥1500mm；拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；固定底座：高密度PP材质由模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；经0.5J冲击试验后,无开裂.承载强度:经686N拉力试验后,各关节,风罩连接无影响使用的缺陷.耐高温：主要零部件在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化.

- 耐化学性:常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、乙醚各30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面10min后洗净，均无明显变形、脱色和影响实用性能的缺陷。耐腐蚀：常温下,将样品(小样)分别浸泡在30%的硫酸、30%盐酸、30%的氢氧化钠、甲苯及乙醚、10%乙酸、70%乙醇、15%次氯酸钠、饱和NaC1及5%肥皂水中48h，试验后样品表面无明显变化。

- 品名：不锈钢组合式冲淋洗眼器

数量：2套

主要技术参数指标及要求：

- 主体框架/立柱采用304不锈钢，壁厚≥1.2mm，无明显划痕、变形，材质符合工业级不锈钢标准；通水管路无砂眼、渗漏，内壁光滑无毛刺；

- 采用304不锈钢阀门，开关灵活，无卡滞，密封性能良好；表面处理采用拉丝、抛光或环氧树脂喷涂工艺，防腐性能达标；喷淋系统采用拉杆/脚踏式启动，操作便捷；洗眼系统；洗眼喷头采用PP材质，配备防尘盖（水流可自动冲开）

- 品名：风管（高分子）

数量：1079m²

主要技术参数指标及要求：

- ▲材质：18mm厚度的高分子板材，具有耐酸碱腐蚀耐候和不燃特性B1级；提供【高分子排风管道材料】第三方权威检测机构出具的防火等级B1的测试报告。

- ▲化学性能要求：测试项目包括丙酮、60%铬酸、二甲基甲酰胺、37%甲醛、糖醛、48%氢氟酸、30%过氧化氢、二氯甲烷、甲苯、77%硫酸和70%硝酸，等混，以上化学试剂，检验，分级结果为“0-2级”。提供【高分子风管材料】第三方权威检测机构出具的耐腐蚀的检测报告。

- ▲耐候要求:测试项目包括：中性盐雾(NSS)测试，检验结果均为“无可视变化”，提供【高分子风管材料】第三方权威检测机构出具的耐候的检测报告。

- 连接施工方案：水平风管法兰连接，上行风管层插连接；所有衔接部分均必须采用专用填充材料封闭；

- 悬吊材质要求：角铁采用热镀锌材料；悬吊丝杆为8mm热镀锌材料。

- 悬吊间距符合行业标准。

- 所有的风管外壁必须做防腐耐候处理。

- 矩形风管的长边的长度大于600mm以上的，必须做加强处理。

- 品名：风阀

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 风阀叶片和风阀应采用1.2mm厚镀锌板制作，转轴两端应有轴密，密封严密；连接方式：角铁法兰连接。

- 手动调节均采用涡轮涡杆调节.

- 电动阀执行器：电源220V,行程时间≤60s，阀门开/关信号反馈，扭矩5Nm

- 阀门有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。

- 品名：帆布专用软接

数量：72个

主要技术参数指标及要求：

- 帆布专用软接符合 GB50738《通风与空调工程施工规范》标准。

- 工作温度：-20℃ ～ +100℃（长期）。

- 短时耐温：≤120℃。

- 燃烧性能：B1 级难燃（GB 20286）。

- 面料厚度：0.5～1.0mm；克重 450～650g/㎡。

- 工作压力：≤3000Pa（±3kPa）。

- 气密性：系统漏风量满足通风风管对应等级；软接本体泄漏率≤0.5%。

- 特性：防水、防霉变、隔振降噪；可用于消防排烟系统。

- 品名：变风量控制工位

数量：64个

主要技术参数指标及要求：

- 通风柜变风量控制系统：采用或通过位移或面风速系统，有效解决通风柜门前空气扰流引起的面风速变化自动调整平衡，保证设定的面风速。无内部传感器，测量精度无漂移，并不会因传感器受排风污染而降低测量可靠性。

- 排风快速反应，风量控制系统【响应完成时间】≤1秒，并能够确保提拉窗在开启的变化过程中，没有烟雾泄漏安全问题；相邻通风柜的提拉窗开度变化，没有明显的面风速相互影响，在达到规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，通风柜阻力小于70帕斯卡。平均面风速的变化只发生在视窗移动时；一旦视窗移动到一定位置，平均面风速随即恢复至0.5 m/s，响应速度≤1秒。

- 任何的开度组合方式情况下，任何一个通风柜的提拉窗开启区域平均面风速达到【0.5±20%m/s】范围；变频排风机在所管辖的排风柜提拉窗开度极大与极小情况下，变频器的工作频率变化量大于等于15赫兹，

- 每个通风柜提拉视窗独立对应一个变风量调节阀，在通风柜排风量与通风柜提拉视窗开度之间建立全程、无级、实时、高响应的变风量控制。

- 变频排风机的【实际排风量/排风机转速】与排风柜的【提拉窗】的总开度建立高响应灵敏度的直接关联，并以这种对应关系为基础，实现变风量控制效果。

- 除了每个排风柜的提拉窗都有独立对应的风量调节执行系统以外，汇总排风系统的排风机，实际运行速度，需要与其所管辖的全部排风柜的提拉窗总开度建立实时/无级关联。

- 保证实验室在负压状态下工作（建立负压梯度），气流方向由实验室外→实验室内→通风柜流动，当通风柜门关闭后，排风系统要维持通风柜的最小排风量或实验室最小换气次数,以满足安全要求。

- 压力传感器：防腐蚀耐酸碱，误差精度及温度漂移小，压力范围小（-300Pa至100Pa）监测控制管道系统所要求的负压值；变风量风阀：阻燃PP或PVC材质等防腐材质。

- ▲按照标书要求提供通风系统运行时，通风柜烟雾检测视频，系统响应时间小于等于1秒，无烟雾泄露。

- 品名：VAV变风量控制箱

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 变频控制柜柜体：采用宝钢1.2mm厚优质冷轧钢板为基材，结构与制作工艺：全自动压模成型；二元酸/碱/水洗除油；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出；高压静电环氧树脂粉末喷涂，厚度80～90微米；

- 每个变频控制柜设有单独的接线端子、接地排、接零排；

- 每个变频控制柜都设有一个总的断路器和与变频器相对应的分路断路器；

- 每个变频控制柜都设有工作状态指示灯；

- 每个变频控制柜都设置有散热装置；

- 每个电控箱必须配置锁匙。

- 品名：钢板防腐变频离心风机

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 风量：14000m³，机外静压：500~750Pa，离心风机.

- 采用3mm厚度的钢板材质，表面采用氟碳防腐耐候涂层

- 配置气囊式碗状橡胶减震垫；

- 风机出风口需设置有效的风帽；

- 采用优质变频电机，并配置强制冷却散热风扇；

- 电机配备专用遮雨罩并确保散热不受影响。

- 风机在安装的时候必须有效的固定，做设备基础，并且不能阻碍风机的运行性能，更不能破换屋顶的防雨结构。

- ▲风机运行【震动烈度】控制在小于3mm/s；引用标准为【JB/TT8689-1998】，提供排风机运行【震动烈度】的检测视频（小于1.8mm/ s≥【震动烈度】≥1.12mm/s 以内）。

- 风机运行噪音符合行业技术规范【JB/T7258】要求，风机的噪音不能超过75dB，

- ▲投标文件提供【排风机】制造商出具的加盖公章的合法授权文件。

- 品名：废气处理设备（活性炭吸附箱）

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 处理风量14000m³/h

- 材质：所有腔体材料采用1.2mm厚度以上的镀锌钢板制作，内外Epoxy喷涂。

- 活性炭尾气处理装置分进风、活性炭过滤段和出风段，活性炭过滤段必须分为多段式处理，以便于日后的维护方便及更换活性炭颗粒方便；

- 活性炭处理装置的阻力不能大于1000Pa，和风机连接后的运行噪音≤75dB；

- ▲活性炭尾气处理装置含笨系物质的净化，其净化效率达97-99%，净经后空气中含笨浓度≤0.08mg/ym3，甲笨浓度≤8mg/Nm3；，提供第三方权威检测机构出具的测试报告。

- ▲投标文件提供【活性炭尾气处理装置】制造商出具的加盖公章的合法授权文件。

- 品名：全钢通风柜3

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1500*915*2350mm，其中下柜含台面高度为850mm，上柜高度1500mm；以上规格尺寸误差为在5mm内，后置式配重；

- 钢板材质：采用不低于1.2mm厚的冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀，涂层厚度70μm；

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 下柜：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含一层隔板，带抽气功能，面板留有多个一次冲压的抽气孔；

- 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；

- 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料，具有良好的化学抗性，能抗化学品溅出及化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道；

- 安全视窗：采用【同步带】移门结构，铝合金+PP材质, 6mm钢化玻璃制作（外贴防爆膜），全视窗的移动距离为≥750mm，操作人员可实时监测实验情况，以确保实验安全；

- 通风柜有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留；

- 照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备LED日光灯，确保操作区间的照度≥500Lux；

- 遥控水阀：2 组，分体式通风柜专用水阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂粉末烤漆，耐酸碱腐蚀，上柜两边各1 组；遥控气阀：2 组，分体式通风柜专用气阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀；含耐高压气管及配件，上柜两边各1 组；防水防尘插座：8个；合成实验架：采用耐腐蚀高分子材料。

- 品名：全钢中央水槽桌2

数量：7个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1000（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 水龙头：采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管 。

- 水盆：采用PP水槽，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放

- 滴水架：采用黑色PP材质, 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。

- 品名：全钢中央实验台2

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2500（或实际尺寸）*1200*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂

- 柜体:两抽两门落地式结构；中央台每延米4个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计

- 中央双层试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 吊柜：1）≥1.0mm优质冷轧钢板 ：柜体主结构，门板、层板。

2）≥2.0mm优质冷轧钢板：吊柜支撑挂件

3）柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

4）每个柜体均为完整独立的全钢制柜体设计。

5）柜体内有层板上下调节孔，每个柜体内设活动层板1块；

6）环氧树脂粉末静电喷涂

- 7）门板型式：采用双开门型式（柜门可为双玻门与双实门）（玻璃采用3C认证钢化玻璃），柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

- 品名：全钢中央实验台3

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000（或实际尺寸）*1500*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 抽屉：面板厚19mm厚，两层结构；采用合金C型把手，304不锈钢合页，DTC三级轨；装有橡胶缓冲装置；抽屉各面经环氧树脂静电喷涂

- 柜体:两抽两门落地式结构；中央台每延米4个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计

- 中央双层试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 吊柜：1）≥1.0mm优质冷轧钢板 ：柜体主结构，门板、层板。

2）≥2.0mm优质冷轧钢板：吊柜支撑挂件

3）柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

4）每个柜体均为完整独立的全钢制柜体设计。

5）柜体内有层板上下调节孔，每个柜体内设活动层板1块；

6）环氧树脂粉末静电喷涂

7）门板型式：采用双开门型式（柜门可为双玻门与双实门）（玻璃采用3C认证钢化玻璃），柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

- 品名：全钢边台2

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2500（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台3

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2800（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台4

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台5

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4700（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台6

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2000（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台7

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1400（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

- 试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 吊柜：

1）≥1.0mm优质冷轧钢板 ：柜体主结构，门板、层板。

2）≥2.0mm优质冷轧钢板：吊柜支撑挂件

3）柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

4）每个柜体均为完整独立的全钢制柜体设计。

5）柜体内有层板上下调节孔，每个柜体内设活动层板1块；

6）环氧树脂粉末静电喷涂

7）门板型式：采用双开门型式（柜门可为双玻门与双实门）（玻璃采用3C认证钢化玻璃），柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

- 品名：全钢边台8

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4200（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台9

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4400（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台10

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2600（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：全钢边台11

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：2100（或实际尺寸）*750*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 柜体:两抽两门落地式结构；每延米2个插座；底柜均由4个可调螺丝支撑，由内侧开口处调整螺母以调节台面水平；采用合金C型把手，304不锈钢合页，底柜含一层隔板，隔板高度可调；底柜后背板【不使用任何工具】即可方便地拆卸下来以检修管路系统；底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计 。

试剂架：采用厚1.2mm优质冷轧钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂；高度随意可调；10mm钢化磨砂玻璃，每层层板下部装有连接钢制托盘。

- 品名：转角桌2

数量：5个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1000（或实际尺寸）*1000*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

- ▲台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板，边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，边缘打磨，呈弧形。

★1.化学性能要求：按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁溶液10%、高氯酸90%、碘酒、乙醇95%、凡士林、王水等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

★2.物理性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，经GB/T 17657-2022标准检测，浸渍剥离结果为：无分层。24h吸水率结果为：0.1%。经GB 24820-2009标准检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷三项判定均为：合格。耐磨转数：符合GB/T17657-2022中技术要求，耐磨转数≥1800R。

★3.安全性能要求：需提供国家级测试中心的检验报告，材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数IRa和外照射指数Iγ均＜0.1。依据GB 4806.7-2023标准，测试条件：4%乙酸、95%乙醇，三聚氰胺迁移量结果为：未检出。

★4.环保能性要求：需提供国家级测试中心的检验报告，甲醛性能检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.023；等级为ENF级。

★5.耐黄变色牢度：需提供国家级测试中心的检验报告，依据GB/T17657-2022检测标准，检测结果为灰色样卡5级。

★6.燃烧性能要求：燃烧等级符合GB 8624-2012等级判定的B1级规定要求。其中，烟气生成速率指数≤15m²/s²，600s内总放热量≤11MJ。

- 品名：不锈钢台1

数量：1个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000（或实际尺寸）*600*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 采用矩型方管40x60x≥1.5mm SUS304不锈钢材质，激光切割+ 氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。（钢架可为焊接式与可拆式）H型结构

- 台面采用≥1.0mm SUS304不锈钢材质双包结构（双包焊接总厚度为20），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

每个钢架单元配备4个调整脚，支撑钢架及调节水平；

- 品名：不锈钢台2

数量：4个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：4000（或实际尺寸）*600*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 采用矩型方管40x60x≥1.5mm SUS304不锈钢材质，激光切割+ 氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。（钢架可为焊接式与可拆式）H型结构

- 台面采用≥1.0mm SUS304不锈钢材质双包结构（双包焊接总厚度为20），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

每个钢架单元配备4个调整脚，支撑钢架及调节水平；

- 品名：不锈钢台3

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3600（或实际尺寸）*600*850mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 采用矩型方管40x60x≥1.5mm SUS304不锈钢材质，激光切割+ 氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。（钢架可为焊接式与可拆式）H型结构

- 台面采用≥1.0mm SUS304不锈钢材质双包结构（双包焊接总厚度为20），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理。

- 柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

每个钢架单元配备4个调整脚，支撑钢架及调节水平；

- 品名：不锈钢鞋柜

数量：3个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1000（或实际尺寸）*500*300mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 主体材质采用SUS304不锈钢材质（厚度≥1.0mm），激光切割+ 数控折弯成型+氩弧焊无缝焊接，表面抛光拉丝处理

- 部隔断（3-5档位）（可根据客户需求分档）

- 可根据客户需求（带门板与无门）

柜体单元为模块化结构，可以单独站立或多单元组合使用；

- 品名：全钢抽气药品柜2

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：900（或实际尺寸）*500*1800mm，以上规格尺寸误差为在3mm内

- 钢板材质：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70μm）

柜体：采用合金C型把手，304不锈钢合页，含四层隔板，隔板高度可调带抽风功能，对开门带观察窗。

- 品名：箱式风机（变频）

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 风量：500-1000CMH，全压：300-500Pa

- EC风机，防护等级IP54，具有3C认证。

- 外壳采用1.0mm厚镀锌钢板焊接而成，内外表面Epoxy喷涂，法兰宽度40mm，方便拆卸，可将风机芯拆除维修。

- 配置软接、卡箍、防虫网，设备基础，变频控制。

- 品名：风阀

数量：17个

主要技术参数指标及要求：

- 风阀叶片和风阀应采用1.2mm厚镀锌板制作，转轴两端应有轴密，密封严密；连接方式：角铁法兰连接。

- 手动调节均采用涡轮涡杆调节.

- 电动阀执行器：电源220V,行程时间≤60s，阀门开/关信号反馈，扭矩5Nm

- 阀门有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。

- 品名：风管（高分子）

数量：132个平方

主要技术参数指标及要求：

- ▲材质：18mm厚度的高分子板材，具有耐酸碱腐蚀耐候和不燃特性B1级；提供【高分子排风管道材料】第三方权威检测机构出具的防火等级B1的测试报告。

- ▲化学性能要求：测试项目包括丙酮、60%铬酸、二甲基甲酰胺、37%甲醛、糖醛、48%氢氟酸、30%过氧化氢、二氯甲烷、甲苯、77%硫酸和70%硝酸，等混，以上化学试剂，检验，分级结果为“0-2级”。提供【高分子风管材料】第三方权威检测机构出具的耐腐蚀的检测报告。

- ▲耐候要求:测试项目包括：中性盐雾(NSS)测试，检验结果均为“无可视变化”，提供【高分子风管材料】第三方权威检测机构出具的耐候的检测报告。

- 连接施工方案：水平风管法兰连接，上行风管层插连接；所有衔接部分均必须采用专用填充材料封闭；

- 悬吊材质要求：角铁采用热镀锌材料；悬吊丝杆为8mm热镀锌材料。

- 悬吊间距符合行业标准。

- 所有的风管外壁必须做防腐耐候处理。

- 矩形风管的长边的长度大于600mm以上的，必须做加强处理。

- 品名：钢板防腐变频离心风机

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 风量：4200~5500m³/h，机外静压：500~650Pa，离心风机

- 采用3mm厚度的钢板材质，表面采用氟碳防腐耐候涂层

- 配置气囊式碗状橡胶减震垫；

- 风机出风口需设置有效的风帽；

- 并配置强制冷却散热风扇；

- 电机配备专用遮雨罩并确保散热不受影响。

- 风机在安装的时候必须有效的固定，做设备基础，并且不能阻碍风机的运行性能，更不能破换屋顶的防雨结构。

- ▲风机运行【震动烈度】控制在小于3mm/s；引用标准为【JB/TT8689-1998】，提供排风机运行【震动烈度】的检测视频（小于1.8mm/ s≥【震动烈度】≥1.12mm/s 以内）。

- 风机运行噪音符合行业技术规范【JB/T7258】要求，风机的噪音不能超过75dB，

- ▲投标文件提供【排风机】制造商出具的加盖公章的合法授权文件。

- 品名：废气处理设备（活性炭吸附箱）

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 处理风量4200~5500m³/h

- 材质：所有腔体材料采用1.2mm厚度以上的镀锌钢板制作，内外Epoxy喷涂。

- 活性炭尾气处理装置分进风、活性炭过滤段和出风段，活性炭过滤段必须分为多段式处理，以便于日后的维护方便及更换活性炭颗粒方便；

- 活性炭处理装置的阻力不能大于1000Pa，和风机连接后的运行噪音≤75dB；

- ▲活性炭尾气处理装置含笨系物质的净化，其净化效率达97-99%，净经后空气中含笨浓度≤0.08mg/ym3，甲笨浓度≤8mg/Nm3，提供第三方权威检测机构出具的测试报告。

- ▲投标文件提供【活性炭尾气处理装置】制造商出具的加盖公章的合法授权文件。

- 品名：微穿孔板隔音箱体

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- ▲微孔消音器，孔隙率大于95%，气流内壁采用氟碳防腐涂层；提供第三方权威检测机构出具的测试报告。

- 内胆采用1mm铝合金板材，外壳采用1mm及以上厚度的镀锌钢板；

- 消音腔体厚度达到100mm及以上；

- 消音器外壳必须做防水处理和防腐处理。

- ▲投标文件提供【消音器】制造商出具的加盖公章的合法授权文件。

- 品名：变风量控制工位

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 通风柜变风量控制系统：采用或通过位移或面风速系统，有效解决通风柜门前空气扰流引起的面风速变化自动调整平衡，保证设定的面风速。无内部传感器，测量精度无漂移，并不会因传感器受排风污染而降低测量可靠性。

- 排风快速反应，风量控制系统【响应完成时间】≤1秒，并能够确保提拉窗在开启的变化过程中，没有烟雾泄漏安全问题；相邻通风柜的提拉窗开度变化，没有明显的面风速相互影响，在达到规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，通风柜阻力小于70帕斯卡。平均面风速的变化只发生在视窗移动时；一旦视窗移动到一定位置，平均面风速随即恢复至0.5 m/s，响应速度≤1秒。

- 任何的开度组合方式情况下，任何一个通风柜的提拉窗开启区域平均面风速达到【0.5±20%m/s】范围；变频排风机在所管辖的排风柜提拉窗开度极大与极小情况下，变频器的工作频率变化量大于等于15赫兹。

- 每个通风柜提拉视窗独立对应一个变风量调节阀，在通风柜排风量与通风柜提拉视窗开度之间建立全程、无级、实时、高响应的变风量控制。

- 变频排风机的【实际排风量/排风机转速】与排风柜的【提拉窗】的总开度建立高响应灵敏度的直接关联，并以这种对应关系为基础，实现变风量控制效果。

- 除了每个排风柜的提拉窗都有独立对应的风量调节执行系统以外，汇总排风系统的排风机，实际运行速度，需要与其所管辖的全部排风柜的提拉窗总开度建立实时/无级关联。

- 保证实验室在负压状态下工作（建立负压梯度），气流方向由实验室外→实验室内→通风柜流动，当通风柜门关闭后，排风系统要维持通风柜的最小排风量或实验室最小换气次数,以满足安全要求。

- 压力传感器：防腐蚀耐酸碱，误差精度及温度漂移小，压力范围小（-300Pa至100Pa）监测控制管道系统所要求的负压值；变风量风阀：阻燃PP或PVC材质等防腐材质。

- ▲按照标书要求提供通风系统运行时，通风柜烟雾检测视频，系统响应时间小于等于1秒，无烟雾泄露。

- 品名：室外型直膨变频洁净新风空调处理机组

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 粗效过滤段：G4,中效过滤段：F8,直膨段：制冷量37kw-45kw,电再热段：10kw-20kw,风机段：送风量：4800-6500m³/h,机外静压：400-600pa。

- 直膨式恒温恒湿净化空调机组通过风机和系列的过滤器能够供应的较为洁净的新鲜空气。压缩机采用高效全封闭涡旋压缩机。投标人提供的空调机生产厂家须具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

- 投标设备需具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的关于直膨式室外机组的检测报告，检测内容需包含制冷量、能效比、制冷消耗功率、性能系数等内容，且符合有关规范及技术要求，机组能效比≥3.2，并应提交由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的同系列产品抽样测试报告（制造商加盖制造商公章及投标人公章）。

- 投标人在优化、深化设计总冷量时，机组需在大于或等于设计图上的冷量范围内进行，其比例须在系统图设计要求范围内（相关优化、深化费用在投标报价中包含）；冷量必须满足设计要求。

- 空调箱板为50mm厚双层彩钢板，中间为聚氨酯发泡隔热保温材料，密度为46-48kg/m3），镀锌彩钢板厚度应为0.8mm的钢板，符合防火等级要求。

- 组装好的机组单元安装在经过处理的槽钢基础上，便于货到现场组装和运货处理。各机组段设置吊耳便于吊装并有油漆标志。

- 初效过滤器为G4型号，可以耐洗，符合EN779标准。

- 中效过滤器采用F8规格，袋式过滤器，符合EN779，材质可以耐受100%的湿空气。提供机箱的截面积、过滤器的尺寸。

- 风机采用离心风机品牌的风机，轴承具有自润滑功能，加油润滑周期为3个月以上，提供动平衡测试报告。风机正常转速低于其临界速度。电机采用变频电机。

- 表冷器采用铜管优质内螺纹紫铜管，有效增加换热面积，冷媒介质为R410A等环保冷媒。电加热盘管采用铝翅片加不锈钢管道结构，加湿器为电极加湿器。配备 U 型热管热回收管功能段，蒸发段装表冷器前、冷凝段装表冷器后的一体式结构。

- 框架和箱体板必须有效隔离热传递功能。表面不会结露。投标设备需为室外放置型空调机组。

- ▲投标文件中需提供每一台设备所选用的压缩机选型报告（含压缩机型号和数量），并加盖设备厂商公章。

- ▲投标文件中需提供具有室外空调机组的CRAA产品认证。

- 品名：PIR风管

数量：200个平方

主要技术参数指标及要求：

- 风管采用酚醛改性PIR节能保温风管，热防火性能达到不燃A1级，其外防护层及内风道面采用不燃 A1级镀锌钢板，钢板厚度不小于0.22mm，其夹芯保温层采用难燃B级PIR新型高分子结构体或酚醛改性PIR新型高分子结构体，夹心PIR厚度不小于22mm，遇火时能迅速形成汽障，由此产生的碳化隔火层能有效阻止火焰的继续燃烧，防火性能满足GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》消防要求，其保温层满足GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》第5.3.29条规定，其导热系数应≤0.027W/mK(25℃)。抑菌率大于99%加工处理要求：

- 风管加工环境应在有门窗的清洁加工场内进行。制作现场封闭、清洁；加工前，镀锌板用中性洗涤剂清洗、擦净、干燥后再使用。法兰密封用闭孔海绵厚5mm以上（难燃型），配镀锌螺栓。

- 采用PVC 塑料型材法兰，有效防冷桥，配套 H 插条、密封胶、镀锌护角使用。

- 风管组对前内表面应清洗并擦拭干净。检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘。风管运输中，风管两端应加保护盖或用适当材料封口以防止内表面受到污染。不得利用套装的形式运送风管。

- ▲在投标文件中参照QB/T2591-2003《抗菌塑料-抗菌性能试验方法和抗菌效果》提供PIR风管材料第三方权威检测机出具的检测报告。

- ▲在投标文件中参照GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供PIR风管材料第三方权威检测机出具的检测报告。

- ▲在投标文件中提供PIR风管材料的密度、导热系数、弯曲强度、吸水率等物理性能第三方权威检测机出具的检测报告。

- 风管内表面必须平整光滑，总管上应有风量测定孔(支干管上根据需要设置），过滤器前后要有测压孔。主风管安装之后、应用漏光法检查管路，漏光（风）率≤98%。

- 风管制作及安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

- 品名：高效过滤装置

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 处理风量1000m³/h，液槽密封，H14 带原位检测。

- 房间的高效过滤器安装在吊顶上。高效静压箱选用保温型，应带压差测试孔、PAO（DOP）检测口或测试软管以便对工作状况进行在线测试；其中发烟管在静压箱内需设计有合理的分布管，保证发烟时分布均匀。

- 高效过滤器过滤效率为99.999%(0.3um)，采用铝合金边框；每个过滤器外标有出厂合格证等标识，并附过滤效率测试报告。

- 高效过滤器厂家应铝框过滤器，并配同品牌静压箱。高效过滤器采用液槽式方式与静压箱连接。

- 高效过滤器连同静压箱整体安装后泄漏率不得超过0.01%。

- 品名：新风机组控制电箱

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 带控制器AO、AI、DI、DO模块

- 带触摸屏控制。

- 配置压差传感器4~20mA 0~10V 0~1000Pa,屏蔽电缆采用RVVP 4*1.0,温湿度传感器0~50℃，湿度范围5%~95%RH。

- 品名：VAV变风量控制箱

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 变频控制柜柜体：采用宝钢1.2mm厚优质冷轧钢板为基材，结构与制作工艺：全自动压模成型；二元酸/碱/水洗除油；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出；高压静电环氧树脂粉末喷涂，厚度80～90微米；

- 每个变频控制柜设有单独的接线端子、接地排、接零排；

- 每个变频控制柜都设有一个总的断路器和与变频器相对应的分路断路器；

- 每个变频控制柜都设有工作状态指示灯；

- 每个变频控制柜都设置有散热装置；

- 每个电控箱必须配置锁匙。

- 品名：洁净板（围护结构）

数量：208个平方

主要技术参数指标及要求：

- ▲壁板采用手工岩棉复合洁净彩钢板：板厚度 δ=50mm。表面面层采用厚度不小于0.5mm 的优质彩钢板；夹芯岩棉容重≥120kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），中字铝型材联接。双面覆塑料薄膜，壁板板表面平整无划痕、无凹凸缺陷、色泽均匀，无明显色差，不脱落异物，耐强氧化剂腐蚀、易清洁，颜色为白灰色。所有的连接件采用≥1.2 mm 厚的铝型材。壁板与顶板无需对缝处理。防火要求:耐火极限≥1小时，符合国家相关规范要求（有消防检测报告），提供耐火等级检测报告。

- ▲吊顶采用玻镁岩棉单面，板厚度 δ=50mm。表面面层采用厚度不小于 0.5mm 的优质洁净彩钢板，夹芯岩棉容重≥120kg/m3，镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），中字铝型材联接，四周角件使用镀锌角件。双面覆塑料薄膜，壁板板表面平整无划痕、无凹凸缺陷、色泽均匀，无明显色差，不脱落异物，耐强氧化剂腐蚀、易清洁，颜色为白灰色。所有的连接件采用≥1.2 mm 厚的铝型材。壁板与顶板无需对缝处理。防火要求:耐火极限≥1小时。防火要求:耐火极限≥1小时，符合国家相关规范要求（有消防检测报告），提供耐火等级检测报告。

- 金属壁板阴角、阳角，金属壁板与地面连接地轨、圆弧，与吊顶连接，圆弧底槽型材均采用铝合金。

- 壁板安装前必须严格放线，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板倾斜扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。墙壁与地面结合处，安装时须采取可靠密封措施，防止液体在不同工艺间相互渗透或影响彩钢板。PVC地板做圆弧上墙。

- 吊挂、锚固件等与主体结构和楼面、地面的联结件的固定。墙壁与墙壁、墙壁与顶棚、墙壁与地面等交接处（阴阳角）全部使用硅胶密封处理并采用与彩钢板颜色一致的≥R60铝合金圆弧过渡，铝合金材质厚度≥1.0mm，喷塑，色泽光滑，无缺陷。吊顶应按房间宽度方向起拱，使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶周边应与墙体交接严密。

- 板缝缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为2-3mm。

- 彩钢板顶板开洞时，洞口四周需用铝合金型材加固并密封。板上其他洞口（开关插座、压差表等），切割方正、边缘整齐，洞口四周需用铝合金封闭，避免填充材料外露，保证彩板的密封性。

- 品名：PVC地坪

数量：123个平方

主要技术参数指标及要求：

- PVC地板用同质透心PVC，厚度2.0mm，不同洁净级别用不同颜色区分。墙面与地面之间PVC连接墙高度75mm。

- 每间房间涂布地面需一次完成，施工前应对地面平整度、含水量、环境温湿度等进行测量记录，符合规范要求后方可施工并有完整施工记录，施工后地面要求不积灰、必需耐磨、耐清洗，不挥发或释放物质，不开裂、空鼓等，产品符合消防规范的要求并有消防检测报告。

- PVC地板的材料需能够耐受160KG以上重的推车使用。使用过程中不易产生尘埃。

- 圆弧与地面连接无缝隙、死角，自然过渡，可有效防止液体渗漏。

- 对于需要水冲洗的房间，地面应适当放置坡度，使水流朝地漏方向流动。

- 品名：净化钢制单/双开门

数量：8个

主要技术参数指标及要求：

- 尺寸：1000*2100

- 净化钢制门（单门或双开门）：安装与壁板表面齐平的钢制门，门框型材为铝合金，厚度不小于1.5mm，门板采用钢制门扇，厚度不小于1mm厚；夹芯材质为岩棉，总厚度=50mm。门上设观察窗（更洁净衣和无菌衣间等人流通道除外），内充惰性气体防止产生水雾，窗面与门板面齐平，双层5mm钢化玻璃，玻璃内外完全密封处理，圆角处理。配不锈钢门锁，门与锁有加固处理，门框上的锁舌孔与门框结合处应密封处理，门下应有如升降式密封硅胶条等可靠密封措施，有表面可清洗、消毒的门顶，门铰链为洁净型。

- 钢制洁净门安装与壁板表面齐平的钢制门，门框采用1.5mm镀锌钢板，厚度不小于1.5mm，
门板采用1.0mm镀锌钢板，厚度不小于 1mm 厚；夹芯材质为纸蜂窝，总厚度=50mm。

- 门上设观察窗（更洁净衣和无菌衣间等人流通道除外），内充惰性气体防止产生水雾，窗面与门板面齐平，双层 5mm 钢化玻璃，玻璃内外完全密封处理，圆角处理。

- 配不锈钢门锁，门与锁有加固处理，门框上的锁舌孔与门框结合处应密封处理，门下有如升降式密封硅胶条等可靠密封措施，有表面可清洗、消毒的门顶，门铰链为洁净型。

- 品名：传递窗

数量：2个

主要技术参数指标及要求：

- 内、外板均为不锈钢板，壁厚大于 1.2mm，镜面抛光处理，工作台面要求平整光洁，设置玻璃观察窗，无死角，易于清洁。配有保证工作区的洁净度。

- 传递窗内顶部设有紫外灯并与门互锁（门关紫外灯开，门开紫外灯关），配置一线知名品牌紫外灯。

- 两侧门采用电子互锁，带有开门指示灯。

- 传递窗装有专用密封条，确保气密性。

- 接线端子材质、规格:铜，端子板外部接线材质、规格:焊压铜接线端子

- 安装与彩钢板表面齐平的双层密封玻璃观察窗，有防潮、防止雾化（充惰性气体）等有效处理措施，内衬材料色泽与彩钢板颜色一致，双层，玻璃厚度为5mm钢化玻璃，窗的安装上边高度为2100mm与门框高度一致。玻璃内外完全密封处理，四周圆角处理，预装在墙板中，与墙面平滑连接。

- 提供第三方权威检测机构出具的测试报告。

- 品名：配电箱

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准，符合设计要求；并有产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

- 有生产许可证和安全认证标志，进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。必须通过质量技

- 术监督检验所检验并出具试验报告。

- 配电箱壳体厚度不小于2毫米，导轨须用0.8mm厚冷轧钢板表面做镀锌处理。箱体内外均应做防腐蚀处理。

- 箱体、箱门都要作可靠接地。

- 接线端子应与最大导线截面匹配，盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地；接地线采铜编织。

- 配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面，侧面，后面或箱门处引出。

- 所有配电箱应留有10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

- 洁净区内配电箱、柜内角铁、扁铁、螺丝、螺母、垫片等均为不锈钢制品。

- 并列安装的配电箱、盘距地高度要一致，同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。

- 配电箱安装完毕后，应用兆欧表对线路进行绝缘摇测，检测相间、相对地、相对零、零对地，两人摇测，并做好摇测记录存档，绝缘电阻值馈电线路必须大于10MΩ，二次回路必须大于10MΩ。配电箱出线管必须密封严密。

- 品名：二氧化碳供气装置

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 汇流排：采用3×3不锈钢半自动切换汇流排，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）。输送介质：各类气体。功能要求：需带吹扫装备。阀体材料：统一采用316L BA级不锈钢材质。减压阀膜片材料：不锈钢316L。截止阀和吹扫阀必需为膜片式结构，并带有开、关位置指示。切换面板的对外泄漏率为10-8 mbar l/sec。面板的出气口集成泄压阀。面板的组件通过高压氧测试。零件经过特殊清洗，以去除零件表面的油脂及乳化液等杂质，切换手柄带齿轮箱结构，保证切换方便、省力。

- 隔膜阀：高压端采用不锈钢隔膜阀，统一采用316L材质，膜片材料：不锈钢316L，压力等级：3000 psi。紧凑平滑，扭矩低，操作简便，连接方式；为NPT转卡套连接。配置电加热装置。

- 管道：采用不锈钢316L。管道采用316L不锈钢内部光亮退火，外部抛光，母材符合BA级的高纯管道，管道的内表面处理值要小于0.37μ.管道的标准：1/4”壁厚0.89 mm。

- 二级减压阀，二采用NPT内螺纹接头，316L BA级材质。压力调节范围：参照各实验室需求，减压阀膜片材料：不锈钢316L，整个切换面板的对外泄漏率为10-8 mbar l/sec，通过高压氧测试，可以采用背后式安装或半内嵌式安装。高压双卡道连接，易拆卸，不易泄露。

- 控制球阀：采用不锈钢316L BA级的材质的控制球阀，压力等级：3000 psi，温度从50°F到150°F（10°C至65°C）一体式设计，紧凑平滑，扭矩低，操作简便。连接方式；卡套连接。

- 三通弯头：高纯管路采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于0.5英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头，弯度为90度的3R或5R标准。

- 投标人提供的二级减压器和半自动换、二级减压器生产厂家须具有需要原生产厂商须具有压力管道安装许可证（GC2级）或以上资质；

- CE认证；

- 特种设备制造许可证；

- 产品责任险；

- 需要原生产厂家ISO9001、商标注册证明、第三方检定证书（省级或省级以上单位出具）、计量器具合格证、第三方氦检泄漏量检测证书复印件加盖生产厂家公章。

- 品名：氮气供气装置

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 汇流排：采用3×3不锈钢半自动切换汇流排，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）。输送介质：各类气体。功能要求：需带吹扫装备。阀体材料：统一采用316L BA级不锈钢材质。减压阀膜片材料：不锈钢316L。截止阀和吹扫阀必需为膜片式结构，并带有开、关位置指示。切换面板的对外泄漏率为10-8 mbar l/sec。面板的出气口集成泄压阀。面板的组件通过高压氧测试。零件经过特殊清洗，以去除零件表面的油脂及乳化液等杂质，切换手柄带齿轮箱结构，保证切换方便、省力。

- 隔膜阀：高压端采用不锈钢隔膜阀，统一采用316L材质，膜片材料：不锈钢316L，压力等级：3000 psi。紧凑平滑，扭矩低，操作简便，连接方式；为NPT转卡套连接。配置电加热装置。

- 管道：采用不锈钢316L。管道采用316L不锈钢内部光亮退火，外部抛光，母材符合BA级的高纯管道，管道的内表面处理值要小于0.37μ.管道的标准：1/4”壁厚0.89 mm。

- 二级减压阀，二采用NPT内螺纹接头，316L BA级材质。压力调节范围：参照各实验室需求，减压阀膜片材料：不锈钢316L，整个切换面板的对外泄漏率为10-8 mbar l/sec，通过高压氧测试，可以采用背后式安装或半内嵌式安装。高压双卡道连接，易拆卸，不易泄露。

- 控制球阀：采用不锈钢316L BA级的材质的控制球阀，压力等级：3000 psi，温度从50°F到150°F（10°C至65°C）一体式设计，紧凑平滑，扭矩低，操作简便。连接方式；卡套连接。

- 三通弯头：高纯管路采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于0.5英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头，弯度为90度的3R或5R标准。

- 品名：氧气探测器及控制箱

数量：1台

主要技术参数指标及要求：

- 泄漏报警探头：氧气气体报警探头采用灵敏度高的电化学式气体探头，欠氧报警值：宜设定为19.5%vol，过氧报警值：宜设定为23.5%vol，当室内氧气浓度超过或低于设定值时，报警探头和报警控制箱会发出声光报警。