附件4

- 品名：防爆冰箱

数量：8台

(一)、主要技术参数指标及要求

- ★有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

- 整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；

- 材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用不锈钢内胆；

- 温度控制:微处理器智能控制,触摸按键，数显可视化，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度≤0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度≤1 ℃，冷藏室温度范围3～16℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃；

- 资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证；

- 门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求；

- 双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

- ▲温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃；

- 安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警；

- 数据存储：温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

- 箱内配置：冷藏室配有3个不锈钢搁板；冷冻室配有2个不锈钢搁架。

- 固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

- 安全保障：冷藏/冷冻配备独立门锁；

- 运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；

- 停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

- 冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

- 换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封；

- 物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒；

- ★防爆类型：箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc；

- 过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。

★(二)、采购配置及附件

- 防爆冰箱主机1台

- 品名：冰箱1

数量：2台

- (一)、主要技术参数指标及要求

- 样式：立式，双门双室。

- ★有效容积≥505L。

- 其中冷藏室≥247L，冷冻室≥259L。

- ▲数显界面，双数码管分别独立显示冷藏和冷冻室温度、各项报警、各项设定参数、环境温度，确保运行状态安全稳定。

- ▲显示控制界面：面板置于上冷藏门体面板上，面板最下沿离地高度≤1610mm，非置于顶部，高度方便操作。

- 外部尺寸(宽*深*高mm)≤866*811*1920（±5mm）。

- 内部尺寸(宽*深*高mm)：上室冷藏室≥680*596*630（±5mm），下室冷冻室≥680*620*650（±5mm）。

- ★温度范围：上室：2~8℃，下室：-10~-30℃，显示精度0.1℃。

- ▲冰箱调节精度0.1℃。

- 箱壳材质：PCM钢板。

- 内胆材质：PCM钢板。

- ▲冰箱采用LBA发泡隔热材料。

- 冷藏室≥3个搁架，冷冻室≥6个抽屉。

- 冷冻室每个抽屉尺寸≥336*556*200mm。

- ▲冷冻室标配铝合金助力明把手，可保证负压状况下开门更省力，验收时提供现场实机助力把手照片。

- 标配机械锁，一锁锁双门，另外可加两把外挂锁，分别锁上下门。

- 配备2个定向轮+2个万向轮，其中2个万向轮带锁止，灵活，可移动、可调节。

- ▲采用≥两台可独立运行压缩机。

- ▲冷藏室依据 YY/T 0086-2020 规定的方法进行测试，冷冻室依据 GB/T 20154 规定的方法进行测试，耗电量实测值≤1.7kWh/24h。

- 采用无氟环保碳氢制冷剂，制冷高效，环保节能。

- 采用内置式+微通道双冷凝器，制冷效率高，产品性能更加稳定可靠。

- ▲采用双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可以根据实际需要单独关闭和开启。

- ▲冷藏室依据 YY/T 0086-2020 规定的方法进行测试，冷藏室温度波动度≤1℃。

- 冷冻室依据 YY/T 1757-2021 规定的方法进行测试，冷冻室温度波动度≤3.6℃。

- ▲在环境温度 32℃的条件下，冷藏室依据 YY/T 0086-2020规定的方法进行测试，温度均匀度温度均匀性≤1.1℃。

- ▲冷冻室依据 YY/T 1757-2021规定的方法进行测试，温度均匀度≤1℃。

- 完善的声光报警功能：可进行冷藏室开门报警、高温报警、低温报警、电池电量低报警、环温报警、断电报警、传感器故障报警、等故障报警。标配远程报警接口，可外接远程报警功能。

- 标配蓄电池，断电后持续记录箱内温度并进行声光报警。

- 标配USB数据存储模块，实现数据的实时记录及导出，可记录10年以上数据。

- ▲依据 GB/T 20154-2014 规定的检测方法进行检测，噪声声功率级≤49db(A)。

- ▲冰箱生产厂家具备医疗器械生产许可，以及生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

- ▲   产品具备医疗器械注册证，且为型号注册。

- ★(二)、采购配置及附件

- 主机1套

- 品名：冰箱2

数量：3台

- (一)、主要技术参数指标及要求

- 1.两门，容积≥280L

- 2.风冷变频

- 3.1级能耗

- ★(二)、采购配置及附件

- 主机1套

- 品名：超低温冰箱1

数量：2台

(一)、主要技术参数指标及要求

1.★-40°C～-86℃范围调节，控温精度0.1°C。冰箱内有效容积570升到600升，整机装箱量（2ML冻存管容量）40000份样本；外部尺寸≤910*990*1980

2.微处理器智能控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能。

3.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可选配APP短信推送报警；

4.▲采用HC环保制冷剂（R170和R290）和复叠制冷系统，每个压缩机只灌注一种制冷剂，明确制冷剂量，制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g；

5.▲符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；

6.25℃环温时，耗电量应小于7Kw.h/24h；

7.4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，确保保温效率。

8.▲箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度。

9.▲高温级压缩机和低温级压缩机各一个，整机运行功率≤750W

10.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm。

11.配备USB端口导出全部数据，并且可选择PDF格式导出防串改，更安全可追溯；

12.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13.后期可增加配物联功能，手机APP实时监控冰箱运行状态；冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；

14.▲具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

15.标配单机版的样本管理系统，方便进行样本的简单管理和盘点；

16.复叠制冷系统，高温级只灌注一种制冷剂，低温级只灌注一种制冷剂。不可为双自复叠系统。

17.具有能源之星认证

- 品名：超低温冰箱2

数量：1台

(一)、主要技术参数指标及要求

1.规格：有效容积650L±50L，单门，立式，

2.外部尺寸(宽*深*高mm)≤1030*1000*2000，占地面积小，方便进门；可放置5*5规格冻存架20组，可放置2英寸标准冻存盒500个。

3.箱体材料采用优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁；内胆材料采用镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

4.控制模块：高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，LED数码温度显示，显示精度0.1℃。

5.制冷系统：采用国际名牌高效压缩机，低噪音风机，节能高效，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

6.控温性能：依据《低温保存箱》试验条件，降温达到特性点温度-81℃，温度运行60分钟后断开一个压缩机，24小时后产品温度≤-75℃。

7.能耗：日耗电量≤12Kw.h/24h。

8.温度均匀性≤3.5℃，波动性≤2.5℃。

9.保护功能：开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

10.报警模式：具备高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等声光报警功能，物品存储更安全。

11.数据存储与导出：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据。

12.蓄电池：标配蓄电池，断电状态可持续显示温度、报警及USB端口供电≥8小时。

13.箱体保温：高性能VIP航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体保温层厚度≥127mm,整机≥6道门封，从特性点断电温度恢复到-50℃时间≥330mim。

14.稳定运行后，快速开启超低温冰箱外门及最上部内门≥90°，开启1min后关门，关门降温至-75℃时间≤35min。

15.制冷工质：采用环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准。

16.运行功率：≤750W。

17.噪声：正常工作时噪音≤51dB（A）。

18.测试孔：标配3个温度测试孔，孔径≤30mm，方便使用温度探头采集箱内温度。

19.注册要求：产品具有医疗器械注册证。

(二)、采购配置及附件

1.超低温冰箱主机 1台

- 品名：薄层质谱仪

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1.功能要求：薄层板上样品、固态、液态样品原位进样（免前处理）、且在1分钟获取基于大气压化学电离下的质谱信息，预留接口未来可与连续流反应装置、制备色谱、超临界色谱、液相色谱等无缝联用；

▲2.各离子源与主机构成模块化卡扣式结构，待机状态1分钟内完成更换；

▲2.1.独立大气压直接进样离子源：兼具APCI、ASAP两种离子源功能,固液样品原位直接进样（无需前处理），30S内得到质谱信息。后期可升级滴定蘸取原位进样ESi离子源功能，30s内得到质谱信息；

3.四极杆质量分析器；

▲3.1.质量范围(m/z)：20-2000 amu，扫描速度：≥10,000 Da/s；

3.2.质量准确度(m/z)：±0.1 amu，质量稳定性（温度为18-24℃）：±0.1/24hr；

3.3.分辨率(m/z)：0.5-0.7 amu，灵敏度：SIM模式，如10pg利血平，信噪比100:1；

▲4.真空系统：机械真空泵＋分子涡轮泵，确保从开机到运行所需时间不超过35min；

5.预留接口，未来可与连续流反应装置，制备色谱、超临界色谱、液相色谱等无缝联用；

6.数据处理软件：具有自动图谱检索功能，扣背景，解卷积，实时动态显示各项数据；

7.薄层色谱取样仪和质谱为同品牌，方便使用维护，1分钟内出结果；

7.1.自动获取薄层板上斑点并过滤，光斑预识靶点位置，取样压力智能调节，萃取时间：1-999秒,洗脱溶剂流速：0.1-0.3mL/min。

★7.2.薄层色谱取样仪控制系统：手动/质谱软件同时具备。

7.3.自动清洗系统：采集样品后，高压氮气/空气自动及时反吹洗脱头和管路。

7.4.薄层板兼容性：玻璃板/铝板等大部分商用薄层板。

★（二）配置清单：

1.满足要求的质谱主机1套（含大气压接口受热毛细管2套、TLC可更换洗脱头3套、APCI毛细管2套、玻璃毛细管2000根）、2.机械泵1套、3.大气压直接进样离子源1套、4.薄层色谱取样仪1套、5.控制软件1套、6.稳压电源1套、7.气源1套；

（三）售后要求：

1.货期签订合同后90天内，货物免费保修期自安装验收合格起36个月或者发货后39个月，以先到者为准；

2.所有硬件36个月无条件保修（消耗品除外）、软件终身免费升级、7*24小时电话响应、24小时内派出上门排除故障，无法解决的将提供备品备件；

3.提供不少于4天的上门软硬件部署实施、操作培训、设备维护培训等，供应商承担交通与培训相关的费用。

- 品名：中央控制器

数量：2台

（一）技术参数及性能要求

1.▲提供≥7寸工业电容式触摸屏，且集成刷卡模块，摄像头模块，提供一体化设计含摄像机面板图片加盖供应商公章；

2.开启方式需支持微信扫码，虚拟卡反向扫码开启设备；

3.面板具有操作语音提示功能，可关闭语言提示和音量大小调节；

4.面板DSUB接口≥1个；

5.控制屏具备录制、导播切换等功能按键；配套录播相关硬件，可实现面板直接操控录制开关，多路导播信号的直接切换；

6.控制屏具备分组讨论信号切换功能，配套分组讨论相关硬件，可实现面板直接操控小组屏幕调屏或者广播屏幕画面功能。

7.▲主机采用ARM M4内核 32位处理器，处理器内置MAC网络层；

8.中控网络通讯支持IPV4 + IPV6 双协议，提供千兆网络接口≥4个;

9..提供HDMI输入≥2个，VGA+AUDIO输入≥1个，且能自动转换VGA+AUDIO信号为HDMI信号；7.HDMI输出≥4个;VOICE输出≥1个，且能自动将HDMI信号中音频信号分离并输出给功放；

10.需支持VGA和HDMI两类接口供笔记本信号输入选择，且支持信号的自动识别，自动输出切换；

11.主机需具备个人云空间功能，任意方式开启后需自动登录到个人空间，并实现资源的调用，提供个人云空间截图相关资料并加盖供应商公章

12.需支持同时控制两台投影的开关，投影机电源输出带负载检测装置，准确记录投影机使用时间并可以推送到管理后台；投影机控制接口为防脱落插头，幕布插座为航空插件，提供接口图片并显著标记并加盖供应商公章；

13.支持断网情况下，离线可存储≥9000张教师卡信息，断网可认证数据身份；

14.提供中控3C认证证书

15.提供具备CNAS资质认证的检测机构出具的产品检测报告并加盖供应商公章

★（二）、配置清单

1.终端显示2个

- 品名：专业功放器

数量：4台

（一）技术参数及性能要求

1、立体声功率8Ω：≥300W，立体声功率4Ω：≥550W;

2、频率响应(1W)：不窄于20Hz-20kHz, +0/-1dB；

3、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20Hz-20kHz；

4、互调失真(IMD)： ≤ 0.35%；

5、转换速率：≥10V/us；

6、电压增益：35dB；

7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200 ；

8、信噪比：≥ 100 dB；

9、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；

10、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；

11、通风：由前往后的空气对流机制；

12、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护；

- 品名：同轴音箱

数量：8只

（一）技术参数及性能要求

1、系统类型：低音喇叭 : ≥1×8" (140磁Φ50mm) ， 高音喇叭 : ≥1×1.38" (Φ38mm) ；

2、频率范围：不窄于90Hz-20KHz；

3、灵敏度 2.83V/1m ：≥96dB；

4、最大声压级 SPL @1 m ：≥120 dB；

5、系统额定阻抗 ：8Ω；

6、振膜材料：不劣于PM4；

7、标称覆盖角度(HxV)：≥70°圆锥；

8、额定功率≥250W；

- 品名：数字会议系统主机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1.环型线性高滤波电源，可最大程度保证电流的干净度；

2.菜单液晶显示；

3.可不用连电脑设置操作视像跟踪功能，插上U盘可录音保存；

4.内置音频变压器，每路输出有可调整音量、EQ；

5.啸叫抑制功能；

6.系统单元自动检测；

7.多种发言模式: 自动模式（1-6））、自由模式、限制模式（1-6）），每一种模式都可选择先进先出、后进先出、发言功能；

8.系统“VIDEO SWICTH”接口，可以连接多个摄像头进行自动切换；

9.系统“CENTRAL CONTROLLER”接口可接中控；

10.支持PELCO P/D和SONY、YAAN摄像头等行业协议五种，并可定制各品牌摄像头协议；

11.“TEL IN ，TEL OUT”可以接入电话耦合器进行电话会议；

12.一个音频输出和一个线路输出可以外接辅助音频设备，轨道录音机；

13.≥4路专业8芯线缆连接话筒输出，每路可接20个单元，最多可接80个单元；

14.≥4路超6类以上网线连接话筒输出，每路可接20个单元，最多可接80个单元；

15.系统支持无限个主席单元；

16.主机后面板具有高、中、低音调试旋钮以及具有音量控制旋钮，提供功能旋钮截图并加盖供应商公章。

- 品名：数字单元

数量：18台

（一）技术参数及性能要求

1.根据声学原理设计的咪头外壳，铝合金材质咪头内腔。

2.纯金属外壳单元，控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。

3.有效拾音距离40-80cm。

4.阵列式≥2只镀金镆直径16mm咪芯

5.咪管长度≥200mm，蜂窝式方管，≥685个直径1.55mm密孔,双工作指示灯。

6.指向性：超心型指向

7.单元采用双备份设计，提供功能截图并加盖供应商公章。

★（二）、配置清单

1.机柜2个

- 品名：声源接收终端

数量：2套

（一）技术参数及性能要求

1.采用电子音量控制

2.采用真分集接收技术

3.具有先进的数字ID导频功能，杜绝干扰和窜频现象

4.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能

5.接收机带发射电池用量显示

6.接收机和发射机具有距离SQ调节,能合理调节使用距离

7.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机

8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫                                                                                                      9.频率范围：500-900MHz

10.调制方式：宽带FM

11.可调范围：50MHz

12.信道数目：≥200

13.信道间隔：200KHz

14.频率稳定度：±0.005%以内

15.动态范围：≥105dB

16.最大频偏：±45KHz

17.音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)

18.综合信噪比：≥110dB

19.综合失真：≤0.2%

- 品名：反馈抑制器

数量：2台

技术参数及性能要求

1.采用DSP数字处理技术，集反馈馈抑制、噪声门、压缩限幅器等功能一体

2自动限波与移频设计方案,具有四个级别可供选择

3.提供一键BYPASS功能，且面板具有锁定功能防止误操作

4.系统延迟：≤ 1ms

5.频响范围：20Hz~20kHz

6.总谐波失真：≤0.0035% THD+D

7.动态范围：≥115dB

8.输入接口：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡输入

9.输入阻抗：平衡 50Ω，不平衡10KΩ

10.输出接口：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡输出

11.输出阻抗：120Ω

12.最大输入电平：+19dBu

13.通讯接口：RS-485接口

14.显示屏：LCD1602

15.配有PC调试软件，USB免驱动即插即用

- 品名：数字回声抑制器

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1. 模拟通道：≥8个通道话筒/线路输入，≥8个通道线路输出；

2. 标准Dante网络音频通道：≥128路，支持双网备份；

3. 支持独立AEC处理通道：≥8路；

4. 1个USB音频接口，USB通道：≥4路；

- 5. 硬件端口：≥8个GPIO通道，1个RS-485接口和1个RS-232接口；支持脚本编程

- 支持拖拽式DSP模块，：支持参量均衡处理、反馈抑制器、、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC（自动增益）、混音器、路由矩阵等音频处理模块；系统由一个处理软件界面统一调试及管理多台设备

7. 用户界面：可按需编辑自定义图形化中文用户界面；支持在软件端或Web端进行音频控制，图形化用户控制界面兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统；

8. 具备≥2.08寸翻页显示屏，通过触摸式信息控制按键，快速查看设备信息，包括IP地址，通道信号，设备温度等

9. 动态范围：≥115dB

10. 通道隔离度(@1kHz)：≥108dB

11. 总谐波失真（THD+N）：≤<0.003% @ 4dBu

12. 最大输入电平（@1%失真）：+18dBu

13. 最大输入增益：48dB

14. 中标人签订采购合同后7个日历天内，须向采购人提供此投标产品，由采购人完成测试，测试中标产品与投标文件响应参数是否一致，若中标人未能在规定时间内向采购人提供以上产品，或者中标产品与投标文件响应情况不一致，将被视为虚假响应，按照虚假响应的相关规定上报主管部门处理。

- 品名：电源控制器

数量：2台

（一）技术参数及性能要求

1. 彩色液晶智能显示屏，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；

2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作管理；

3. 八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；

4. ≥十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；

5. 特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路最大功率2000W；

6. 具有两个级联口，支持级联；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

7. 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

8. 具有EDIT功能选择按键及START键；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

9. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；

10.支持面板Lock锁定功能。

- 品名：演讲台

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1. 尺寸：≥1200*800*800

2. 基材：采用E1级或E0级环保型中密度纤维板（MDF） 或实木颗粒板。要求甲醛释放量≤0.124mg/m³，密度通常要求≥680kg/m³-700kg/m³。

3. 贴面与封边：表面贴 ≥0.6mm厚及以上的进口实木胡桃木皮（或其他指定木种）或采用防火、耐磨的腹膜饰面板。封边需采用实木封边或同材质封边条，确保密封严实。

4. 油漆：采用环保水性漆或高级聚酯漆（PU漆），要求漆膜附着力强（二级以上），硬度高，表面光滑饱满，无异味。

5. 具体设计要求后期根据需求在深化。

★（二）、配置清单

- 有线话筒1个

- 品名：数字音频矩阵处理器

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1. ≥8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；

2. ≥8路平衡式输出，采用凤凰插接口；

3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；

4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板、手机、网页等方式进行多重控制；

5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

7. 输出每通道：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面,

9. 全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能；

10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能

11.具有几十余种专业音频处理模块：≥5段全参量均衡器，≥8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。

12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；

13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；

14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。

15.每个输入通道提供+48V 直流7mA幻象电源。

16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。

17.支持≥12路逻辑输入，≥4路电压输出控制的GPIO控制接口。

18.RS-232双向串行控制接口：支持≥8路逻辑输入与输出，≥4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告加盖供应公章为证）

- 品名：LED全彩显示系统

数量：2套（集采）

（一）技术参数及性能要求

- LED模组

- 点间距(mm)：1.538

2) 像素密度(点/m²)：422,750

3) 像素构成：1R1G1B

4) 模组尺寸(mm)：320×160×16.6

5) 模组分辨率：208x104

6) 亮度(nits)：≥600

7) 刷新频率(Hz)：≥3840

8) 最大功耗(W/m²):≤496

9) 维护方式：前/后维护

2.	电源

1) 额定输出电压：≥5V DC；

2) 额定输出电压：≥0~40A；

3) 电压过冲：＜5.0%；

4) 启动时间：≤3S；"

3. 接收卡

集成12个HUB75E 接口，单卡带载 512×512，针对1.86、2.0模组可满载

- 视频处理器

- 丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI，最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

- 6路RJ45千兆网口输出

- 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点

- 支持视频源任意切换，缩放和裁剪，支持画面偏移

- 支持亮度和色温调节，对比度、色调、饱和度调节，支持低亮高灰

- 支持3画面显示，位置、大小可自由调节

- 双USB2.0高速通讯接口，支持电脑调试和主控间任意级联"

★（二）、配置清单

- 配电柜（20KW智能配电柜）

- 钢结构制作与安装

- 不锈钢包边制作与安装