附件5

- 品名：高效液相色谱仪

数量：1套

（一）、技术参数和和性能指标

1.四元梯度泵

1.1泵工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，无需混合器和阻尼器；

1.2 溶剂数：四元；

1.3 流速范围：0.010～5.000mL/min，以0.001 mL/min递增；

1.4 流速精度： ≤0.02min SD；

1.5 流速准确度：≤±1.0%；

1.6 混合范围：0.0—100.0%；

1.7 梯度准确度：≤± 0.5%；

1.8 梯度精度：≤0.15%；

▲1.9 色谱泵内压力传感器数量：≥2个；

▲1.10梯度曲线：≥11条梯度变化曲线（至少包括1条线形、2条骤变、4条凸线、4条凹线）；

1.11 可进行梯度程序设置，自动调节不同PH值和缓冲盐离子强度；

1.11.1  PH值配置准确度: ≤±0.1，pH值配置精度: ≤2%；

1.11.2 内置缓冲盐配置体系数量：≥8；

▲1.11.3 PH梯度种类：≥3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）；（需提供软件操作截图予以佐证PH梯度数量和种类)；

▲1.11.4 智能梯度起始模式：≥3种（进样前，进样后，进样同步）；

1.12 标配泵密封清洗装置；

2.自动进样器

2.1 进样体积范围：≥0.1-50ul；

2.2 进样准确度：≤1%；

2.3 进样线性：≥0.999；

2.4 进样精度：≤0.25%RSD；

2.5 样品容量：≥90位（2ml样品瓶）；

2.6 样品室温度：≥4.0-40.0℃，0.1℃增量可设；

2.7 样品室温度准确度：≤±0.5℃；

2.8 样品室温度稳定性：≤±1.0℃；

2.9 最小所需样品量：≤3ul；

2.10样品残留：≤0.002%（咖啡因在紫外下测得）；

3.柱温箱

3.1柱温范围：涵盖室温℃-65℃；

3.2可以放置≥250mm长的色谱柱及保护柱；

3.3控温准确度：≤±0.5℃；

3.4温度稳定性：≤±0.3℃；

4.二极管阵列检测器:

4.1波长范围:≥190～800nm；

4.2波长精度：≤±1nm；

▲4.3光源：全程氘灯（≥190～800nm），不需要转换钨灯；

4.4最快采样速率: ≥80HZ；

4.5基线噪音：≤1.0×10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定；

4.6基线漂移：≤1×10-3AU/hr；

4.7波长重现性：≤0.1nm；

4.8操作压力：≥1000psi；

4.9可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；

5.示差折光检测器

5.1折光率范围：≥1.00-1.75 RIU；

5.2噪音：±1.5 x 10-9，RIU模式(2s FTC Hamming，1.0 mL/min，100% H2O)；

5.3漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr；

5.4测量范围：≥5.0 x 10-4-7.0 x 10-9 RIU；

5.5线性动态范围：在5.0 x 10-4 RIU范围内≤ 5%；

5.6流速范围：0.1-10.0 mL/min；

5.7温度控制：内部温度控制≥30-55℃；

▲5.8流通池：梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应；

5.9光源：LED灯；

▲5.10硬件上具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态；

6.荧光检测器

6.1激发波长：≥200～890nm；

6.2发射波长：≥210～900nm；

6.3发射波长与激发波长差值：≤10nm；

6.4光谱带宽：≤20nm；

6.5数据采集模式：至少有2维和3维两种；

6.6波长准确度：≤±3nm；

6.7灵敏度：S/N ≥1000 (水测量信号的拉曼光谱）；

6.8采样频率：≥80HZ；

7.色谱工作站

7.1色谱工作站软件（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）适于主流操作系统环境，具有单独控制所有的液相、进样和检测器部分。可以实现数据采集，数据分析的同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。能进行定性分析和定量分析；

7.2具有内置图文数据库，方便电子数据的管理；

7.3原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文；

7.4内置图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性；

7.5数据安全性：登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除；

7.6原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel/PDF等）；

8.不间断稳压电源：功率≥5000kw，内置电池组，断电瞬间转换，断电延迟保护≥5min；

★（二）配置清单

1.四元泵（含在线脱气机）1套

2.控温型自动进样器1套

3.柱温箱1套

4.示差折光检测器 1套

5.二极管阵列检测器1套

6.荧光检测器1套

7.1L流动相瓶5个，2ml样品瓶（含瓶盖瓶垫）200个

8.色谱柱：C18 150*4.6*3.5um 、C18 250*4.6*5um、T3 150*4.6*3.5um各1根

9.色谱工作站（含数据处理和数据输出装置）1套

10.不间断稳压电源1套

（三）售后要求

1. 免费安装调试：接到用户通知仪器到货且准备工作完成后，供应商负责安排工程师上门免费安装调试仪器。用户按照供应商提供的相应技术指标进行验收。

2. 验收标准：以投标文件和中标人的澄清、说明为验收标准；不明确的，以招标文件相关要求为准；仍不明确的，按国家相关标准执行。

3. 质保期限：自设备安装调试完毕、验收合格之日起，整机提供五年免费质保。

4. 质保范围：质保期内，中标供应商必须免费提供生产厂商的故障检查、维修、配件更换及日常维护等服务。所有维修维护服务均为用户现场服务，由此产生的一切维修、保养所产生的人工费、材料费、差旅费等均由供应商承担。

5. 质保内容：质保期内更换的所有维修配件均需免费，且更换的零部件必须是仪器原厂商生产的、性能合格的、经过认证的原厂零部件。消耗品（如流动相、色谱柱等）除外。

6. 免费培训：供应商对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的免费培训，使相关人员能独立上机进行日常工作操作和数据处理。培训须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，确保受训人员对操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

- 品名：暗箱式紫外分析仪

数量：16台

（一）、技术参数及性能要求

1.波长：254、365nm。

2.暗箱：有。

3.滤光片尺寸：≥200×50mm。

4.紫外灯管：≥6W×2支。

5.紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度不低于20μW/cm²。

6.输入电源：AC220V,50/60HZ 。

7.仪器尺寸（mm）：≤340x270x265。

★（二）、配置清单

主机1台。

- 品名：PH计

数量：3套

（一）、技术参数及性能要求

1.高清液晶显示，按键操作；具有断电保护和恢复出厂设置等功能，支持IP54防护等级。

2.	智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；支持手动温度补偿；支持1-3点pH电极标定；自动识别JJG 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液。

3.	支持数据存储（50套）、查阅、删除。

4.	仪器级别：0.01级。

5.	mV范围：(-1999～1999)mV。

6.	最小分辨率：1mV。

7.	电子单元示值误差：±0.1%FS。

8.	pH范围：(-2.00～18.00)pH。

9.	最小分辨率：0.01pH。

10.	电子单元示值误差：±0.01pH。

11.	尺寸（mm），重量（kg）：≤242×195×68，≤0.9。

★（二）、配置清单

主机1台、复合pH电极1个、电极支架1个、校准缓冲粉剂1套。

- 品名：制冰机

数量：1套

（一）、技术参数及性能要求

1.冰块形状：方块冰（22*22*18mm±5mm）、制冰量（kg/24h）：≥100kg/24H、储冰量（kg）：≥25kg；

2.电源电压（V）：220V，50Hz、耗电量（w）：不超过500w；

3.冰格（颗）：≥90颗（单次）；

4.制冰时间(分钟）：10-12（单次）、制冰方式 ：流水式制冰，自然落下；

5.耗水量（m³/天）：1:1；

6.环境温度要求（℃）：5℃—40℃；

7.冷却方式：风冷/水冷；

8.可调节底脚：4个（可调动）；

9.配管尺寸：供水口：1/2英寸、排水口：3/4英寸、外径尺寸：26mm±2mm；

10.内箱材料：贮冰室内部：ABS树脂、隔热层：无氟硬质聚亚胺酯原位整体发泡层；

11.操作系统：一键启动，全自动控制；

12.维护配件：可单独更换的制冷单元；

13.制冰机尺寸（长*宽*高）mm：≤670*560*970 mm；

14.结构特点：电脑自动控制系统，保证机器自动运行，自动检测，提高机器稳定性和维护、保养的便利性；自动制冰，自动清洗，故障保护，自动保护装置

蒸发器采用国内知名品牌，脱冰效果好，保证整机运行稳定，出冰效率更高，寿命更长；侧面吸风，侧面排风，即使在空间紧凑的地方或高温环境下仍能正常运行。储冰箱采用聚氨酯发泡材料，不易融化,在断水断电的情况下可以保持4-6个小时以上。冰盘采用国内公认质量可靠的双兴冰盘，纯铜镀镍冰格,出冰快,易清洗。

15.冷冻保存装置一：几何体积不低于47L、口径不小于127mm；冷冻保存装置二：几何体积不低于30L、口径不小于125mm。

★（二）、配置清单

制冰机主机1台、冷冻保存装置一1台、冷冻保存装置二1台。

- 品名：制备液相色谱仪

数量：1套

（一）技术参数和和性能指标

1.四元梯度泵

▲1.1流量设定范围：至少涵盖0.01-150mL/min；

1.2最大操作压力≥0-5000psi；

1.3流量准确度: ≤1%；

1.4梯度混合精密度：≤1%RSD；

1.5 梯度混合准确度：≤0.3%RSD；

▲1.6 梯度曲线：≥11条梯度变化曲线（至少包括1条线形、2条骤变、4条凸线、4条凹线）；

1.7 延迟体积：≤350ul；

▲1.8 色谱泵内压力传感器数量：≥2个；

2.自动进样器

2.1进样体积：1、5、10ml；

2.2制备进样量：5mg—1g；

2.3进样循环时间≤30s；

2.4交叉污染≤0.05%；

3.柱温箱

3.1柱温范围：室温-85℃，1℃为增量；

3.2空间尺寸应≥300mm，可以放置250mm长的色谱柱及保护柱；

3.3控温准确度：±0.5℃；

3.4温度稳定性：±0.3℃；

4.馏分收集器

4.1收集架：标配试管（13-18mm x120位）架，eppendorf试管架，微提取板收集架（4 x96/384），以及制备漏斗架（4 x32位）等多种收集架；

4.2收集模式：按照时间窗口收集收集、馏分之间的溶剂、检测器触发的阈值、斜率、阈值或斜率、阈值和斜率等模式收集、紧急收集功能；

4.3支持多种检测器（UV，PDA，ELSD等）、将多次进样同一组分收集到同一试管；

4.4收集流速范围：至少涵盖0.1ml-20ml/min；

5.二极管阵列检测器

5.1波长精度：≤±1nm；

▲5.2光源：全程氘灯（≥190～800nm），不需要转换钨灯；

5.3最快采样速率: ≥80HZ；

5.4基线噪音：≤1.0×10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定；

5.5基线漂移：≤1×10-3AU/hr；

5.6波长重现性：≤0.1nm；

5.7操作压力：≥1000psi；

5.8可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；

▲5.9流通池：具有双流通池设计，满足分析和制备；

6.蒸发光散射检测器

6.1光源：卤钨多色灯；

6.2流速范围：0.3 - 3.0mL/min；

6.3检测器：光电倍增管；

6.4漂移管可控最高温度：室温以上5℃ - 100℃；

6.5光学实验台温度：50℃；

6.6散射角：60度；

6.7最高采样率：≥80HZ；

▲6.8测量范围：≥0.1-2000.0LSU；

7、色谱工作站软件

7.1软件包括仪器调节、数据采集、数据处理，可同时控制质谱及液相主机及检测器；

7.2能建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正，需能够完成全自动的条件配置；

7.3具备完全独立的纯化软件系统，能自动对色谱峰形进行切割、区分，同时可采用分子量及紫外光谱纯度，保留时间或模拟信号等设定多种收集触发模式进行收集设置；

7.4支持多用户入口系统及远程监测功能；具备溶剂及总流速监测功能；具备自动延迟时间测定；具备系统自动保护及运行终止功能；具备馏分混合功能；具备相同馏分自动收集在同一收集管功能；具备紧急收集功能；支持多种检测器联用，可以控制多种收集器；

7.5馏分收集参数包括通过保留时间、峰强度、峰的斜率、峰的数量来收集馏分；

8.不间断稳压电源：功率≥5000kw，内置电池组，断电瞬间转换，断电延迟保护≥5min。

★（二）配置清单

1.制备液相主机（包含四元梯度泵、脱气机、自动进样器、柱温箱、馏分收集器）1套

2.色谱工作站（含数据处理和输出装置）1套

3.二极管阵列检测器1套

4.蒸发光散射检测器（含气源）1套

5.C18制备色谱柱150mm*19mm*5um  1根

6.2m样品瓶200只，含瓶垫和盖

7.溶剂瓶2L 4只

8.不间断稳压电源1套

（三）售后要求

1. 免费安装调试：接到用户通知仪器到货且准备工作完成后，供应商负责安排工程师上门免费安装调试仪器。用户按照供应商提供的相应技术指标进行验收。

2. 验收标准：以投标文件和中标人的澄清、说明为验收标准；不明确的，以招标文件相关要求为准；仍不明确的，按国家相关标准执行。

3. 质保期限：自设备安装调试完毕、验收合格之日起，整机提供五年免费质保。

4. 质保范围：质保期内，中标供应商必须免费提供生产厂商的故障检查、维修、配件更换及日常维护等服务。所有维修维护服务均为用户现场服务，由此产生的一切维修、保养所产生的人工费、材料费、差旅费等均由供应商承担。

5. 质保内容：质保期内更换的所有维修配件均需免费，且更换的零部件必须是仪器原厂商生产的、性能合格的、经过认证的原厂零部件。消耗品（如流动相、色谱柱等）除外。

6. 免费培训：供应商对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的免费培训，使相关人员能独立上机进行日常工作操作和数据处理。培训须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，确保受训人员对操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

- 品名：移液器

数量：4套

（一）、技术参数及性能要求

1．重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2．★可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

3．伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

4．四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

5．具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体

6．0.1μl－10ml 10种不同量程选择

★（二）、配置清单

每套包含：0.5-10uL 2只；0.1-2.5uL 3只；2-20uL 2只