- 品名：光谱照度计

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

★1、光谱范围：覆盖380nm～780nm完整可见光波段。

2、光谱测量方式：采用光谱法测量，非滤光片分光式。

★3、测量功能：必须具备光谱辐射照度测量功能，可直接输出辐射照度值（W/m²或mW/cm²），无需额外换算。

4、波长准确度：≤±0.5nm。

★5、照度准确度：≤±(4%读数+1个字)。

▲6、感光面尺寸：Φ8mm。

▲7、杂散光：<0.3%。

8、积分时间：0.1ms～5000ms可调。

▲9、照度范围：1 lx～100,000 lx。

10、色温范围：1000K～100000K。

11、色品坐标准确度：≤0.001（相对于稳定度优于±0.0001的标准光源和NIM溯源值）。

12、显色指数：可测量一般显色指数Ra及特殊显色指数Ri（i=1～15）。

▲13、位姿指示功能：可实时显示感光角度，范围0°～90°，确保测量位置准确性。

★14、探头连接方式：探头与主机应支持一体化使用，同时支持无线分离远程测量（蓝牙连接），可在曝辐危害环境下避免人体直接曝辐。支持WIFI及USB数据传输，内置存储≥6G，测量数据可导出为Excel、JPG等通用格式。

15、显示屏幕：≥5.48英寸彩色触控屏。

16、锂电池/电源适配器双模式供电，续航≥10小时。

17、提供原厂光谱彩色照度测量软件，可同步完成测量与分析，软件应支持辐射照度数据的直接读取与导出。

★（二）、配置清单

1、光谱彩色照度计主机（含内置锂电池）1台。

2、无线光谱探头（含蓝牙模块）1个。

3、电源适配器及充电线缆1套。

4、原厂配套光谱彩色照度测量软件（含辐射照度分析功能）1套。

5、主机及探头原厂校准证书（可溯源至NIM）各1份。

- 品名：微型高速离心机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1、无碳刷变频电机。

2、微机控制。

★3、最高转速：≥14,800 rpm。

★4、最大相对离心力：≥16,163×g。

5、最大容量：≥24×1.5/2.0mL。

6、时间设定： 99 分钟59秒，连续及短暂离心。

▲7、加/减速最快时间为13/11秒。

8、温度设定范围：室温。

9、噪音： 60 dbA 。

★（二）、配置清单

1、台式微量离心机主机1台。

2、24×1.5/2.0ml定角转头一个。

3、主机及配件质保服务 3年及以上。

- 品名：低温离心机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

★1、固定角转最大转速 ≥15,060 rpm，最大相对离心力（rcf）≥21,300×g。水平转子最大转速 ≥6,000 rpm。可实现低至50xg的转速/离心力设定，并满足以10rpm/50xg 为步进的精细转速调节。

2、运转时间控制：5秒 -9小时59分钟，可实现连续离心的要求，调整幅度精细，最小可以以5秒的幅度调整。

3、离心机可通过扩展工具连接至一个中央监控数据管理软件。

★4、温度设定范围： -10 °C 至40 °C，当温度偏差3℃时，通过温度显示闪烁5、报警，偏差5℃时，自动结束离心，确保样品安全。

6、可满足0.2-5mL 离心管，冻存管，HPLC管，PCR单管/8联管的水平、定角离心。

7、占地面积小，其中宽≤29cm，深≤48cm，高≤26cm；重量轻≦21kg（不含转子）；工作功率≤360w。

▲8、具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。室温降到4°C仅需8分钟。

9、达到转子最大转速所需时间不超过15秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过15秒。

10、至少可选2个加速档和2 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。

▲11、可根据需要设定持续冷冻，无时间限制，内置冷凝水盘，避免水珠积聚，。防止腐蚀离心机腔、损坏马达。。

12、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身右侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。

13、具备快速锁定功能的金属材质转子盖，可通过1/4-1/2圈旋转来快速打开或锁紧转子盖，且转子、转子盖气密性根据IEC61010-2-020 标准的附录AA 进行检测并提供气密性证书；转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命为≥25年或≥18万次离心。

14、转子、吊篮及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟）。

15、离心机盖内置风扇设计确保静音运行，噪音水平最低<54 dB(A)；具有离心柱转子，PTFE涂层转子，10x5mL转子，96xPCR管水平转子可选，离心机在转子停止后开始计时，显示运行结束时间。

16、应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、参数按键锁定功能。

17、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。

18、具有自动待机功能，且可取消，待机模式开启时满足15分钟不使用自动切换待机模式。满足8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命。

★二、采购配置及附件

1、台式高速离心机主机1台；

2、气密性高速角转1个，适用于≥24× 1.5mL/2.0 mL离心管。

3、气密性高速角转1个，适用于≥10× 5.0 mL离心管。

4、主机及配件质保服务 3年及以上。

- 品名：高速冷冻离心机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1、配置大尺寸触摸屏，用于参数设置和实时运行参数同屏显示。

★2、超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存上千条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息，可USB导出数据，提供操作界面截图佐证。

★3、具备自定义命名和编辑功能，可编辑≥99个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序≥10段离心过程。

★4、具备程序模式、曲线模式、预设程序调用功能。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。

5、具备≥9个程序的升速曲线和降速曲线，可根据需要设置升降速时间。

6、具备≥2种计时模式。

★7、具备≥3种控温模式。

8、具有转子识别功能，自动识别出不同类型转子，防止用户设置错误的转子号参数。

9、配备吸附式门锁。

10、具备门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能。

11、配备气密性角转子，投标时需提供国家认可的第三方机构出具的检测文件。

▲12、离心管采用PP材质，投标时离心管需提供带有TSE、BSE检测项目文件或符合ISO 13485生物相容性报告。

▲13、具备开盖后制冷系统自动休眠功能。

14、最高转速≥ 18500r/min。

15、最大相对离心力≥29000×g。

16、最大容量：≥4×100ml。

17、转速精度：±10r/min。

18、定时范围：1s～99min59s或1min～99h59min。

19、整机噪音≦65dB(A)。

20、温度设置范围：-20℃～+40℃。

21、温度控制精度：±1℃。

22、压缩机需使用环保制冷剂（如R404a）

★（二）、配置清单

1、高速冷冻离心机主机1台；

2、1.5/2.2ml×24角转子  最高转速：17500rpm  最大离心力：29302xg

3、50ml×6角转子  最高转速：12000rpm  最大离心力：15292xg

4、主机及配件质保服务 3年及以上。

- 品名：大容量冷冻离心机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

★1、8寸全触摸工控平板电脑，设备在连续30分钟无任何操作后，屏幕会自动进入低亮度状态，以节省电量、保护屏幕。

2、具有PID动态调节功能，可以更精确地控制转速及温度。

★3、具有积分离心功能，便于标准化离心条件，优化离心效果，提高实验可重复性，提供积分离心功能操作界面截图佐证。

★4、支持24小时内的预约启动功，提供操作界面截图佐证。

5、可以设置样品批号和样品名称，均可以由数字、字母组成。

★6、程序离心功能：可预设程序达上万组。阶梯程序可设置10阶不同离心,满足多阶段离心需求，提供阶梯操作界面截图佐证。

★7、具有10万条历史记录可查询。

★8、具有数据库备份功能，提供截图佐证。

9、具备三级密码权限管理功能，账户数量无限制。

★10、日志记录具有电子签名，有审计追踪功能，日志记录和报警记录可以PDF文件的形式导出至U盘。

★11、可设置自动锁屏功能，客户可根据需求自行设置自动锁屏时间，同时还可以根据需求关闭功能。

★12、具有离心数据、曲线、报警存储功能，所有数据、曲线、报警记录可存储，并可以通过USB输出PDF文件，高效管理数据。

13、制冷系统有经济模式，根据设备状态自动停止与启动压缩机组，节能环保。

14、具有启动计时、达到预设转速计时、预约定时、点动离心四种离心模式。

★15、采用三轴陀螺仪不平衡保护系统，实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。

★16、具备RFID转子智能识别系统，可自动识别出转子规格、最高转速、最大离心力，还能对不同转子的使用寿命进行独立管理，同时转子数量不受限制。

★17、PLC系统模块支持MODbus协议可以导出离心过程数据。同时也可以通过网口RJ45传输所有离心机内部记录至SCADA和MES系统,符合新版GMP要求。

★18、采用316L不锈钢2000ml圆杯离心瓶，提供316L不锈钢2000ml圆杯离心瓶检测报告佐证。

19、最高转速：9000r/min；

20、最大相对离心力：18807×g；

21、最大容量：2400ml×6 水平转子；

22、转速精度： ±10r/min；

23、定时范围：1s-99h59min59s

24、温度设置范围：-20℃+40℃;

25、温控精度：±1℃;

26、整机噪音：＜70dB(A)；

27、整机功率：7.5kW；

28、电源：AC380V  50Hz；

29、外形尺寸：910mm× 1015mm× 1070mm（L×W×H）；

30、重量:500kg

★（二）、配置清单

1、大容量冷冻离心机主机1台；

2、水平转子2000ml*6（圆杯）不锈钢挂杯带316L不锈钢离心瓶 最高转速：4000rpm 最大离心力：5600xg

3、主机及配件质保服务 3年及以上。

- 品名：微型低温高速离心机

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

1、最高转速：≥13300rpm，最大离心力：≥17000×g。

▲2、单个样品最大处理容量：≥5mL。

▲3、0.2mL PCR管单次最大处理数量≥64个。

4、驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动。

5、控制系统:电脑控制系统。

★6、运行时间控制:至少包含1-99分钟、快速离心、连续离心三种方式。

★7、安全性能：具有自动转头识别功能；转头盖自动锁盖和内锁装置；不平衡保护。

▲8、配备经第三方认证防生物污染转头。

★9、温度控制范围: -9 ～ +40℃。

▲ 10、最快加/减速时间：≤7s / 9s。

11、噪音: < 50 db。

★（二）、采购配置及附件

1、台式高速离心机主机1台。

2、气密性高速角转1个，适用于≥24× 1.5mL/2.0 mL离心管。

3、防生物污染密封盖一个.

4、主机及配件质保服务 3年及以上。

- 品名：紫外-可见-近红外分光光度计

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

★1、设定波长：185nm～1550nm，测试波长：185-900nm，积分球：220-1550nm

2、光谱带宽：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm

★3、杂散光：0.003%T@220nm，0.003%T@360nm

4、波长准确度：±0.1nm（656.1nm），±0.3nm（全波段）

5、波长重复性：±0.1nm

6、光学系统：双光束光学系统

★7、波长扫描速度：5000nm/min

8、测光范围：±5.5Abs/±5.0Abs

9、透射比最大允许误差：±0.002Abs(0.5Abs)；±0.003Abs(1Abs)；±0.3%T

10、透射比重复性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.1%T

11、噪声（噪音）：0.05T%(500nm,峰峰值)

12、基线平直度：±0.0003Abs(全波段)

13、漂移（基线稳定性）：＜0.0002Abs/h ，≤0.1%T/h

▲14、主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量测定、时间扫描、最佳测量光谱带宽自动分析、三维图谱功能；可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。

15、可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。

16、可选配三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持96个样品连续。可编程三维（X、Y、Z轴）定位自动运行设计，可实现长时间无人值守测试；蠕动泵具备自动补液清洗系统，动态浸入式清洗，有效避免交叉污染。★(二)、采购配置及附件

1、双光束紫外可见分光光度计主机1台。

2、样品池架（可放置0.5cm～10cm的比色皿）1个。

3、石英比色皿（10mm）1对。

4、中文操作软件1套。

5、积分球附件一套。

6、备品备件1套。

7、数据处理工作站含数据输出系统一套。

8、主机及配件质保服务5年及以上。

- 品名：过柱机

数量：2台

- 技术参数及性能要求

★1.样品纯化通道：两个样品纯化通道。支持样品全自动排序纯化分离操作，可进行正反相，中压高压以及各种不同的溶剂系统和色谱柱分离操作的全自动排队切换。

★2.溶剂传送动力：两个独立可调冲程柱塞泵，高精度泵送系统可以根据不同的流速选择不同的柱塞泵冲程，保证低流速下的精度和大流速下的连续性。

3.四溶剂通道，二元线性梯度，可支持最多三种溶剂同时梯度洗脱。

★4.系统耐压：30bar，可支持更高柱效的填料和色谱柱，可代替常规mg/g级的10μm反相C18填料的制备分离，支持10μm以上任意粒径范围的色谱柱。

★5.流速范围1-300mL/min，可支持最小流速1mL/min 。

6.二维码色谱柱识别功能：系统可支持二维码扫描识别，每一种色谱柱对应唯一一种二维码编号，可实时查看色谱柱使用情况，已使用过的纯化报告一目了然，同时系统通过扫描色谱柱二维码可以自动推荐色谱柱内置梯度方法。

7.15寸电容屏控制，专业纯化中英文操作系统，耐受各类溶剂腐蚀，操作灵敏。

8.操作界面支持多指触控伸缩放大，提高速度和效率。

9.柱平衡功能（样品分离前润柱）支持高速处理，半分钟之内即可完成。

10.RFID试管架识别功能：无需手动选择收集支架类型，系统会自动识别试管架类型，自动改变收集模式和收集量。

11.运行时间单位选择功能：系统默认柱体积（CV）为单位，也可切换使用时间或者流动相体积为单位。

12.支持DLV干法上样器，可以直接和色谱柱套用，也可直接使用现有的空柱套进行上样。

13.流速精度±2%：高精度的独立柱塞泵可保证精度误差±2%。

14.样品处理量：可处理样品量几毫克mg到几十克g；色谱柱大小范围：5克到2000克可选，可选择一次性柱套或者可重复使用的柱套，支持独立干法上样器。

15.操作系统，支持中英文软件。

▲16.收集支架：仪器同时放置和使用6个独立的试管架。软件可选收集容器规格7种，包括：13、16、18、25mm试管，120ml和240ml、480ml收集瓶。试管架数量：标准配置为6个16*150mm的试管架。

17.溶剂监测：自动计算出纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量。必要时通知用户及时补充溶剂，自动漏液或者溢出报警。

▲18.馏分收集方式：全部收集、斜率、UV阈值、时间、体积、手动收集，旁路收集等模式。

19.实验结束，可选择自动吹干管路和色谱柱。

▲20.首页方法自动生成功能：手动拖拽屏幕中TLC各斑点具体分布，可自动算出Rf值。从TLC到梯度纯化：双TLC点板信息输入。可根据上样量，选择最佳的色谱柱类型，根据系统提示操作可以直接得到目标样品。

21.支持实时在线编辑，运行中可随时更改方法参数，无需暂停。

22.支持用户权限管理功能，多种用户权限管理以及登录密码，每一步的操作操作细节都可以在结果报告里面进行溯源。

23.检测器：DAD二极管阵列检测器，198-810nm可变双波长检测器，两个波长均可做为自动收集波长，也可以设置一个做监测波长，另一个做收集波长。

23.1检测范围：198-810nm。

23.2最小读数1mAu。

23.3量程：0-6000mAu。

23.4流通池宽度0.3mm。

24.可升级全波段DAD扫描：包含全波长（λ-all）检测、在线DAD扫描、梯度预测、基线修正，区间聚焦收集，溶剂峰背景扣除等功能。

25.系统软件满足支持常规的旁路收集功能，包括自定义旁路收集最大体积数和最小体积数，满足多种收集模式选择。

26.系统软件需满足出峰自动梯度保持功能，包含检测器判断到开始出峰，无需人工干预，满足全自动收集，出峰结束后自动回归起始的梯度方法，继续执行原来的梯度方法。

27.系统软件拥有根据现有分离结果进行自动梯度方法优化的功能，满足色谱方法分离分析调节和优化。

28.系统软件可支持包括二维，三维紫外谱图以及平面热力图分析功能，满足多种多样的样品分析能力。

29.智能化斜率分析：基于斜率的肩峰馏分收集。且当信号变化超过肩峰斜率收集线后，系统将进行峰谷馏分收集。

30.初始废液处理：馏分收集将在达到设定体积或时间后才开始。

★31.支持侧挂ELSD蒸发光散射检测器，满足各种没有紫外信号样品（饱和脂肪族，糖类，天然产物，寡核苷酸，生物碱类，多肽等各类紫外信号微弱的分子）的检测和收集。

★（二）、配置清单

1、主机标配（内置两个HPFC泵，内置198-810nm双波长紫外检测器）

2、侧壁外挂式蒸发光散射检测器（ELSD）一个，静态平衡模块一个

3、16*150mm试管收集架3个及色谱柱消耗品一套

4、色谱柱支架一套

5、溶剂管路两根，带鲁尔接头色谱柱链接管线一套，废液延长线一根

6、维护工具：包括单向阀工具、流通池冲洗组件

7、用户手册

8、主机提供原厂整机质保3年及以上（自设备验收合格之日起计算），质保期内免收所有维修人工费及零部件费。

- 品名：蒸发光检测器

数量：1台

1、满足各种没有紫外信号样品（饱和脂肪族，糖类，天然产物，寡核苷酸，生物碱类，多肽等各类紫外信号微弱的分子）的检测和收集。

★2、安装方式：侧方悬挂式。通过卡扣与过柱机侧方导轨链接固定。

★3、内置独立的泵送系统，保证精度的送样和检测以及全自动化的清洗和样品稀释和清洗。

★4、内置泵流速：

4.1、工作模式流速：0.15 mL/min

4.2、清洗模式流速：150 mL/min

4.3、匹配液相色谱主流动相的流速：1-300 mL/min

5、检测器：高灵敏度光电二极管，可自由改变收集最小检测限

★6、光源：专有嵌入式蓝光发光二极管光源设计（嵌入式，470 nm，典型最大值 1.6 mcd，连续波），带累计运行时间计数器，寿命 5000 小时。当 ELSD 不使用时（即处于就绪、睡眠模式和错误状态时），ELSD 灯会关闭。

7、气体和流体接口

7.1、 气体入口（N₂）。

7.2、补充溶剂入口（S）和废液出口（W）。

7.3、主流动相入口（UVin）和出口（UVout）。

8、漂移管检测温度范围：20-100℃，最低保证温度为环境温度以上 5°C（9°F）。

▲9、通信接口，保证与过柱机同步出峰，且在过柱机操作界面显示

9.1、CAN IN：用于将 ELSD 连接至过柱机。

9.2、CAN OUT：用于连接过柱机的其他附加设备，例如液位传感器等。

10、工作环境温度和湿度:15°C - 32°C (59°F - 90°F)，湿度：20% - 90%

11、内置多种检测方法，可以满足大多数的ELSD蒸发检测

12、可新建多种检测和收集方法，自行设置溶剂和检测温度

13、内置多种自动化蒸发管路清洗方法，保证ELSD在长期运行后不易产生污染堵塞等情况，便于维护。

★14、配有静态平衡模块

▲15、氮气压力范围： 4 - 10 bar，最大氮气消耗量：1.5 L/min.

16、认证 CE 和 FCC 标志，通过 CB 和 NRTL 认证。

★（二）、配置清单

1、侧壁外挂式蒸发光散射检测器（ELSD）一个，静态平衡模块一个

2、蒸发光散射检测器质保3年及以上（自设备验收合格之日起计算），质保期内免收所有维修人工费及零部件费。