附件8

- 品名：冷冻干燥机

数量：3套

（一）技术参数及性能要求

1．冷阱冷却温度：≤-45℃；

2．除湿量：≥1L/次；

3．设置·显示功能：按键设定·数字显示，≥3.2英寸LCD显示屏；

4．安全功能：漏电·过电流断路器、冷冻机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自我诊断功能；

5．★真空解除功能：运转结束后可自动释放真空，进气口带有0.2μm的过滤装置，防止杂物进入污染样品，提供生产厂家出具的技术白皮书证明此功能。

6．冷阱解冻功能：热气体解冻方式；

7．★真空泵运行方式：手动和自动两种运行方式，自动模式下设备根据内置程序自动判断可安装冻干瓶状态，提供生产厂家出具的技术白皮书证明此功能。交货时进行现场显示。

8．真空度·冷阱温度监视功能：为了管理冻干数据，标配有能输出真空度、冷阱温度的记录仪端口；

9．★停电复位功能：开启后恢复时间可调，关闭后真空泵不自动恢复工作，用以防止停电后导致的样品的突沸飞散。

10．计时功能：记录并显示真空泵的累计运行时间, 便于确认真空泵油的更换时间；记录并显示冷冻干燥时间,便于确认一个周期内样品的升华时间。

11．可兼容冻干仓和多歧管，根据样品容器自由选择。

12．冷冻机：450W·R507A；

13．真空计：皮拉尼真空计（数字显示）0.0～533.0 Pa；

14．冷阱尺寸·材质：Φ200×175H mm·SUS304；

15．伺服电源：真空泵用1个MAX.6A， 冻干仓用1个MAX.2A；

16．外尺寸·重量：450W×420D×460H·约38kg；

17．冻干仓：3层，隔板直径220mm，加热温度-30℃；

18．真空泵：排气量≥133L/min；

19．★极限真空度：≤2×10-3mbar；

20．噪音指数：≤50dBA；

21．防倒吸阀：防止停机时油被倒吸进真空容器；

22．★防腐性：油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀

★（二）、配置清单

1. 每套配置冻干机主机 1台、3层冻干仓1台、高真空油泵1台；

（三）售后服务要求：

1.安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2.产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.主机质保二年（耗材除外），终身提供维修服务。

- 品名：液氮罐

数量：2台

（一）技术参数及性能要求

- 几何容积：≥20 L

- 空重：≥11.2kg；

- 口径：≥50 mm

- 外径：≥409 mm

- 高度：≥650 mm

- 静态液氮日蒸发量≤：0.12 L/d

- 静态液氮保存期：≥202天

- 采用高强度铝合金制造；

- 高真空多层绝热设计。

★（二）、配置清单

- 液氮罐一个

- 主机质保一年（耗材除外），终身提供维修服务。

- 供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：卧式冷柜

数量：2台

（一）技术参数及性能要求

- 容积≥300L，

- 冷冻能力≥22千克/12小时。

- 能效：一级

- 开门方式：顶开门

- 控温方式：电脑控温

- 制冷剂：R290

- 制冷方式：直冷

- 制冷循环：单循环

- 冷藏冷冻切换：有

★（二）、配置清单

- 主机 1台

- 整机质保1年，压缩机质保十年。

- 供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：磁力搅拌器

数量：32套

（一）、技术参数及性能要求

1.最大处理量: ≥5 L；搅拌转速范围:≥ 100 - 1500 rpm；仪器输入功率: ≥30 W；电机输出功率：≥1.5W；转速控制：刻度0-6档。

2.★盘面材质: 陶瓷，陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能。

3.盘面尺寸: ≥100×100mm。

4.IP保护等级：≥21。

5.★控制面板可抬高，使溶液溅到面板的几率最小，提供厂家出具的技术白皮书证明此功能。

6. 搅拌点位数目：1。

★（二）、配置清单

1.常温搅拌器主机1台

2.支架1套

3.主机质保十年（耗材除外），终身提供维修服务。

4.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：涡旋混匀仪

数量：8台

（一）技术参数及性能要求

- 震荡方式：圆周振荡

- 周转直径: 4mm

- 最大载重(含垫片):0.4kg，极佳的马达性能可使负载范围内的样品得到充分震荡

- 无级调速范围: 500（最小转速可调节） - 2500 rpm

- 转速显示:  刻度显示0-6

- ★可安装多种试管垫片、酶标板垫片、锥形瓶、深孔板夹具，无需手持

- 工作模式:  连续工作/点动，2种工作模式具备不同的转速范围

★（二）、配置清单

- 主机1台

- 主机质保三年（耗材除外），终身提供维修服务。

- 供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：加热磁力搅拌器1

数量：25套

（一）、技术参数及性能要求

1.最大处理量:≥20 L；

2.盘面直径:≥135mm；

3.搅拌转速范围:50-1700rpm，并可根据实际需要设定最佳上下限；

4.加热盘材质: 铝合金；

5.▲热输出功率：≥800W，加热速率≥9K/min，提供厂家出具的技术白皮书证明；

6.加热温度范围(盘面): RT+盘面自热 - 340℃，并可根据实际需要设定最佳上下限；

7.加热盘温度设置精度:≤1K；介质温度设置精度：≤0.1K；

8.▲操作面板采用防爆钢化玻璃，密封性好，耐腐蚀，易清洁；

9.★独立的安全温度保护及安全温度控制电路，符合IEC 61010-2-010标准要求，可调安全温度范围：50-360℃，提供厂家出具的技术白皮书证明此功能；

10.屏幕下方有指示符号，用来指示加热状态，传感器连接状态及设定温度并提供锁屏保护功能；

11.★至少包含5种操作模式可选择，A(出厂设置模式)、B（断电记忆模式）、C(固定设定值模式)、(D（自定义模式、R（断电自动恢复运行模式），用户可按照实际应用需求进行选择，提供厂家出具的技术白皮书证明此功能；

12.有RS232、USB接口、以太网、WIFI接口，可连接电脑软件进行远程控制和记录参数。

13.可通过RS232、USB接口或蓝牙与顶置式系列搅拌器通讯，如当顶置式搅拌突然停止，会立即关闭磁力搅拌的加热功能，保证实验安全。

14.▲可提供WPAN蓝牙通讯，可以对接无线温度传感器或中央控制器（IKA HUB），实现正反转，间歇运行，程序运行 、PH测量、粘度趋势测量、防跳子监控等多种功能 。

15.IP保护等级：54，防水防尘，适用各种严峻的实验环境，稳定、耐用。

16.通过CE及TUV测试认证，并能提供相关认证证书。

17.★配温度传感器控温精度(600ml烧杯中500ml H2O，40mm搅拌棒，600rpm，50℃）:PT1000 (±0.5K);ETS-D5(±0.5K); ETS-D7及无线PT(±0.2K)。并可支持双温度探头和温度探头校准功能。

18.LED高清显示屏，并可自定义显示参数；

19.保护方式:IP 42

★（二）、配置清单

1. 主机 1台、支架1个。

2.主机质保十年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：加热磁力搅拌器2

数量：25套

（一）、技术参数及性能要求

1.最大处理量:≥20 L；

2.盘面直径: ≥135mm ；

3.搅拌转速范围:50-1500rpm，并可根据实际需要设定最佳上下限；

4.加热盘材质: 铝合金；

5.热输出功率：≥800 W，加热速率9K/min；

6.加热温度范围(盘面): RT+盘面自热 - 310℃，并可根据实际需要设定最佳上下限；

7.设置精度: ±1K；

8.▲操作面板采用防爆钢化玻璃，密封性好，耐腐蚀，易清洁；

9.具备定时功能，1s-5999min；

10.★独立的安全温度保护及安全温度控制电路，符合IEC 61010-2-010标准要求，可调安全温度范围：50-360℃；

11.★配温度传感器控温精度(600ml烧杯中500ml H2O，40mm搅拌棒，600rpm，50℃）: ±0.5K，并可支持双温度探头和温度探头校准功能；

12.▲有5种操作模式可选择，A(出厂设置模式)、B（断电记忆模式）、C(固定设定值模式)、(D（自定义模式、R（自动恢复运行模式），用户可按照实际应用需求进行选择；

13.▲有RS232、USB接口，可以实现磁力搅拌器和顶置式搅拌器之间的通讯，如当顶置式搅拌突然停止，会立即关闭磁力搅拌的加热功能，保证实验安全，提供厂家出具的技术白皮书证明此功能。

14.提供WPAN蓝牙通讯，可以对接无线温度和pH 探头或中央控制器（HUB），实现正反转，间歇运行，程序 等多种功能 。

15.IP保护等级：54，防水防尘，适用各种严峻的实验环境，稳定、耐用。

16.★左右各1个固定支杆插孔，方便改变固定位置；

17.★外观尺寸（W x H x D）: 160x 10 x 20 cm，占用桌面不超过320cm2，通风橱效用最大化。

18.★通过CE及TUV测试认证，并能提供相关认证证书。

★（二）、配置清单

1.主机 1台、支架1个。

2.主机质保十年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：旋转蒸发仪

数量：20套

（一）、技术参数及性能要求

▲1.玻璃组件左右两方向均可安装，主机与浴槽自由配合放置，标准通风橱內可同时摆放两台旋转蒸发仪，有效利用空间（提供厂家出具的官方彩页和机器实图）。

★2.转速范围：10～310 rpm；转速显示：显示实际转速/设定转速。

3.蒸发能力：≥23 mL/min(水蒸发量)。

★4.升降功能：手动升降，无极调节，最大升降行程180 mm±3mm。

5.电机：DC无刷电机。

★6.正转反转功能：具有正转、反转和正反交替旋转的功能，有助于增加粉体干燥效力。

★7.主机配通信端子，与真空控制器连接时可联动控制全套设备启动运行。

8.冷凝管：直立式双层冷凝管·冷凝面积≥0.146 m2；回收瓶：球型瓶 1 L球磨口 S35/20；试料瓶：梨型瓶1 L标准磨口 S29/38；旋转轴：内径18×全长272 mm S29/38。

9.真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型。

10.浴锅温度调节范围·精度：室温+5 ℃-180 ℃·±1.5 ℃（水）± 3 ℃（油）。

11.浴锅温度显示方式：数字显示，显示实际温度/设定温度。

★12.浴锅尺寸·材质·容量：内径≥240×高120 mm·铝+特氟龙涂层·≥5.4 L。

13.管路连接口径：接口外径10 mm。

14.载冷剂储液槽容积(L)：≥4；使用温度范围(℃)：-20℃～室温；

15.制冷量(W)：≥650@-20℃；

16.流量(L/min)：16/19；扬程（M）：2.7/3.4。

17.抽气头数：≥4个;单头抽气量L/min：≥10；

18.储水箱容积L：≥15；

19.最大真空度Mpa：≥0.098。

★（二）、配置清单

每套配置旋蒸主机1台、真空泵1个、低温冷却液循环泵1台；

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：主机质保两年（耗材除外），终身提供维修服务。

4.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：水浴锅

数量：3台

（一）技术参数及性能要求

- ★采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。具有高精度控制器，控温精确可靠。超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

- ★外壳为一体成型，ABS材料，耐酸碱腐蚀，外观新颖；标配防干烧功能，5键控制，防干烧保护需要手动启停进行复位，避免自动重启带来的风险；

- 消耗功率：≤1500W；控温范围：RT+5～99℃；

- ★恒温波动度：≤±0.5℃；

- 跟踪报警：≤±2℃；

- 容积：≥22.5L；双列六孔；

- 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥500×300×150；外形尺寸（mm）W×D×H：≤550×360×280；定时范围：定时范围 1～5999min；

★（二）、配置清单

- 主机1台

- 质保1年。

- 品名：旋片泵

数量：4台

- 技术参数及性能要求

- 电源：220 V/ 50 Hz

- 抽速：≥4m3/h(1.1L/s)

- 电机功率：≥0.4kW

- 用油量：0.6~1L

- 电机转速(rpm):≥1440

- 极限分压强-无气镇(Pa):≤5x10-2

- 极限总压强-无气镇(Pa):≤5x10-1

- 极限总压强-有气镇(Pa)：≤10

- 工作环境温度(℃)：10-40

- 进排气口接口DN(mm)：KF16

- 噪音(dB):≤52

- 防返油设计：进气口和泵内双重自动防返油阀

- 重量(kg)：≤19

- 尺寸(LxWxH,mm)：≤440x144x219

- 适配产品：真空干燥箱、双排管、冻干机、等离子清洗机、手套箱等

★（二）、配置清单

- 主机1台

- 主机质保两年（耗材除外），终身提供维修服务。

- 供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：恒温恒湿箱

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

- 控温范围为RT+10～85℃；

- 温度分辨率/ 波动度不大于0.1℃ /±1℃；

- 最大真空度不低于133Pa；

- 容积：50升，工作室尺寸：350×300×500mm；

- 外形尺寸(mm) W×D×H 720×620×725mm；

- 工作室材料为不锈钢304 (1Cr～18Ni9Ti)。

★（二）、配置清单

- 主体1台

- 质保1年。

- 品名：真空干燥箱

数量：2台

（一）技术参数及性能要求

- 无氟设计，采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；

- 箱体左侧有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度。箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度。储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

- 控温范围为RT+10~200℃；

- 温度分辨率不大于0.1℃；

- 温度波动度±1.0℃；

- 控湿范围为80~95%RH。

- 容积：25升，工作室尺寸：300×300×275mm，工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁。

- 外型尺寸：605×490×450mm。

★（二）、配置清单

- 主体1台（含真空泵）

- 质保1年。

- 品名：电热恒温鼓风干燥箱1

数量：4台

（一）、技术参数及性能要求

1.电源电压：AC220V，50HZ；

2.控温范围：RT+20~400℃、控温精度：≤0.1℃,微电脑智能控温。

3.温度波动度：±1℃；

4.消耗功率：≤1200W；

5.定时范围：0-9999分钟；

6.超温报警：+10℃；

7.容积：≥32L；工作室尺寸：≥300×300×350mm、外形尺寸：488×585×801mm；载物搁板（标配）：≥2块；载物搁板层高：132mm；立式，垂直强迫对流。

★（二）、配置清单

- 主体1台；

- 质保1年。

- 品名：电热鼓风干燥箱2

数量：9台

（一）、技术参数及性能要求

1.采用具有控温保护，带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。

2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。

3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，工作室温度均匀。

4.控温范围：RT+10~250℃。

5.恒温波动度：±1℃；温度分辨率：0.1℃。

6.输入功率：≥2070W。

7. 容积：140L，内部尺寸：550 × 450 × 550（mm）、外部尺寸：830 ×650 × 730（mm）；载物托架（标配）：≥2块。

8.定时范围：1-9999 minutes。

★（二）、配置清单

- 主机1台

- 质保1年。

- 品名：易燃液体安全柜

数量：4台

（一）技术参数及性能要求

- 安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准。

- 厚度大于1.2mm的冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有38mm的防火层；

- 防泄漏式层板可在每6厘米层档上下之间调节，两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠；

- 装设有防闭火装置的通风口（在柜体侧面），有效减小挥发性物质浓度，预防火灾隐患；

- 专业规范的警示标签，清晰可见；柜子内外环氧树脂静电喷涂，表面光亮耐腐蚀；

- 三点联动式门锁；柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地线；柜身底部有51mm的防漏液槽，防止化学液体的外溢。

- 尺寸：≥890*590*460mm，容量：≥12加仑/45升。

★（二）、配置清单

- 主机1台

- 品名：万分之一天平

数量：11套

（一）、技术参数及性能要求

1.全自动内校；

2.最大称量：≥120g；精度≤0.1mg；

3.典型重复性：≤±0.08mg（负载为5%时），≤±0.1mg（满量程时）；

4.线性偏差典型值：≤±0.06mg；

5.灵敏度漂移（+10°C ～+30°C）：≤1.5 ppm/K；

▲6.稳定时间：≤1.5s；

7.称盘尺寸：Ø≥90mm。

8.LED触摸屏；

▲9.isoCAL温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能；

10.自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；

▲11.超级单体传感器，确保快速准确的称重；

12.配备自测试“@start”功能，保证可靠性；

13.采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；

14.采用特殊涂层的玻璃，减小样品带静电引起的称量误差；

15.自动检测并图形显示打印机、工作站等外设是否连接正常；

▲16.工作站直连功能，轻松连接到工作站，可将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Excel或Word等格式的文档中；

▲17.点击屏幕图标，一键选择防震等级；

18.内置不少于12种应用程序：称量|填料、计数、称量百分比、混合|净重总重、组分|总重、动物称量、计算|自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；

19.可完全拆卸的防风罩；

20.USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、工作站、第二图像输出系统、扫描枪等外设；

21.密码保护，防止意外更改天平设置；

22.ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；

▲23.称量室高度≥240mm。

★（二）、配置清单

1.主机 1台、秤盘1个，校准砝码 1套。

2.主机质保一年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：十万分之一天平

数量：1套

（一）、技术参数及性能要求

1.量程：≥55g；实际分度值：≤0.01mg；35%负载下的重复性典型值：≤0.015mg；约在近似最大负载下的重复性典型值：≤0.02mg；线性偏差允差：≤0.1mg；线性偏差典型值：≤0.05mg；灵敏度在+10℃至+30℃之间漂移值：≤1ppm/K。

2.天平准确度等级：一级。

3.检定分度值e：≤1mg。

4.最小秤量：≤10mg；典型最小称样量（USP41）：≤30mg；典型稳定时间：≤4s。

▲5. 5.35英寸彩色LED电容触摸屏，显示数字高度为15mm，显示直观、读数方便；简洁的图标及通用文字缩写的操作界面，带有数字标识与文字提示的层级式翻页菜单，轻松进行设置更改，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

6.配置超级单体传感器，仅使用铝镁合金一体加工成形，具备优秀的均一性，确保快速获得准确的称重结果；

▲7.采用了 PBT（工程塑料）材质的外壳，金属底座，耐磨耐腐蚀，化学耐受性强，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

8.使用带有特殊涂层的防风罩，可最大限度地减小因静电影响而引起的样品称量误差或发生数值波动，无法稳定的情况几率；防风罩采用可完全拆卸的设计，便于更彻底清洁天平和防风罩。

▲9.与称重模块分离的电子器件盒，有效避免因电子元器件发热而导致对称重结果的影响，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

10.配置双重防风环，进一步降低气流对称量的影响；

11.配置Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫码枪等外设。接口全开放，可轻松连接外部数据管理系统；

12.秤盘不小于Φ=80mm；称量室高度不小于240mm；

13.IsoCAL功能，依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；

14.动态温度补偿，在不同环境温度下都能获得优异的称重结果；

▲15.自测试“@Start”功能，开机后对软件与硬件做全面的自测试，以保证天平输出数据的可靠性和有效性，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

16.即插即用，自动检测并图形化显示打印机、PC等外设是否正常连接；

17.PC直连功能，无需软件即可轻松连接到PC，将时间、称量数值及单位直接传输到电子表格或者文本等格式的文档中；多种打印输出模式，可以1-9999秒的输出速率自动打印输出；

18.内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换；

▲19.四级防振，一键选择滤波等级，轻松适应环境振动条件，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

▲20.一键切换称量 | 填料模式，轻松适应应用场景；一键切换显示单位，快速满足数据输出需求，提供生产厂家技术白皮书证明此功能；

21.密码保护功能，可设置最多7位数字、字母和字符的组合密码，以防止意外更改天平设置；

22.可设置3组ID，涵盖样品ID、批次ID及设备ID，样品ID可设置为逐次递增或递减，以节省输入ID的时间；

23.输出完全符合GMP/GLP要求的格式报告；

24.校准方式：全自动内校；

★（二）、配置清单

1.主机 1台、秤盘1个，校准砝码 1套。

2.主机质保一年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：普通分析天平（千分之一）

数量：8套

（一）、技术参数及性能要求

1.基本称量、计件称量、百分比称量、超大背光LCD显示屏。

2.可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩。

3.可选择环境滤波参数，调节显示屏亮度，自动去皮，可选量程校准点，可编辑项目ID及用户ID，超载/负载提示，称量值稳定提示符，提供生产厂家技术白皮书证明此功能。

4.最大秤量：≥410 g；可读性：≤0.001 g；重复性sd (5%的满量程)：≤0.0008 g；重复性sd (满量程)：≤0.001 g；线性误差，典型：±0.0006 g；线性误差：±0.002 g，提供生产厂家技术白皮书证明此功能。

5.校准：外校。

6.稳定时间：≤2 s。

7.温漂(PPM/K)：±3。

8.典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)：≤1.6 g；最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：≤0.82 g。

9.通信：RS232.

10尺寸(高x长x宽)：≤201×317×268 mm，净重：≤4.5 kg，提供厂家出具的官方彩页证明符合该尺寸和重量。

14、电源 ：电源输入:100–240V~200mA，50–60Hz，12–18VA，电源输出:12V DC 0.5A。

★（二）、配置清单

1.主机 1台、秤盘1个，校准砝码 1套。

2.主机质保一年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：普通分析天平（百分之一）

数量：8套

（一）、技术参数及性能要求

1.基本称量、计件称量、百分比称量；超大背光LCD显示屏。

2.可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩。

3.可选择环境滤波参数，调节显示屏亮度，自动去皮，可选量程校准点，可编辑项目ID及用户ID，超载/负载提示，称量值稳定提示符，提供生产厂家技术白皮书证明此功能。

4.最大秤量：≥2100 g；可读性：≤0.01g；重复性sd (5%的满量程)：≤0.008 g；重复性sd (满量程)：≤0.01 g；线性误差，典型：±0.006 g；线性误差：±0.02 g，提供生产厂家技术白皮书证明此功能。

5.秤盘尺寸：直径≥180 mm。

6.校准：外校。

7.稳定时间：≤1s。

8.温漂(PPM/K)：±6。

9.典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)：≤16 g；最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：≤8.2 g。

10.通信：RS232。

11.尺寸(高x长x宽)：93 mm x 317 mm x 201 mm，提供厂家出具的官方彩页证明符合该尺寸。

12.电源 ：电源输入:100–240V ~200mA，50–60Hz，12–18VA，电源输出:12VDC 0.5A。

★（二）、配置清单

1.主机 1台、秤盘1个，校准砝码 1套。

2.主机质保一年（耗材除外），终身提供维修服务。

3.供方应负责提供设备的安装调试培训服务直至用户方能独立使用。

- 品名：低温反应器1

数量：1套

（一）、技术参数及性能要求

1、储液槽容积 (L)：≥5；

2、载热体输出温度范围 (℃)：-40～99；

3、温度稳定性(℃)：±0.2（在-40℃~0℃和50℃~99℃时）；

4、加热功率(W)：≥1500；

5、制冷量(W)：≥40@-40℃ ；

6、开口尺寸(mm)：≥Ф190；

7、最大可放置烧瓶容积（mL）：≥2000；

8、储液槽材质：304不锈钢。

★（二）、配置清单

主体1台、压缩机1个。

质保1年。

- 品名：低温反应器2

数量：1套

（一）、技术参数及性能要求

1、储液槽容积 (L)：≥2；

2、载热体输出温度范围 (℃)：-80～10；

3、温度稳定性(℃)：±2；

4、整机额定功率(W)：≥1020；

5、制冷量(W)：≥40@-60℃ ；

6、开口尺寸(mm)：≥Ф140；

7、最大可放置烧瓶容积（mL）：≥500；

8、储液槽材质：304不锈钢。

★（二）、配置清单

主体1台、压缩机1个。

质保1年。