附件9

- 品名：电化学工作站

数量：1台

- 技术性能

1、恒电位仪

1.1零电压测试

1.2  2, 3, 4电极结构

1.3浮动地线或实地

1.4最大电位范围：±10V

1.5最大电流：±250mA连续，±300mA峰值

1.6槽压：±13V

1.7恒电位仪上升时间：小于1μs，通常0.8μs

1.8恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz

1.9所加电位范围：±10mV，±50mV，±100mV，±650mV，±3.276V，±6.553V，±10V

1.10所加电位分辨率：电位范围的0.0015%

1.11所加电位准确度：±1 mV，满量程的±0.01%

1.12 所加电位噪声：<10μV rms

1.13测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程

1.14 测量电流分辨率：电流量程的0.0015%，最低0.3fA

1.15 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%

1.16输入偏置电流：<10pA

2、恒电流仪

2.1 恒电流范围：0.3nA - 250mA

2.2所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1%

2.3所加电流分辨率：电流范围的0.03%

2.4测量电位范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V

2.5 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

3、电位计

3.1 参比电极插入阻抗：1e12欧姆

3.2参比电极输入带宽：10MHz

3.3参比电极输入偏置电流：≤10pA @ 25°C

4、波形发生和数据转换系统

4.1快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨

4.2快速数据采集系统：双通道16位分辨ADC，同步采样速率2.5Msps

4.3 外部信号记录通道最高采样速率：2.5MHz

5、实验参数

5.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s

5.2扫描时的电位增量：0.1mV（当扫描为1,000V/s时）

5.3 CA和CC的脉冲宽度：0.001至1000sec

5.4 CA和CC的最小采样间隔：0.4μs

5.5 SW频率：1Hz至100kHz

5.6 i-t的最小采样间隔：0.4μs

5.7 ACV频率范围：0.1Hz至10kHz

5.8 SHACV频率范围：0.1Hz至5kHz

5.9  FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波、二次谐波、三次谐波、四次谐波、五次谐波、六次谐波的ACV数据

5.10交流阻抗：0.00001Hz至3MHz

5.11 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V rms

（二）★配置：

1. 主机 1台

2. 电极线 1套

3. USB通讯线 1根

4. 电源线 1根

5. 控制系统1套

6. Ag/AgCI(银/氯化银)参比电极 2支

7. 3mm直径玻碳盘电极 2支

8. 2mm直径铂盘电极 2支

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机3年

- 品名：便携式色差仪

数量：1台

（一）技术性能：

- 照明方式：8°/d（8度照明漫反射度接收），符合标准CIE No.15、GB/T 3978

- 照明光源：LED光源

- 感应器：硅光电二极管

- 测量口径：Φ8mm / Φ4mm

- 颜色空间：CIELAB， XYZ， LCh， CIERGB， CIELUV

- 色差公式：ΔE*ab， ΔE（h）， ΔE*uv， ΔE*00

- 其它色度指标：黄度，白度，沾色牢度，变色牢度

- 观察者角度：CIE 10°标准观察者

- 观测光源：D65， A， D50

- 显示内容：色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色偏向

- 测量时间：≤1.5秒

- 重复性：Φ8mm / ΔE*ab 0.06以内（仪器预热校正后，以间隔5秒测量白板30次平均值）

- 台间差：ΔE*ab 0.4以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）

- 仪器尺寸：205×70×100 mm

- 仪器重量：约400g（含电池）

- 电池电量：可充电锂离子电池 3.7V / 3200mAh

- 照明光源寿命：5年或大于160万次测量

- 显示屏：TFT真彩 2.8英寸（16:9）

- 通讯接口：USB

- 定位方式：光斑定位、摄像头定位

- 存储数据：100条标样，20000条试样

- 操作温度范围：0~40℃（32~104℉）

- 存储温度范围：-20~50℃（-4~122℉）

- PC软件：品质管理软件

（二）★采购配置及附件

- 主机1套

- 电源适配器 1个

- 品质管理软件

- 数据线 1根

- 白板盒 1个

- Φ8mm测量口径 1个

- Φ4mm测量口径 1个

- 锂电池 1块（内置）

（三）售后服务要求：

1.安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机≥2年

- 品名：酶标仪

数量：1套

（一）技术参数及性能要求

1、检测模式包括：终点法、动力学法、光谱扫描、

2、★具备动力学光谱扫描功能：在进行动力学检测的过程中，自动进行样品不同时间点的光谱扫描

3、光源：氙灯

4、波长选择方式：光栅

5、▲读板类型：6孔板、12孔板、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板（提供厂家公开发行的技术说明书）

6、读数范围：0-4Abs

7、▲波长范围：200-1000nm，1nm步进，带宽： <2.5nm（提供厂家公开发行的技术说明书）

8、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD(0-2.0Abs)

9、精确性@450nm：SD < 0.003Abs 或 CV < 1.0%

10、▲≥7英寸触摸屏，≥9种语言操作界面（含中文），无需电脑、触屏上可直接进行核酸、蛋白浓度测定等操作、支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享（提供厂家公开发行的技术说明书）

11、具有自动光程校准功能

12、▲384孔板整板测量速度：≤10s （提供厂家公开发行的技术说明书）

13、★单孔光谱扫描速度：≤10s，200-1000nm，1nm步进

14、孵育温度范围：室温至45℃

15、振荡器：振荡模式，振荡速度，振荡时间可调

16、一套软件完成数据采集和高级分析功能

17、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复

18、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线

19、具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email 发送

20、加样器

20.1★具有液量联动装置，实现微调和粗调的结合；

20.2顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作；

20.3 ★低于50ul量程的加样器采用双活塞设计确保其具有强吹出能力；

20.4 ★可以对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

20.5 不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

20.6 白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺

21、电动加样器

21.1具有10种预置程序设计，包括正向移液、反向移液、连续移液、倍比稀释、混匀、滴定等九个程序；

21.2 良好的人体工效学设计，可调节指靠调整角度可达120度

21.3图文界面设计主次菜单结构显示，滚动翻页技术，按钮布局合理

21.4液晶显示，全部采用即时文字提示，提供全中文操作界面。

21.5 吸液、放液9档速度分别可调，胜任所有水相溶液、粘稠、密度不同溶液的移液。

21.6长效锂电池，可以重复4000 吸液、反复吸液的操作，1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用；

21.7 提供一点校准，两点校准模块；

★（二）、配置清单

1、主机一台

2、采集分析软件一套

3、控制系统一套

4、单道加样器1套（每套包含54支，0.2-2，1-10，2-20，10-100，20-200，100-1000，500-5000，1000-10000可任选）

5、多道加样器1套（每套包含8通道5支，5-50，30-300可任选；12通道2支，30-300）

6、电动加样器1套（量程任选）

- 品名：超声波破碎仪

数量：1台

（一）技术性能

- 采用最新的超声电源控制技术，它激式超声电路，可实现连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。

- ▲高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um。

- 采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观；

- 可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景。

- 连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。

- 具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验。

- 超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 。

- 具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化。

- ▲超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨。

- 超声频率：20-25KHz自动追频，自适应。

- 超声标称功率：900W（1%-100%），功率可调，调节幅度≥1%。

- 最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm、15 mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。

- 仪器具有过载、超温报警功能。

- 采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热；

- 仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台，电源机箱尺寸: 430*245*300 mm，隔音箱尺寸: 345*345*535 mm。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响。

- 隔音箱配备照明功能以及电动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能，可配套夹套杯使用。

- 可应用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等。

（二）、★采购配置及附件

超声破碎机电源1台，隔音箱1台；铝合金换能器及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个。

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机3年

- 品名：数字型超声波细胞粉碎机

数量：1台

（一）技术性能

- 数字电源技术，连续不间断超声，换能器温升低，自动追频、自动谐振点与功率控制，占空比 0.1-99.9% 可调

- 7 英寸 TFT 触摸屏，实时显示参数与倒计时，UI 简约，操作直观

- 连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。

- 智能微处理系统，可存储≥20 组预设程序

- 晶体压电变频器，密封防水汽与腐蚀；自动振幅、脉冲补偿，频率稳定

- ▲超声探头：TC4 钛合金，能量转换效率高，耐磨可靠

- ▲具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护及温度自恢复功能

- 频率 19.5-20.5KHz 自动追频；标称功率 1800W，0.1%-100% 可调，调节幅度≥0.1%

- 处理量 50mL-1200mL，标配 25 号变幅杆，可选 20/28mm 变幅杆

- NTC 测温 0-99.9℃，具备过载、超温报警；分体式设计：电源主机 + 隔音箱

- 隔音箱带隔音棉、可视化视窗、照明、电动升降平台，可紧急开箱

- 适用于细胞破碎、乳化、分离、分散、提取、清洗等；电源 220V/50Hz

（二）、★采购配置及附件

电源主机、隔音箱、钛合金换能器 + 探头、专用工具包、温度探头各 1个

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机3年

- 品名：超声波DNA打断仪

数量：1台

（一）技术参数及性能要求

- ★专利 DIC 电路集成，连续不间断超声，自动追频、自动谐振点与功率控制，无需频繁手动调节

- ★聚焦式超声，有效面积大、均匀性好；三维立体多频换能器≥13 组

- 7 寸医用级 TFT 触摸屏，可设置程序、显示工作状态；支持手动切换≥18 组频率

- 超声频率 20-400KHz 可调、自适应；最大功率 2500W，1%-100% 可调，步进 1%；占空比 0.1-99.9%

- 闭管破碎，无需探头，无感染性飞雾，无样本交叉污染；适配器自动旋转，破碎均匀

- 总时间设定：0.1s-99h99min59s，工作时间 0.1-99.9s，支持连续无间歇超声

- 可预设存储 50 组数据；超声池容积 3.3L，循环换热效率高

- 标配多规格离心管适配器，可选配 5/10/50mL 适配器，通用耗材，成本低

- 处理通量≥96 孔，样品体积≥5μL，最大载量 50mL；适用于 DNA 测序、CHIP 实验，片段范围 100bp-1000bp

- 透明降音盖，一键开关；电控排水，无需手动操作

- 外置冷却循环系统，温控 2℃-40℃，精度 0.1℃；过热自动停机，状态监控

- 多重安全保护，设备运行稳定

（二）、★采购配置及附件

- 主机1套

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机3年

- 品名：超声波清洗机

数量：10台

（一）技术参数及性能要求

- 容量：14.4L，清洗槽尺寸：300×240×200mm

- 超声功率：480W，40-100% 可调，步进 1%，频率 40KHz，声能转化率高

- 加热功率：500W，温度范围：室温 - 80℃，步进 1℃

- 超声时间：0-999min，步进 1min，定时 / 连续双模式，可不定时工作，支持长时间运行

- 底部均匀振子阵列，发生器带功率补偿，超声输出均匀

- 清洗槽 304 不锈钢一次冲压成型，无焊接；内外壳、降音盖、沥水篮均为优质不锈钢

- 加热管直接接触介质，升温快；NTC 温度传感，实时精准显示温度

- 单片机控制、频率跟踪，损耗低；大屏幕液晶显示，旋钮调参，操作简便

- 带排水装置、双侧防滑把手，具备断电记忆、短路 / 漏电 / 过流 / 过载保护

- 通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证，具备第一类医疗器械备案

（二）、★采购配置及附件

- 主机 1 台、降音盖 1 个、网架 1 个、排水管 1 根

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试、培训工作。

2.质保期限：主机3年

- 品名：电位滴定仪

数量：1台

（一）技术性能：

- mV测量电极接口测量范围：±2000mV；mV测量电极接口分辨率：0.1mV；mV测量电极接口误差范围：0.2mV

- 测量电极接口测量范围：-26.8-40.8pH；pH测量电极接口分辨率：0.001pH；pH测量电极接口误差范围：0.003pH；

- 极化电极接口（Upol）：极化电压：0-2000mV（交流电，增量0.1mV）；测量范围：0-200μA；分辨率：0.1μA；误差范围：0.2μA；

- 极化电极接口（Ipol）极化电流：0-24μA（交流电，增量0.1μA）；

- PT1000温度传感器：测量范围：-20-130℃/253.2-403.2K/-4-322℉；分辨率：0.1℃/0.1K/0.18℉；误差范围：0.2℃/0.2K/0.36℉；

- 滴定功能：酸碱滴定、氧化还原、银量法、络合滴定、伏安恒电流和伏安恒电压，光度滴定；

- 中文操作界面，可打印中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/俄语/波兰语/韩语/葡萄牙语（任选）报告；可以选择高亮度彩色触摸屏控制终端或者LabX软件（或者两者同时选择）的双通道滴定控制模式；

- One ClickTM一键滴定，实现手动操作、方法和样品系列的快速运行；

- 用户可以建立方法、手工操作和样品系列在内的12个快捷键，并以不同的颜色和不同的图标来区分；

- 即插即用电极，USB设备(条形码扫描仪、U盘、打印机)或者RS232设备(自动进样器，天平), 滴定管，以及外置滴定管驱动器和电极接口主板等连接的时候均可以自动识别，并且无需进一步的设置即可立即进行分析使用；

- 全面而完整的通讯接口，有1个mV/pH电极接口,1个智能识别mV/pH电极接口、1个极化电极接口,1个参比电极接口,1个温度电极接口，1个电导率电极接口、3个USB接口、1个以太网口、1个RS232接口、1个CAN BUS现场总线接口,1个泵/搅拌器接口,1个TTL I/O接口等；

- 可以不通过电脑而直接通过RS232接口导出数据至LIMS等系统或者连接LabX软件；

- 直观的、搭“积木”式的灵活方法编辑方式；内置100个方法，具有学习滴定功能和METTLER TOLEDO方法库，以及丰富的在线帮助功能；

- 四级用户管理功能，密码保护，最多创建30个用户。

- 搅拌器和手工滴定台

15.1具有内置磁力搅拌器和紧凑型螺旋桨搅拌器，减少空间占用；

15.2完全密封滴定台，防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害；

- 滴定管驱动器

16.1滴定管驱动器: 滴定管的分辨率:1/20000, 最低检测线为0.50μL（1/20000的滴定管体积，以10mL滴定管为例）；

16.2智能识别滴定管具有RFID（射频识别芯片），自动识别滴定剂的名称、浓度、有效期及滴定管驱动器位置等，且更换智能识别滴定管时无需重设方法；

（二）★配置：

- 自动电位滴定仪主机（内置20000步滴定驱动器）    1套

- 中文彩色触摸控制屏             1个

- 连接智能电极电缆              1根

- 滴定台套件（含桨叶式搅拌器和相关配套部件）   1套

- 20毫升可交换智能上推式滴定管          1套

- 聚丙烯滴定烧杯,100毫升规格,120个/盒                 1盒

- 智能电极           1支

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：主机≥2年

- 品名：二氧化碳培养箱1

数量：2台

（一）技术性能：

- 温控范围：环境温度+5℃～60℃

- 温控设置精度：0.1℃

- ★温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)

- ★有效容积：191L

- ★CO2传感器：IR（红外线）

- CO2浓度控制范围：0-20%

- CO2浓度设置精度：0.1%

- ★开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)

- ★开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%)

- 1可单独设置温度和浓度报警值

- ▲独特的冷凝水定向收集系统，解决了培养箱高湿状态下门或箱体内壁有冷凝水的难题

- 最大湿度：90%（@37℃）

- ▲客户可自行切换90℃湿热和140℃干热两种灭菌方式，

- 设置参数保护：密码保护

- ★曲线显示类型：温度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线、速度曲线（配耐CO2水平摇床时）

- ★显示方式：7寸彩色触控屏

- ★HEPA使用寿命倒计时：有

- ★U盘导出数据：有

- ★屏上可查运行参数天数：7天之内

- ★运行数据贮存周期：多于912天

- ★运行数据贮存时间间隔：1分钟

- ★数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数（配耐CO2水平摇床时）、湿度参数、机器状态

- ★界面语言：可切换中文、英文显示

- ▲可选配WiFi 手机监控或电脑监控

- 保温形式：气套

- ▲可选配同品牌耐CO2水平摇床在培养箱内部使用，匹配度更高

- 可放置隔板数量：13

- 标配隔板数量：4

- 开门方式：右开

- 来电自动恢复功能：是

- 净  重： 129kg

- 内腔尺寸（W*D*H）：≥540x510x705mm

- 外形尺寸（W*D*H）：≤670x705x1010mm

（二）★配置

- 主机  1台

- 输入电源线  1根

- 输出电源线  1根

- 呆扳手24  1跟

- 不锈钢隔板 4个

- 过滤器  1个

- 卡箍  4个

- PU管  5米

- 减压阀  1件  气瓶

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：3年

- 品名：二氧化碳培养箱2

数量：4台

（一）技术性能：

- ▲工作体积：180-200升；外尺寸宽度不大于680mm

- 最多可选装搁板数：≥15块;

- 温度控制范围：高于室温5℃～50℃

- 温度控制精度：≤±0.1℃

- ▲温度均一性: ≤±0.3℃(在37℃下)，可设置门加热比例，防止冷凝水凝结

- 具有温度跟踪报警功能，温度显示功能、直热保温功能：

- 二氧化碳控制范围：0～20%

- 二氧化碳控制精度：±0.1%

- 具有二氧化碳跟踪报警功能

- ▲二氧化碳浓度控制：采用TC热导传感器（非红外）。

- ▲配置内置直径不小于10cm的HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。正常运行状态下，设备显示屏幕可显示“Class 100”或“System OK”等表示设备处于正常状态

- 具有程序自检功能

- 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度

- 具有断电自动启动功能

- ★具有不小于140℃干热灭菌程序。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于14小时。

- ▲可根据实验室布局现场转换内门及外门开启方向，无需返厂操作

（二）★配置

- 主机一台（含HEPA高效过滤系统）

- 不小于140℃高温灭菌模块

- 不锈钢搁板三个

- 增湿水盘一个

- 每两台主机配置减压阀及气体1套

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：3年

- 品名：三气培养箱

数量：1台

（一）技术性能：

- ★温控范围：环境温度+5℃~60℃

- 温控设置精度：0.1℃

- ★温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)

- ★有效容积：191L

- ★CO2传感器：IR (红外线)

- CO2浓度控制范围：0-20%

- CO2浓度设置精度：0.1%

- O2传感器：荧光传感器

- O2浓度控制范围：1-21%

- O2浓度设置精度：0.1%

- ★开门30s温度恢复时间：≤6min (@37℃)

- ★开门30s CO2浓度恢复时间：≤7min (@5%)

- ★开门30s O2浓度恢复时间：≤13min (@5%)

- 温度报警：可设置

- 浓度报警：可设置

- 加湿类型：自然增湿

- 最大湿度：90%（@37℃）

- 湿度显示精度：1%

- 灭菌方式：90℃湿热灭菌（CIB-191TX）、140℃干热灭菌（CI-191TX）

- ▲灭菌方式可选择：90℃湿热灭菌和140℃干热灭菌可相互切换

- ★设置参数保护：密码保护

- ▲曲线显示类型：温度曲线、CO2浓度曲线、O2浓度曲线、湿度曲线、速度曲线（配耐CO2水平摇床时）

- ★显示方式：7寸彩色触控屏

- ▲*HEPA使用寿命倒计时：有

- ★U盘导出数据：有

- ★屏上可查运行参数天数：7天之内

- ★运行数据贮存周期：多于912天

- ★运行数据贮存时间间隔：1分钟

- ★数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数（配耐CO2水平摇床时）、湿度参数、气体浓度参数、运行状态

- ★自动关闭屏显：有

- ★自动锁屏：有

- 噪音等级：≤53dB

- ★界面语言：可切换中文、英文显示

- ★WiFi 手机监控（选配）：支持，随用随配

- ★选配水平摇床时可集成到培养箱操作界面操控水平摇床：支持

- 保温形式：气套

- 可放置隔板数量：13

- 标配隔板数量：4

- 开门方式：右开

- 来电自动恢复功能：是

- 净  重：125kg

- 内腔尺寸（W*D*H）：≥540x515x705mm

- 外形尺寸（W*D*H）：≤670x705x1010mm

（二）★配置：

- 主机  1台

- 输入电源线  1台

- 输出电源线  1台

- 呆扳手24  1台

- 不锈钢隔板  4个

- 过滤器  1个

- 卡箍  4个

- PU管  5米

- 减压阀及所需的钢瓶气体1套

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：3年

- 品名：电雾式高效液相色谱仪

数量：1台

（一）技术性能：

1.1	四元泵

1.1.1	工作原理：串联双柱塞

1.1.2	通道数量：4个

1.1.3	流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

★1.1.4	最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.1.5	压力波动：<0.2 MPa or <1%

1.1.6	流量准确度：±0.1%

▲1.1.7	流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD

1.1.8	梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

1.1.9	梯度精密度：< 0.15%SD

1.1.10	泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.1.11	液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

1.1.12	溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.1.13 压缩性补偿	全自动，与流动相组成无关

1.2	自动进样器

▲1.2.1	样品瓶位：≥ 216位样品位

1.2.2	进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

1.2.3	进样体积：0.01~100μL

1.2.4	进样准确度：± 0.5%

1.2.5	进样量精度：<0.25% RSD

1.2.6	交叉污染：0.0004%

1.2.7	最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.2.8	进样周期：< 8s

1.2.9 进样线性	r>0.99999（咖啡因水溶液）

▲1.2.12 可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调，最小可调单位1uL。（提供证明材料）

1.3	柱温箱

1.3.1	安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

1.3.2	控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

1.3.3	温控范围：5~85℃

1.3.4	温度准确度：±0.5℃

1.3.5	温度稳定性：±0.05℃

1.3.6	容量：最多2支色谱柱，最长30cm

1.4	紫外检测器

1.4.1	波长范围：190-700 nm

1.4.2	波长准确度：± 1 nm

1.4.3	波长精密度：± 0.1 nm

1.4.4	灯：氘灯、钨灯

1.4.5	噪声：< ±6 µAU 在254 nm

1.4.6	漂移：< 1 mAU/h 在254 nm

1.4.7 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

  - 电雾式检测器：

1.5.1雾化气：氮气或空气雾化

1.5.2气体压力70-80psi

1.5.3气体流速4L/min；

1.5.4流速范围：0.2-2mL/min

▲1.5.5蒸发温控范围：35°C，50°C,70°C

1.5.6采样率：100HZ

1.5.7预热时间：<30min

▲1.5.8时间过滤常数：0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.6, 5.0, 10.0 s可选

1.5.9动态线性范围：4个数量级

1.6   软件:

▲1.6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

★1.6.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。

- （二）★配置：

- 基座系统 1套

- 四元泵系统 1套

- 自动进样器 1套

- 柱温箱 1套

- 紫外检测器 1套

- 电雾式检测器 1套

- 氮气发生器 1套

- 控制软件 1套

- 溶剂瓶 4个

- 工作站 1套

- 色谱柱 2根

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：5年

- 品名：非标记分子互作仪

数量：1台

（一）技术性能：

1.可一次实验可直接获得数据：Ka/Kd、ΔH、ΔS、n，无需额外计算；

★2.测量池体积：≤190 μL；（提供公开发布的产品彩页资料或技术白皮书）

3.热量检测范围：0.04 μJ～5,000 μJ；

4.基线稳定性：≤0.02 μW/hr；

▲5.基线噪声：≤0.0014 μW；

▲6. 25℃下温度稳定性：±0.000008℃；

7.测试温度范围：2℃～80℃；

★8.响应时间：≤ 7 sec；（提供公开发布的产品彩页资料或技术白皮书）

▲9.搅拌速度：≤200 rpm，最佳搅拌速度：≤75 rpm，防止因转速过高导致蛋白变性聚集；

▲10.最大滴定注射器容积：≥250μL，支持连续滴定，最小注射量：≤0.01μL；（提供公开发布的产品彩页资料或技术白皮书）

▲11.自动滴定注射器系统具有自动调节位置功能，避免因位置偏差损坏注射器针；

▲12.滴定注射器具有自动清洗功能；

★13.配备独立的除气系统：

13.1 温度可控：0～80℃；

13.2 搅拌速度：120～1500rpm；

13.3 除气自动倒计时：0～99 min；

13.4 一次最多可对5个样品进行除气；

★14.样品池类型：哈氏合金固定式圆柱形；（提供公开发布的产品彩页资料或技术白皮书）

15.软件功能：

15.1 控制软件具有直观的操作界面，实时监控，简单易用；

15.2 数据分析软件可以提供了多种结合模型，分析软件与其他实验室通用数据分析软件有很好的兼容性；

15.3 数据分析软件具备强大的批量自动数据分析功能；

15.4 控制软件具备实验方法优化功能；

15.5 分析结果可以方便输出，包括EMF，BMP，JPG，PNG，TIFF等多种格式，可以直接导入Word，Excel或Powerpoint等办公软件；

- （二）★配置：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 非标记分子互作仪主机 | 1套 |
|  | 启动工具包 | 1套 |
|  | 除气系统 | 1套 |
|  | 进样针 | 1套 |
|  | 滴定针 | 1套 |
|  | 软件（中英文切换，终身免费升级） | 1套 |
|  | 质保5年 | 1套 |
|  | 数据处理终端（不低于i5，16GB内存，1T硬盘，≥23寸显示器） | 1套 |

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：5年

- 品名：微纳结构与微区成分分析仪

数量：1台

（一）技术性能：

1. 电子光学系统

★1.1二次电子分辨率：≤0.7nm @ 15kV，≤1.1nm @ 1kV（非样品台减速模式）；

1.2 镜筒：电磁/静电复合物镜设计，实现镜筒无漏磁，可对铁磁性、易磁性样品进行2mm内短距离底片倍率高于300,000倍的高分辨成像，而且需要同时配置磁场调控技术；

1.3 镜筒内加减速范围：20V-20kV；加速电压为20kV时仍可保持镜筒内加减速模式开启，此时仍可使用镜筒内二次电子探测器成像。

▲1.4 光阑：≥7孔电磁切换可变孔径光阑，光阑具备自动坐标记忆功能，可以通过软件自动控制光阑孔径更换；

▲1.5 加速电压范围（非着陆电压）：20V－30kV，步进10V，连续可调，从低电压到高电压用户可自定义输入电压数值，无需档位调节；

1.6 最大探针电流≤20.0nA；稳定性优于0.2%/h；

1.7 放大倍率范围：10X－1,000,000X(底片放大倍率，非显示器放大倍率)，倍数切换无需模式更换而且连续可调，不得含有光学放大；

▲1.8 如果配置能谱仪使用时，在35°最佳出射角分析时，分析工作距离≤8.5mm。

2 样品室、样品台系统

2.1 样品室尺寸：≥355mm(D)*270mm(H)；最大样品尺寸：直径≥250mm。

▲2.2 配备抽屉式门，抽屉式门上具有≥2个独立接口，方便原位装置连接；

★2.3 五轴电动马达样品台X轴移动范围≥125mm；Y轴移动范围≥125mm；

▲2.4 五轴电动马达样品台Z轴移动范围：≥100mm；T轴倾斜范围：-20°～+90°；R轴旋转范围：360°连续；

3 信号探测系统：配置一个镜筒内二次电子探测、一个样品室二次电子探测器、一个样品室五分割背散射电子探测器、一个样品室具有红外黑白成像模式以及彩色成像模式CCD探测器、一个样品电流监测器。

4 真空系统：由机械泵、涡轮分子泵和离子泵组成；机械泵抽速：≥10m3/h；涡轮分子泵抽速：≥260L/s。

5 图像采集系统：最大图像单次抓取储存像素：≥32k×24k 像素（非叠加后）；可以通过软件保存不同样品类型采集参数（加速电压，光阑，扫描速度，亮度对比度）；具有图像采集自动化工作流设置功能：可以电镜操作软件内编写自动化工作流程，一键实现多个样品自动聚焦，自动消像散，自动存图；；

6. 数据处理系统：

6.1 工作站不低于以下配置：正版Windows 10操作系统，Intel i5 CPU @ 3.1 GHz，RAM 16 GB，固态磁盘256 GB，硬盘1TB，光盘刻录机；24″TFT显示屏两台；配置多功能集成一体化旋钮操作控制面板键盘，集成常规操作旋钮（≥11个集成化旋钮，≥8个集成化按键），可以实现快捷调节亮度、聚焦、消象散、对比度、放大倍数、光阑对中、扫描速度、电子束位移、样品室彩色红外CCD界面切换等功能，整个控制功能模块与电脑键盘仅需一个集成化物理配件配置定制样品台双轴摇杆控制器，可以控制全自动马达台各向运动；

6.2 具备控制键盘虚拟仿真软件，将鼠标放到虚拟仿真软件的对应旋钮上面，鼠标就会变成上下箭头，旋转鼠标滚轮就能实现倍数、焦距、亮度、对比度、电子束位移等的调节，实现控制电镜进行成像拍摄；

6.3 软件具备自动调节功能，包括自动光路对中、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿等，快捷键数量：软件可以设置≥15个图像扫描、拍摄快捷键；

6.4 图像底部信息栏可插入图片Logo、文字注释等自定义注释，可以添加系统参数≥20个；

▲7 应用能力：预留光电关联精准定位升级接口，升级后可与光学显微镜关联定位，电镜和光镜能共用一套控制软件。同时配备多点定位硬件接口可快速穿梭于可见光光学系统和电子光学系统，并且带有≥3个高精度定位点；

8 能谱仪

★8.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥60mm2；高分子超薄窗设计，无需液氮冷却，仅消耗电能；

8.2 采能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV（@计数率100,000cps）；以上探测器能量分辨率保证符合ISO 15632:2012标准；

9 喷金仪

9.1 样品腔室尺寸空间：≥120mm(d)×110mm(h)；

9.2 磁控溅射电源，标配铂靶，靶材尺寸：≥50mm(d)×0.1mm(t)；

9.3 具有安全互锁功能，可调最大电流≥40mA；

9.4 溅射计时：0-300s；

※四、配置要求

1. 场发射扫描电子显微镜主机1台

2. 镜筒内二次电子探测器1套

3. 样品室二次电子探测器1套

4. 样品室五分割背散射电子探测器1个

5. 样品电流监测器1个

6. 样品室红外CCD探测器1个

7. 能谱仪1个

8. 喷金仪1套

9. 控制系统1套

10. 操作软件1套

11. 空气压缩机1台

12. 冷却循环水1台

13. 6kVA 延时60min UPS 1台

14. 场发射灯丝 1根

15. 耗材（包含双面碳导电胶带2卷，银导电胶2盒，镊子2个，标准小样品座100个）1套

（三）售后服务要求：

1、安装调试：设备到货后，卖方派遣技术工程师到现场完成安装、调试工作。

2、产品培训：在安装调试正常的基础上，对用户方进行现场培训，培训人数无限制。工程师对仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等内容进行详细讲解与培训，保证用户可独立操作。

3.质保期限：3年